1-CB1024-1-SOP-AN005-01 Standard Operating Procedure of Isoelectric Point Detection for CB1024-1 by icIEF

CB1024-1等电点测定（icIEF）标准操作规程

批准页 Approval Page:

|  | 姓名 Name | 职位 Position | 签名 Signature | 日期 Date |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 起草人 Drafted by | 庞嘉颖 Jiaying Pang | 理化分析研究员Physicochemical Analysis Researcher |  |  |
| 审核人 Reviewed by | 黄运中 Yunzhong Huang | 理化分析经理 Physical Chemistry Manager |  |  |
|  | 陈文洁 Wenjie Chen | 研发QA主管 R&D QA Supervisor |  |  |
| 批准人 Approved by | 袁方 Fang Yuan | 理化分析总监 Physical and Chemical Analysis Director |  |  |

颁发和分发部门 Distribution & Receiving Dept.

颁发部门 Distributed by：研发QA部QA

分发部门 Distributed to：

| 细胞株构建CLD | ☐ | 上游工艺开发 USP | ☐ | 下游工艺开发DSP | ☐ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制剂工艺开发FPD | ☐ | 理化分析 PCAD | ☒ | 生化分析 BAD | ☐ |
| 研发QA部 QA | ☐ | 总部职能部门： |  |  | ☐ |

佛山汉腾审批 Approved by Cantonbio:

| 批准人 Approved by | 职位 Position | 签名 Signature | 日期 Date |
| --- | --- | --- | --- |

目  录

Table of Content

1 目的 Purpose	4

2 范围 Scope	4

3 定义与缩写 Definitions and abbreviations	4

4 程序 Procedure	4

4.1 原理 Principle	4

4.2 仪器设备、耗材与试剂 Equipment、Consumables、Reagents	4

4.3 试液配制与样品处理 Preparation of solution and Sample processing	5

4.4 操作步骤 Operating Steps	6

4.5 仪器参数及进样序列 Instrument parameters and Sequence	7

4.6 判定标准 Judgment Criteria	8

4.7 数据处理 Data Processing	10

4.8 数据计算 Data Calculation	10

4.9 结果报告 Result Report	11

4.10 记录填写 Record Filling	11

5 职责 Responsibilities	11

5.1 执行人严格按照本规程进行操作。	11

5.2 部门负责人负责检查与监督本规程的正确实施。	11

5.3 研发QA部负责对本规程的实施进行监督。	11

6 相关文件 Relevant Document	11

6.1 参考文件 Related Documents	11

6.2 关联文件 Related Documents	11

6.3 附件 Annexes	11

7 培训需求 Training Requirements	11

8 环境、安全及健康要求 EHS Requirements	12

9 文档历史 Document History	12

目的 Purpose

建立CB1024-1项目等电点测定（icIEF）标准操作规程，保证检验操作规范化。

范围 Scope

本规程适用于广州汉腾生物科技有限公司CB1024-1项目中包括但不仅限于纯化中间品、原液、成品的等电点测定。

定义与缩写 Definitions and abbreviations

| 缩写 | 英文全称 | 中文全称 |
| --- | --- | --- |
| FB | Formulation Buffer | 制剂缓冲液 |
| icIEF | imaged capillary isoelectric focusing | 全柱成像毛细管等电聚焦 |
| SST | System Suitability Test | 系统适用性 |
| Marker | —— | 标记物 |
| MC | Methyl Cellulose | 甲基纤维素 |
| pI | Isoelectric point | 等电点 |
| Position | —— | 像素值 |
| RFU | Relative Fluorescence Units | 相对荧光单位 |

程序 Procedure

原理 Principle

蛋白质是两性电解质，其总电荷分布通常由其所在的pH环境决定。当外部pH使蛋白质分子的酸性解离与碱性解离相等时，静电荷为0，则该pH值称为蛋白质的等电点（pI）。全柱成像毛细管等电聚焦电泳（icIEF）是利用两性电解质在电场作用下形成pH梯度，根据蛋白质等电点特异性，将蛋白质加入pH梯度介质中，在电场内经过一定时间聚焦后，蛋白聚焦在等电点相应的pH位置上，形成聚焦条带。根据预先加入的两个已知等电点的pI marker，经软件计算得到蛋白样品的pI值。

仪器设备、耗材与试剂 Equipment、Consumables、Reagents

实验用仪器设备

| 仪器名称 | 厂家 | 型号 |
| --- | --- | --- |
| ProteinSimple Maurice | ProteinSimple | Maurice 或等效仪器 |
| 十万分之一天平 | METTLER TOLEDO | XSR105/A或等效仪器 |
| 孔板离心机 | 可成仪器 | L3-5KR或等效仪器 |
| 台式微量高速冷冻离心机 | Thermo | Legend Micro 21R或等效仪器 |
| 迷你涡旋仪 | MIULAB | MIX-25P或等效仪器 |

试剂耗材

| 名称 | 厂家 | 货号 |
| --- | --- | --- |
| Pharmalyte pH range 3-10 | cytiva | 17-0456-01或等效试剂 |
| Maurice cIEF pI Marker 4.05 | ProteinSimple | 046-029或等效试剂 |
| Maurice cIEF pI Marker 9.99 | ProteinSimple | 046-034或等效试剂 |
| 1% Methyl Cellulose Solution | ProteinSimple | 101876或等效试剂 |
| 0.5% Methyl Cellulose Solution | ProteinSimple | 102730或等效试剂 |
| Maurice cIEF Fluorescence Calibration Standard | ProteinSimple | 046-025或等效试剂 |
| Maurice cIEF System Suitability Kit（内含System Suitability Peptide Panel和System Suitability Test Mix） | ProteinSimple | 046-044或等效试剂 |
| iCE Electrolyte Kit（含Anolyte Solution和Catholyte Solution） | ProteinSimple | 102506或等效试剂 |
| 精氨酸 | Sigma | A5006-100G或等效试剂 |
| Maurice cIEF Cartridges （200针，2个/包） | ProteinSimple | PS-MC02-C |
| Maurice 96-Well plates | ProteinSimple | 046-021或等效耗材 |
| Pierceable Film | 4titude | 4ti-0566或等效耗材 |

备注：所有的试剂、耗材和仪器（除了色谱柱外），均可用经考察合格的等效产品来替换。

标准品

| 名称 | 批号 | 厂家 |
| --- | --- | --- |
| 参比品 | CB1024-1DS202504001-N | 佛山汉腾生物技术有限公司 |

试液配制与样品处理 Preparation of solution and Sample processing

溶液配制体积可根据需求等比例缩放。

PI Marker

取pI Marker 4.05冻干粉一支，加入210 μL超纯水，用移液器上下吹打混匀，按20μL/支分装，-20℃保存，有效期6个月。

取pI Marker 9.99冻干粉一支，加入210 μL超纯水，用移液器上下吹打混匀，按20μL/支分装，-20℃保存，有效期6个月。

系统适用性样品

取系统适用性样品冻干粉末（System Suitability Peptide）一支，加入40 μL超纯水，用移液器上下吹打混匀，加入160 μL System Suitability Test Mix ，移液器上下吹打混匀后，转移至1.5 mL离心管中，涡旋振荡3次，每次5秒。10,000×g离心3分钟，以去除可能存在的不溶颗粒。按100μL/支分装，-20℃保存，有效期1个月。

500mM精氨酸

称取8.71g精氨酸于100mL离心管中，溶解，混匀，定容。分装，-20℃保存，有效期6个月。

操作步骤 Operating Steps

仪器准备

打开Maurice仪器。15分钟后，执行“Self Test”，待全部检测项均显示“PASS”后，进行实验。

cIEF试剂准备

准备2mL玻璃样品瓶，分别加入如下试剂，旋好盖子，待仪器自检通过后触摸仪器上方金属打开仪器门，在仪器对应的编号位置放上试剂。

P1：2 mL 0.5%MC, 蓝色压力盖

P2：500 盖0.5%MC, 上方cIEF Fluorescence Calibration Standard，蓝色压力盖

P3：2 mL 超纯水，蓝色压力盖

P6：空瓶，蓝色压力盖

N1：2 mL超纯水，透明盖

cIEF卡盒准备

在标识“H+”的红色电极槽，即阳极槽加入2 mL Anolyte Solution，在标识“OH-”的灰黑色电极槽，即阴极槽加入2 mL Catholyte Solution，并用相应的橡胶塞盖紧。

供试品溶液的制备

稀释

将供试品用超纯水稀释至0.5 mg/mL。

上样溶液制备

上样溶液配制表

| 预混液 | 序号 | 试剂名 | 各组分用量（单个样品） | 终浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 500mM 精氨酸 | 1 μL | 5 mM |
|  | 2 | 1% MC | 35 μL | 0.35% |
|  | 3 | Pharmalyte 3-10 | 4 μL | 4% |
|  | 4 | pI Marker 4.05 | 0.5 μL | 0.5% |
|  | 5 | pI Marker 9.99 | 0.5 μL | 0.5% |
|  | 6 | 超纯水 | 20 μL | N/A |
| 预混液取用体积 |  |  | 61 μL | N/A |
| 0.5mg/mL供试品 |  |  | 40 μL | 0.2 mg/mL |

如表4 所示，将1-6组分预先混合制成预混液，涡旋充分混匀，并用掌上离心机将盖子和离心管壁的液体离心下来；该体系为单个样品预混液用量，可按n+20%n（n为待测样品数量）放大混合液用量（不含样品部分）。

取预混液61μL和0.5mg/mL供试品40μL，涡旋混匀。以13,000×g离心5min，取80μL上清液转移到96孔板中，从底部缓慢加入以避免气泡，将96孔板放置平板离心机以1,000×g离心10min，然后放入Maurice样品盘，平衡15min，进行分析。供试品溶液平行制备2份。

参比品的制备

选取CB1024-1项目合适的工作参比品，同4.4.4供试品的操作制备。

空白溶液的制备

取供试品buffer，同4.4.4供试品的操作制备，作为空白溶液。

仪器参数及进样序列 Instrument parameters and Sequence

仪器参数

CB1024-1项目的仪器参数如表5 所示，系统适用性样品（ProteinSimple）的仪器参数如表6 所示。

仪器参数（CB1024-1项目）

| 样品室设置 | 样品盘类型：96孔板；温度设置：10℃ |
| --- | --- |
| Separation | 预聚焦（第一阶段）：1500V，1min 聚焦（第二阶段）：3000V，9min |
| Detection | Absorbance：0.005s曝光时间 Fluorescence：3s, 5s, 10s, 20s曝光时间 |
| Sample Load | 55 s |
| pI Markers | pI Marker 4.05，position 300±150 pI Marker 9.99，position 1900±150 |

注：position值仅供参考，应根据实际情况进行调整。

仪器参数（ProteinSimple的系统适用性样品）

| 样品室设置 | 样品盘类型：96孔板；温度设置：10℃ |
| --- | --- |
| Separation | 预聚焦（第一阶段）：1500V，1min 聚焦（第二阶段）：3000V，4.5min |
| Detection | Absorbance：0.005s曝光时间 Fluorescence：3s, 5s, 10s, 20s曝光时间 |
| Sample Load | 55 s |
| pI Markers | pI Marker 3.38，position 300±150 pI Marker 10.17，position 1800±150 |

进样序列

进样序列（示例）

| 名称 | 进样针数 | 进样类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 系统适用性样品 | 1针 | controls | ProteinSimple的SST |
| 参比品 | 2针 | standards | 工作对照 |
| 空白溶液 | 1针 | samples | 阴性对照 |
| 供试品1~10 | 每个供试品制备2个平行样， 每个样进1针 | samples | 供试品 |
| 参比品 | 1针 | standards | 工作对照 |
| 供试品11~20 | 每个供试品制备2个平行样， 每个样进1针 | samples | 供试品 |
| …… |  |  |  |
| 参比品 | 1针 | standards | 工作对照 |

*  参比品至少进3针（前2后1）。

** 每进10 至针供试品，增加1针参比品。

判定标准 Judgment Criteria

系统适用性样品

系统适用性样品典型谱图*

*注：因Maurice与Empower软件兼容的问题，方法设置中position值是图谱中坐标轴显示值的10倍，因此横坐标名称设置为position/10。

CB1024-1参比品典型谱图（全局&放大图谱）

判定标准

判定标准

| 名称 | 接受标准 |
| --- | --- |
| 系统适用性样品 | 峰高值应＜60000 RFU*（荧光模式，曝光时间10s）； pI Marker 5.85和6.14分离度≥2.1（荧光模式，曝光时间10s）； pI Marker 9.99和10.17分离度≥1.7（荧光模式，曝光时间10s）； pI marker 标示值( 3.38，5.85，6.14，9.99，10.17)与对应position/10值进行线性拟合，R2 ≥0.99。 |
| 参比品 | 参比品图谱应与典型图谱一致； 所有参比品溶液的主峰pI值RSD≤2.0%； 参比品溶液主峰pI值应在8.00±0.20范围内。 |

供试品可接受标准

供试品主峰的pI值应与参比品一致，pI值相差应不大于±0.20。

数据处理 Data Processing

使用Empower 3软件对谱图进行积分，SST样品选“Uncalibrated_10”通道数据进行处理，该通道的谱图，横坐标为position/10值，纵坐标为荧光吸收值。供试品、参比品以及空白溶液选择“Fluorescence_10”通道数据进行处理，该通道的谱图，横坐标为pI值，纵坐标为荧光吸收值。详细积分参数如表9 、表10 所示，每次分析根据Marker和样品出峰实际情况调整积分参数，以获得合理积分。

积分参数示例（ProteinSimple 的系统适用性样品）

| 项目 |  | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 积分类型 |  | Apex Track |
| 检测 | 开始 | 10.000 |
|  | 结束 | 190.000 |
| 峰积分 | Peak Width(sec) | 300 |
|  | Detection Threshold | 5.000e+008 |
| 组分表 | 名称 | position/10 |
|  | Mrk 3.38 | 24.000 |
|  | Mrk 5.85 | 79.000 |
|  | Mrk 6.14 | 85.000 |
|  | Mrk 9.99 | 167.000 |
|  | Mrk 10.17 | 171.000 |

积分参数示例（CB1024-1）

| 项目 |  | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 积分类型 |  | Apex Track |
| 检测 | 开始 | 6.5 |
|  | 结束 | 9.0 |
| 峰积分 | Peak Width | 30 |
|  | Threshold | 0 |
| 组分表 | 名称 | pI值 |
|  | Main Peak | 8.00 |

数据计算 Data Calculation

仪器软件自动将两个已知的pI Marker值与其对应的position进行线性拟合，并根据样品峰的position值计算出相应的pI值。

结果报告 Result Report

报告主峰的pI值，根据数值修约规则，保留2位小数位数。

记录填写 Record Filling

检验过程中及时填写《1-CB1024-1-SOP-AN005-R01-01 CB1024-1等电点测定（icIEF）检验记录》。

职责 Responsibilities

执行人严格按照本规程进行操作。

部门负责人负责检查与监督本规程的正确实施。

研发QA部负责对本规程的实施进行监督。

相关文件 Relevant Document

参考文件 Related Documents

| 编号Code | 名称 Name |
| --- | --- |
| N/A | Maurice 标准品处理《046-303 RevB Maurice System Suitabiltiy Kit》 |
| N/A | Maurice 简明用户操作手册 |

关联文件 Related Documents

| 编号Code | 名称 Name |
| --- | --- |
| 1-SOP-PCAD-EQ031-01 | Maurice Operating & Maintance Standard Operating Procedure |

附件 Annexes

| 编号Code | 名称 Name |
| --- | --- |
| 1-CB1024-1-SOP-AN005-R01 | CB1024-1等电点测定（icIEF）检验记录 |

培训需求 Training Requirements

| 部门 Dept. | 人员 Position | 培训需求Training Requirements |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 操作 Operates | 掌握 Understand | 了解 Knowledge |
| PCAD理化分析 PCAD Physical Chemical Dept. | 所有成员 All Members | ☒ | ☐ | ☐ |

环境、安全及健康要求 EHS Requirements

N/A.

审阅频率Review Frequency

本SOP至少要每三年审阅一次。

This SOP must be reviewed at least once every three years.

文档历史 Document History

| 版本 Ver | 生效日期 Effective date | 变更历史 Change history |
| --- | --- | --- |
| 01 |  | 第一版 First edition |