3-CB1024-1-SOP-TI006-02 Test Instruction – Charge Heterogeneity (CEX-HPLC) for CB1024-1

CB1024-1电荷异质性（CEX-HPLC）检验标准操作规程

批准页Approval Page:

|  | 姓名 Name | 职位 Position | 签名 Signature | 日期 Date |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 起草人 Drafted by | 常浩 Chang Hao | QC理化助理工程师 QC Physical and Chemical Assistant Engineer |  |  |
| 审核人 Reviewed by | 杨铃 Yang Ling | QC理化主管 QC Physcial and Chemical Spupervisor |  |  |
|  | 陈华亚 Chen Huaya | QC负责人 QC Head |  |  |
|  | 赖庆秋 Lai Qingqiu | 质量保证专员 QA Specialist |  |  |
| 批准人 Approved by | 卢志坚 Lu Zhijian | 质量负责人 Quality Head |  |  |

颁发和分发部门 Distribution & Receiving Dept.

颁发部门Distributed by：QA

分发部门Distributed to：

| 质量保证部 QA | ☒ | 质量控制部 QC | ☒ | 验证部 VA | ☐ | 注册法规部 RA | ☐ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仓储管理部 WM | ☐ | 采购部 PC | ☐ | 工程设备部 EM | ☐ | 环境、健康与安全部 EHS | ☐ |
| 上游生产部 USP | ☐ | 下游生产部 DSP | ☐ | 灌装和成品部 FF | ☐ | 生产支持部 SU | ☐ |
| 生产调度部 MS | ☐ | 生产科学技术部 MSAT | ☐ | 人力资源部 HR | ☐ | 信息技术部 IT | ☐ |

目录

Table of Content

1	目的Purpose	4

2	范围Scope	4

3	定义与缩写Definitions and Abbreviations	4

4	程序Procedures	4

4.1	实验原理Experimental Principle	4

4.2	实验材料Experiments Material	4

4.3	试液配制Solution Preparation	5

4.4	样品处理Sample Preparation	6

4.5	操作步骤Operations	6

4.6	色谱柱及系统清洗Column and System Cleaning	8

4.7	数据处理Data Processing	8

4.8	计算Calculate	8

4.9	系统适用性试验 System Suitability Test	9

4.10	可接受标准Acceptable Standard	9

4.11	注意事项Note	9

5	职责Responsibilities	9

5.1	质量控制部QC Dept.	9

5.2	质量保证部QA Dept.	10

6	相关文件Relevant Documents	10

6.1	参考文件Reference Documents	10

6.2	关联文件Related Documents	10

7	附件Annexes	10

8	培训需求Training Requirements	10

9	环境、健康及安全要求EHS Requirements	10

10	审阅频率Review Frequency	10

11	文档历史Document History	10

目的Purpose

本文件建立QC实验室CB1024-1电荷异质性（CEX-HPLC）标准操作规程，规范检测的过程操作与记录，使操作有章可循。

范围Scope

本规程适用于佛山汉腾生物科技有限公司QC实验室使用本测试方法进行CB1024-1电荷异质性（CEX-HPLC）测定，包括但不仅限于中间体、原液、成品及稳定性样品。

定义与缩写Definitions and Abbreviations

| 缩写 | 英文全称 | 中文全称 |
| --- | --- | --- |
| HPLC | High Performance Liquid Chromatography | 高效液相色谱仪 |
| SST | System Suitability Testing | 系统适用性测试 |
| RSD | Relative Standard Deviation | 相对标准偏差 |
| CEX | Cation-Exchange Chromatography | 阳离子交换色谱 |

程序Procedures

实验原理Experimental Principle

单抗C末端赖氨酸的不均一性、甲硫氨酸氧化、天冬氨酸转变为丁二酰亚胺等可能使单抗产生碱性变异体峰，其中C末端赖氨酸的不均一性最为常见且一般具有一定比例；N-糖末端的唾液酸化修饰、氨基酸残基的脱酰胺等可使单抗产生酸性变异体峰，其中N-糖末端的唾液酸化修饰较常见，几乎所有这些翻译后修饰均可改变单抗的表面电荷分布特性。阳离子交换色谱利用被分离组分与固定相之间发生阳离子交换的能力差异来实现分离。在特定的pH条件下，带正电荷的蛋白分子结合在带负电荷的固定相填料上。然后，蛋白样品中表面电荷不同的电荷变异体会随着pH梯度变化有序的分离。

实验材料Experiments Material

    - 实验设备

| 设备名称 | 厂家 | 型号 |
| --- | --- | --- |
| 高效液相色谱仪 | Waters Corporation / Agilent Technologies,Inc | e2695/ 1260 Infinity Ⅱ |
| 分析天平 | Mettler-Toledo GmbH | XSR105 |
| 电子天平 | 赛多利斯科学仪器（北京）有限公司 | SQP |
| pH计 | Mettler-Toledo GmbH | S220 |
| 高速冷冻离心机 | Thermo Fisher Scientific Inc. | Sorvall Legend Micro 21R |

关键耗材

| 耗材名称 | 厂家 | 规格 | 货号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 色谱柱 | Thermo | ProPac Elite WCX, 150×4.0, 5μm | 302972 |

实验试剂

| 试剂名称 | 厂家/货号 | 级别/纯度 |
| --- | --- | --- |
| 氯化钠 | 广州化学试剂厂/BC13-AR或等效 | 分析纯 |
| 哌嗪 | Sigma/P45907或等效 | 纯度≥99% |
| 咪唑 | Sigma/I2399或等效 | 纯度≥99% |
| Tris | Sigma/T1503或等效 | 纯度≥99% |
| 盐酸 | 广州化学试剂厂/CB44或等效 | 分析纯 |
| 乙腈 | Fisher/A998-4或等效 | 色谱纯 |

    - 系统适用性样品

CB1024-1工作参比品。

    - 供试品

取CB1024-1项目样品。

试液配制Solution Preparation

溶液配制体积可根据需求等比例缩放。

    - 流动相A （11.6mM哌嗪，1.5mM咪唑，2.4mM Tris，pH 6.0±0.2）

取哌嗪 999.2±0.5 mg，咪唑102.1±0.5 mg，Tris 290.7±0.5 mg，加超纯水至900ml，置于磁力搅拌器下，持续搅拌至所有固体颗粒完全溶解，溶液呈澄清透明。在持续搅拌状态下，缓慢、逐滴地加入6M HCl盐酸溶液以调节pH，等待pH计读数达到稳定值后，再继续加入下一滴。待pH计读数接近目标值（如6.2左右）时，用移液枪少量加入6M HCl盐酸溶液（每次不超过20μL）并混匀后停止搅拌，让溶液静止约30秒至1分钟后测试pH，等待pH计读数达到稳定值。反复执行，直至溶液pH值稳定在6.0±0.2。静止状态下读取并记录最终pH值，定容至1L，过0.22μm水系滤膜，超声脱气10 min，室温保存，有效期7天。

    - 流动相B （11.6mM哌嗪，1.5mM咪唑，2.4mM Tris，pH 9.5±0.2）

- 取哌嗪 999.2±0.5 mg，咪唑102.1±0.5 mg，Tris 290.7±0.5 mg，加水至900ml，置于磁力搅拌器下，持续搅拌至所有固体颗粒完全溶解，溶液呈澄清透明。在持续搅拌状态下，缓慢、逐滴地加入6M HCl盐酸溶液以调节pH，等待pH计读数达到稳定值后，再继续加入下一滴。待pH计读数接近目标值（如9.7左右）时，用移液枪少量加入6M HCl盐酸溶液（每次不超过20μL）并混匀后停止搅拌，让溶液静止约30秒至1分钟后测试pH，等待pH计读数达到稳定值。反复执行，直至溶液pH值稳定在9.5±0.2。静止状态下读取并记录最终pH值，定容至1L，过0.22μm水系滤膜，超声脱气10 min，室温保存，有效期7天。

    - 洗针液/蠕动泵清洗剂（超纯水）

量取超纯水500mL，超声脱气10min。室温保存有效期7天。

    - 色谱柱保存液（流动相A+20%乙腈）

取流动相A 160mL，加入40mL乙腈，混匀，过0.22μm有机系滤膜，超声脱气10min，2-8℃保存，有效期3个月。

样品处理Sample Preparation

系统适用性溶液

取系统适应性样品适量，用流动相A稀释至1mg/mL，振荡混匀，13000rpm下离心5min，取上清置于样品瓶中。

供试品溶液配制

若供试品为原液或成品，根据供试品的浓度，用流动相A稀释至1mg/mL，振荡混匀，13000rpm下离心5min，取上清置于样品瓶中。需平行制备2份，取2份平行样平均值作为结果报告。

若供试品为中间产品，则需要对供试品进行换液处理：取供试品约100μL，置于10kD超滤管中，加流动相A 400μL，室温下12000xg离心10min，再往超滤管中加流动相A 400μL，室温下12000xg离心10min，再往超滤管中加流动相A 400μL，室温下12000xg离心10min，用紫外可见分光光度计测量换液后供试品蛋白含量，根据测定的蛋白含量浓度用流动相A将换液后的供试品稀释至1mg/mL,震荡混匀，13000rpm下离心5min，取上清置于样品瓶中。

    - 空白溶液

      - 取供试品对应空白缓冲液（或FB溶液）适量，按4.4.2供试品溶液同法制备，作为空白溶液。

  - 操作步骤Operations

色谱条件

| 参数名称 | 参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 色谱柱 | Thermo/ProPac Elite WCX, 150×4.0mm, 5μm |  |  |  |
| 检测波长 | 280nm |  |  |  |
| 进样量 | 50μg |  |  |  |
| 样品盘温度 | 8±2℃ |  |  |  |
| 柱温 | 40±5℃ |  |  |  |
| 流动相A | 11.6mM哌嗪, 1.5mM咪唑, 2.4mM Tris，pH 6.0±0.2 |  |  |  |
| 流动相B | 11.6mM哌嗪, 1.5mM咪唑, 2.4mM Tris，pH 9.5±0.2 |  |  |  |
| 洗脱梯度 | 时间（min） | A（%） | B（%） | 流速（mL/min） |
|  | 0 | 60 | 40 | 0.6 |
|  | 35 | 10 | 90 | 0.6 |
|  | 36 | 0 | 100 | 0.6 |
|  | 41 | 0 | 100 | 0.6 |
|  | 42 | 60 | 40 | 0.6 |
|  | 50 | 60 | 40 | 0.6 |

    - 创建序列

进样之前用流动相平衡系统，直至柱压稳定，基线平稳。平衡系统时，先用低流速平衡，然后逐步增加流速。运行多个样品时，每隔至多6针后和序列结束时均需插入1针系统适用性样品作为控制针，参考下表设置进样序列：

| 名称 | 进样针数 | 进样体积（μL） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 色谱柱平衡30min |  |  |  |
| 流动相A | 2针 | 50 | N/A |
| 空白溶液 | 至少1针 | 50 | N/A |
| 系统适用性溶液 | 至少5针 | 50 | SST |
| 供试品溶液（最多6针） | 1针 | 50 | N/A |
| 系统适用性溶液 | 1针 | 50 | SST（控制针） |

    - 结果记录

记录填写在3-CB1024-1-SOP-TI006-R01《CB1024-1电荷异质性（CEX-HPLC）检验记录》。

色谱柱及系统清洗Column and System Cleaning

    - 序列运行结束后，可按照下表设置梯度冲洗，短时间内可用流动相进行保存。

| 时间（min） | A（%） | B（%） | 流速（mL/min） |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 100 | 0.5 |
| 40 | 0 | 100 | 0.5 |
| 40.1 | 95 | 5 | 0.5 |
| 60 | 95 | 5 | 0.5 |
| 61 | 95 | 5 | 0 |

如果色谱柱超过2天不使用，则按照冲洗程序冲洗色谱柱后，再用色谱柱保存液冲洗5~10个柱体积，室温保存色谱柱。

    - 将色谱柱从系统移除后，用超纯水以0.5mL/min流速冲洗系统及管路30min，如果液相设备超过两天不使用，则用超纯水冲洗完后，用100%甲醇冲洗系统及管路，以0.5mL/min流速冲洗30min，系统及管路最终保存在100%甲醇中。

数据处理Data Processing

使用Empower软件对色谱图进行积分，每次分析可根据实际情况进行调整，以获得合理积分；分析时尽量采用同一套自动积分参数，如不能实现，可根据实际情况设置合理的积分参数。

若要手动积分或数据重新处理，需按照3-SMP-QC023《色谱系统积分管理规程》填写相应的申请表，申请批准后方可进行手动积分或数据重新处理。

计算Calculate

按面积归一化法计算，根据系统适用性溶液典型图谱，确定主峰位置，定义主峰前为酸性区，主峰后为碱性区，各区域计算公式如下：

主峰%=主峰峰面积/总蛋白峰面积×100%

酸性峰%=酸性峰峰面积/总蛋白峰面积×100%

碱性峰%=碱性峰峰面积/总蛋白峰面积×100%

系统适用性试验 System Suitability Test

    - 系统适用性溶液典型图谱

- 图1 系统适用性溶液典型谱图

    - 可接受标准

| 项目 | 可接受标准 |
| --- | --- |
| 空白溶液 | 最后一针空白溶液在目标峰积分区域应无干扰峰。 |
| 系统适用性溶液 | 1、系统适用性溶液主峰与相邻酸性区峰的分离度应≥1.0； 2、系统适用性溶液（控制针）与样品测试前连续5针系统适用性溶液共同计算，主峰保留时间及峰面积RSD≤2.0%。 |

    - 结果判定

若系统适用性结果符合要求，则认为实验有效，样品测试结果有效。

若系统适用性结果不符合要求，则按照3-SMP-QC013《无效实验管理规程》进行处理。

可接受标准Acceptable Standard

按各样品参考标准判定。

注意事项Note

当系统适用性溶液相邻色谱峰之间分离度降低或者灵敏度降低或者色谱柱压力明显上升时，采用流动相B（或高盐流动相）对色谱柱进行清洗再生。若清洗后没有改善，需更换色谱柱。

色谱柱不可用纯水冲洗或保存在纯水中，以免造成不可逆损坏。

职责Responsibilities

质量控制部QC Dept.

负责严格按此规程执行。

质量保证部QA Dept.

负责监督本规程的执行。

相关文件Relevant Documents

参考文件Reference Documents

| 编号Code | 名称Name |
| --- | --- |
| 1-CB1024-1-SOP-AN002-01 | CB1024-1电荷变异体分析（阳离子交换色谱法）标准操作规程 |

  - 关联文件Related Documents

| 编号Code | 名称Name |
| --- | --- |
| 3-SMP-QC013 | 无效实验管理规程 |
| 3-SMP-QC023 | 色谱系统积分管理规程 |

附件Annexes

| 编号Code | 名称Name |
| --- | --- |
| 3-CB1024-1-SOP-TI006-R01 | CB1024-1电荷异质性（CEX-HPLC）检验记录 |

培训需求Training Requirements

| 部门 Dept. | 人员 Position | 培训需求Training Requirements |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 操作 Operates | 掌握Understand | 了解 Knowledge |
| 质量控制部 | 理化组成员 | ☐ | ☒ | ☐ |
|  | 综合组成员 | ☐ | ☐ | ☒ |

环境、健康及安全要求EHS Requirements

不适用N/A

审阅频率Review Frequency

本SOP至少要每三年审阅一次。

文档历史Document History

| 版本 Ver | 生效日期 Effective date | 变更历史 Change history |
| --- | --- | --- |
| 01 | 2025.05.23 | 第一版 First edition |
| 02 |  | 在4.3.1和4.3.2细化流动相的配制方法 在4.4.2 增加对中间产品的供试品处理方法 |