3-CB1024-1-SOP-TI007 -01 Test Instruction – Peptide Mapping (RP-UPLC) for CB1024-1

CB1024-1肽图（RP-UPLC）检验标准操作规程

批准页Approval Page:

|  | 姓名 Name | 职位 Position | 签名 Signature | 日期 Date |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 起草人 Drafted by | 关复池 Guan Fuchi | 理化工程师 Physical and Chemical Engineer |  |  |
| 审核人 Reviewed by | 杨铃 Yang Ling | QC理化主管 QC Physical and Chemical Supervisor |  |  |
|  | 陈华亚 Chen Huaya | QC负责人 QC Head |  |  |
|  | 赖庆秋 Lai Qingqiu | 质量保证专员 QA Specialist |  |  |
| 批准人 Approved by | 卢志坚 Lu Zhijian | 质量负责人 Quality Head |  |  |

颁发和分发部门 Distribution & Receiving Dept.

颁发部门Distributed by：QA

分发部门Distributed to：

| 质量保证部 QA | ☒ | 质量控制部 QC | ☒ | 验证部 VA | ☐ | 注册法规部 RA | ☐ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仓储管理部 WM | ☐ | 采购部 PC | ☐ | 工程设备部 EM | ☐ | 环境、健康与安全部 EHS | ☐ |
| 上游生产部 USP | ☐ | 下游生产部 DSP | ☐ | 灌装和成品部 FF | ☐ | 生产支持部 SU | ☐ |
| 生产调度部 MS | ☐ | 生产科学技术部 MSAT | ☐ | 人力资源部 HR | ☐ | 信息技术部 IT | ☐ |

目录

Table of Content

1	目的Purpose	3

2	范围Scope	3

3	定义与缩写Definitions and Abbreviations	3

4	程序Procedures	3

4.1	实验原理Experimental Principle	3

4.2	实验材料Experiments Material	3

4.3	试液配制Solution Preparation	5

4.4	样品处理Sample Preparation	5

4.5	操作步骤Operations	7

4.6	数据处理Data Processing	8

4.7	系统适用性试验 System Suitability Test	9

4.8	计算Calculate	9

4.9	可接受标准Acceptable Standard	10

5	职责Responsibilities	11

5.1	质量控制部QC Dept.	11

5.2	质量保证部QA Dept.	11

6	相关文件Relevant Documents	11

6.1	参考文件Reference Documents	11

6.2	关联文件Related Documents	11

7	附件Annexes	11

8	培训需求Training Requirements	11

9	环境、健康及安全要求EHS Requirements	11

10	审阅频率Review Frequency	12

11	文档历史Document History	12

目的Purpose

建立QC实验室CB1024-1肽图（RP-UPLC）标准操作规程，规范检测的过程操作与记录，使操作有章可循。

范围Scope

适用于佛山汉腾生物科技有限公司QC实验室使用本测试方法进行CB1024-1肽图（RP-UPLC）测定。

定义与缩写Definitions and Abbreviations

| 缩写 | 英文全称 | 中文全称 |
| --- | --- | --- |
| UPLC | Ultra High Performance Liquid Chromatography | 超高效液相色谱 |
| TUV | Ultraviolet Detector | 紫外检测器 |
| RSD | Relative Standard Deviation | 相对标准偏差 |
| SST | System Suitability Testing | 系统适用性测试 |
| ACN | Acetonitrile | 乙腈 |
| DTT | Dithiothreitol | 二硫苏糖醇 |
| FA | Formic Acid | 甲酸 |
| FB | Formulation Buffer | 制剂缓冲液 |
| GuHCl | Guanidine Hydrochloride | 盐酸胍 |
| IAA | 2-Iodoacetic acid | 碘乙酸 |
| Tris-HCl | Tris(hydroxymethyl)aminomethane hydrochloride | 三羟甲基氨基甲烷盐酸盐 |
| RRT | Relative Retention Time | 相对保留时间 |
| RT | Retention Time | 保留时间 |
| Trypsin | N/A | 胰蛋白酶 |

程序Procedures

实验原理Experimental Principle

蛋白在变性还原条件下，链间的二硫键打开，形成自由巯基，与烷基化试剂反应而封端，然后加入测序级胰蛋白酶消化处理，精氨酸和赖氨酸残基C端的肽键断裂，形成各个肽段，这些肽段在反相色谱柱上的保留能力不同，经梯度洗脱后使用UV（214nm）检测，得到具有特征的肽谱图。通过检测各关键肽段的相对保留时间以及谱图是否变化，确定蛋白序列的专属性和批间稳定性。

实验材料Experiments Material

    - 实验设备

| 设备名称 | 厂家 | 型号 |
| --- | --- | --- |
| 超高效液相色谱仪 | Waters | H-Class plus |
| 紫外可见分光光度计 | MettlerToledo GmbH | UV5 Nano |
| 高速冷冻离心机 | Thermo Fisher Scientific Inc. | Sorvall Legend Micro 21R |
| 分析天平 | Mettler-Toledo GmbH | XSR105 |
| 电子天平 | 赛多利斯科学仪器（北京）有限公司 | SQP |
| 恒温混匀仪 | 杭州佑宁仪器有限公司 | HH-100 |
| 干式恒温器 | 杭州佑宁仪器有限公司 | GA150-4 |
| 迷你混匀仪 | 杭州米欧仪器有限公司 | MIX-25P |

关键耗材

| 耗材名称 | 厂家 | 规格 | 货号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 色谱柱 | Waters | ACQUITY UPLC Peptide BEH C18 Column 300Å，1.7μm，2.1×150mm | 186003687 |
| 10kD超滤管 | Milipore | 10K-0.5mL | UFC501096 |

实验试剂

| 试剂名称 | 厂家/货号 | 级别/纯度 |
| --- | --- | --- |
| 甲酸 | 阿拉丁/F112034或等效 | 色谱纯 |
| 乙腈 | Fisher/A998-4或等效 | 色谱纯 |
| 甲醇 | Fisher/A452-4或等效 | 色谱纯 |
| 8.0 Molar Guanidine HCl（8M盐酸胍溶液） | Thermo/24115或等效 | N/A |
| DTT | Solarbio/D8220或等效 | 生化级 |
| IAA | Sigma/I4386或等效 | ≥99% (NMR) |
| 1M Tris-HCl pH7.5 | Invitrogen/15567-027或等效 | N/A |
| Trypsin | Promega/V5111 | 测序级 |

    - 系统适用性样品

CB1024-1工作参比品。

    - 供试品

CB1024-1原液。

    - FB溶液

CB1024-1原液的FB。

试液配制Solution Preparation

以下试液均可等比例制备。

    - 1M DTT溶液

称取154.2±2.0mg DTT，加超纯水1mL，混匀，-80℃保存，有效期1年。

    - 1M IAA溶液

称取0.186g±0.005g IAA，加超纯水1mL，混匀，室温避光保存，临用新制。

    - 100mM Tris-HCl缓冲液

取1M Tris-HCl（pH7.5）1mL，加超纯水9mL，混匀，2-8℃保存，有效期1个月。

    - 1mg/mL Trypsin

取1支Trypsin（20μg/支），加20μL超纯水，混匀，分装保存于-80℃，有效期6个月。

    - 流动相A（0.1%FA-水溶液）

量取1000mL超纯水，加入1mL FA，混匀，超声脱气10min，室温放置，有效期7天。

    - 流动相B（0.08%FA-乙腈溶液）

量取500mL乙腈，加入0.4mL FA，混匀，超声脱气10min，室温放置，有效期1个月。

    - 10%甲醇（洗泵液、洗针液、色谱柱保存液）

取甲醇50mL，加超纯水至500mL，混匀，超声脱气10min，室温保存，有效期1个月。

样品处理Sample Preparation

供试品的制备

- 当供试品浓度＜10mg/mL时，需按照4.4.1.1和4.4.1.2步骤对供试品先进行浓缩和浓度检测，再进行后续的变性还原处理。

- 当供试品浓度≥10mg/mL时，不需要对供试品进行浓缩，可直接取供试品进行变性还原处理。

浓缩与换液

取供试品约500~1000μg，置于10kD超滤管中，补加100mM Tris-HCl（pH7.5）至体积约400μL，室温下12000⨯g离心10min，离心至体积约50μL（浓度10mg/mL以上）。

更换新的外离心管，倒扣滤芯，室温下3000⨯g离心2min，回收滤芯中的溶液。

检测浓度

用紫外分光光度计测量超滤浓缩后样品的A280，并根据下式计算样品浓度，计算公式如下：

C=A280ε×l

注：C：样品浓度，mg/mL

A280：280nm波长下的吸光值

ε：消光系数，为1.563mL/（mg⨯cm）。

l：光程系数，0.1030

变性还原

取供试品或超滤浓缩后样品150μg蛋白（蛋白浓度≥10mg/mL），置于1.5mL离心管中，加入20μL 8M GuHCl，再加入1μL 1M DTT，100mM Tris-HCl（pH7.5）补齐体积至38μL，混匀，置于37℃下孵育30min。

烷基化

向变性还原后溶液中加入1M IAA溶液2μL，混匀，使反应体系蛋白终浓度为3.75mg/mL，GuHCl终浓度为4M，DTT终浓度为25mM，置于37℃下避光孵育30min。

稀释

取烷基化后溶液24μL（含约90μg蛋白），加入168μL 100mM Tris-HCl（pH7.5）溶液混匀（终体系：约0.5M GuHCl，100mM Tris-HCl）。

酶解

取稀释后溶液，按照酶：蛋白=1:20（质量比）的比例加入4.5μL Trypsin蛋白酶，混匀，37℃孵育16h。

终止

向酶切完成的样品中加入1μL FA，混匀，使FA终浓度约为0.5%，终止酶切。室温下13000⨯g离心5min，取上清液于进样小瓶中待测（样品换算终浓度约为0.47mg/mL）。

系统适用性溶液

取工作参比品适量，按4.4.1项下进行样品前处理，即得系统适用性溶液。

空白溶液

取等体积的FB替代供试品，按4.4.1项下进行样品前处理，即得空白溶液。

  - 操作步骤Operations

色谱条件

| 参数名称 | 参数 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 色谱柱 | ACQUITY UPLC Peptide BEH C18 Column 300Å，1.7μm，2.1×150mm |  |  |  |  |
| 检测器 | UV检测器 |  |  |  |  |
| 样品盘温度 | 8±2℃ |  |  |  |  |
| 柱温 | 50±2℃ |  |  |  |  |
| 检测波长 | 214nm |  |  |  |  |
| 流动相A | 0.1%FA-水溶液 |  |  |  |  |
| 流动相B | 0.08%FA-乙腈溶液 |  |  |  |  |
| 洗脱梯度 | 时间（min） | 流速（mL/min） | A（%） | B（%） | 曲率 |
|  | 0 | 0.2 | 94 | 6 | N/A |
|  | 3 | 0.2 | 94 | 6 | 6 |
|  | 75 | 0.2 | 66 | 34 | 6 |
|  | 75.5 | 0.2 | 10 | 90 | 6 |
|  | 85 | 0.2 | 10 | 90 | 6 |
|  | 85.5 | 0.2 | 94 | 6 | 6 |
|  | 90 | 0.2 | 94 | 6 | 6 |

    - 平衡系统

进样之前用起始流动相平衡系统，直至柱压稳定，基线平稳。平衡系统时，先用低流速平衡，然后逐步增加流速。当系统适用性各特征峰与相邻峰之间分离度降低或者灵敏度降低或者色谱柱压力明显上升时，需更换色谱柱。

    - 创建序列

根据需求创建进样序列，进样序列的设置参照下表，运行多个样品时，每隔至多6针后和序列结束时均需插入1针系统适用性样品，进样序列示例见下表：

| 名称 | 进样针数 | 进样体积 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空白溶液 | 1针 | 10μL | 空白对照 |
| 系统适用性溶液 | 至少2针 | 10μL | SST |
| 供试品溶液（最多6针） | 1针 | 10μL | 供试品 |
| 系统适用性溶液（控制针） | 1针 | 10μL | SST |

    - 色谱柱清洗及保存

序列运行结束后，参考下表冲洗程序对色谱柱进行冲洗。

| 参数名称 | 参数 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 柱温 | 50℃ |  |  |  |  |
| 洗脱梯度 | 时间（min） | %C（水） | %D（乙腈） | 流速（mL/min） | 曲率 |
|  | 0 | 90 | 10 | 0.2 | - |
|  | 60 | 90 | 10 | 0.2 | 6 |
|  | 61 | 10 | 90 | 0.2 | 6 |
|  | 120 | 10 | 90 | 0.2 | 6 |
|  | 121 | 10 | 90 | 0.0 | 6 |

    - 结果记录

记录填写在3-CB1024-1-SOP-TI007-R01《CB1024-1肽图（RP-UPLC）检验记录》。

数据处理Data Processing

使用Empower软件对色谱图进行积分，每次分析可根据实际情况进行调整，以获得合理积分，若要手动积分或数据重新处理，需按照3-SMP-QC023《色谱系统积分管理规程》填写相应的申请表，申请批准后方可进行手动积分或数据重新处理。

系统适用性试验 System Suitability Test

    - 典型图谱

- 图1系统适用性溶液典型谱图

- 图 2 系统适用性溶液典型谱图（放大图）

计算Calculate

典型图谱中各特征峰鉴定结果如下表所示：

| 名称 | 理论酶切肽段 | 肽段来源 | RT（min） | RRT* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Peak 1 | VYACEVTHQGLSSPVTK | LC:194~210 | 29.29 | 0.67 |
| Peak 2 | DVQMTQSPSSLSASVGDR | LC:1~18 | 30.20 | 0.69 |
| Peak 3 | TPEVTCVVVDVSHEDPEVK | HC:260~278 | 43.59 | 1.00 |
| Peak 4 | EVQLLESGGGLVQPGGSLR | HC:1~19 | 46.84 | 1.07 |
| Peak 5 | LLIYDASTLASGVPSR | LC:46~61 | 47.99 | 1.10 |
| Peak 6 | VTITCQASEDIYSNLAWYQQKPGKAPK | LC:19~45 | 50.10 | 1.15 |

*注：RRT的计算，以Peak 3为参照峰。

数据计算和结果报告

以Peak3为参照峰，计算其余特征峰的RRT，均保留2位小数位数。计算公式如下:

- RRT=RTPeak n/ RTPeak 3

- RT差值=RT（P3，Sample）-RT（P3，SST）

- RRT差值=RRT（P1、2、4、5、6、Sample）-RRT（P1、2、4、5、6、SST）

其中，RT（P3，Sample）：为供试品溶液Peak 3保留时间，min

RT（P3，SST）：为所有系统适用性溶液Peak 3保留时间均值，min

RRT（P1、2、4、5、6、Sample）：为供试品溶液Peak 1、2、4、5、6的相对保留时间

RRT（P1、2、4、5、6、SST）：为系统适用性溶液Peak 1、2、4、5、6的相对保留时间均值

    - 可接受标准

| 样品名称 | 可接受标准 |
| --- | --- |
| 空白溶液 | 空白溶液在色谱峰区域应无干扰 |
| 系统适用性溶液 | 1、系统适用性溶液主要色谱峰应与典型图谱一致； 2、以Peak 3为参照峰，所有系统适用性溶液参照峰RT的RSD应≤2.0%，其余关键肽段色谱峰（Peak 1、Peak 2、Peak 4、Peak 5、Peak 6）RRT的RSD应均≤2.0%。 |
| 供试品溶液 | 1、供试品图谱应与系统适用性图谱无明显差别； 2、供试品参照峰Peak 3的RT与所有系统适用性溶液参照峰RT平均值的差值应在±0.5min之内，其余5个关键肽段色谱峰RRT与所有系统适用性溶液相应肽段色谱峰RRT平均值的差值应在±0.05之内。 |

    - 结果判定

若系统适用性结果符合要求，则认为实验有效，样品测试结果有效。

若系统适用性结果不符合要求，则按照3-SMP-QC013《无效实验管理规程》进行处理。

若检测结果不符合要求，则按照3-SMP-QC007《QC实验室OOS/OOT/OOE管理规程》进行处理。

可接受标准Acceptable Standard

图谱应与参比品一致。

职责Responsibilities

质量控制部QC Dept.

负责严格按此规程执行。

质量保证部QA Dept.

负责监督本规程的执行。

相关文件Relevant Documents

参考文件Reference Documents

| 编号Code | 名称Name |
| --- | --- |
| 1-CB1024-1-SOP-AN007-01 | CB1024-1 肽指纹图谱分析(RP-UPLC)标准操作规程 |

  - 关联文件Related Documents

| 编号Code | 名称Name |
| --- | --- |
| 3-SMP-QC013 | 无效实验管理规程 |
| 3-SMP-QC023 | 色谱系统积分管理规程 |
| 3-SMP-QC007 | QC实验室OOS/OOT/OOE管理规程 |

附件Annexes

| 编号Code | 名称Name |
| --- | --- |
| 3-CB1024-1-SOP-TI007-R01 | CB1024-1肽图(RP-UPLC)检验记录 |

培训需求Training Requirements

| 部门 Dept. | 人员 Position | 培训需求Training Requirements |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 操作 Operates | 掌握Understand | 了解 Knowledge |
| 质量控制部 | 理化组成员 | ☐ | ☒ | ☐ |
|  | 综合组成员 | ☐ | ☐ | ☒ |
| 质量保证部 | 现场组 | ☐ | ☐ | ☒ |

环境、健康及安全要求EHS Requirements

不适用N/A

审阅频率Review Frequency

不适用N/A

文档历史Document History

| 版本 Ver | 生效日期 Effective date | 变更历史 Change history |
| --- | --- | --- |
| 01 |  | 第一版 First edition |