3-CB1024-1-SOP-TI009-01 Test Instruction - Insoluble Particles (Light Obscuration Method) for CB1024-1

CB1024-1不溶性微粒（光阻法）检验标准操作规程

批准页Approval Page:

|  | 姓名 Name | 职位 Position | 签名 Signature | 日期 Date |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 起草人 Drafted by | 赵永皓 Zhao Yonghao | 理化工程师 Physical and Chemical Engineer |  |  |
| 审核人 Reviewed by | 杨铃 Yang Ling | QC理化主管 QC Physical and Chemical Supervisor |  |  |
|  | 陈华亚 Chen Huaya | QC负责人 QC Head |  |  |
|  | 赖庆秋 Lai Qingqiu | 质量保证专员 QA Specialist |  |  |
| 批准人 Approved by | 卢志坚 Lu Zhijian | 质量负责人 Quality Head |  |  |

颁发和分发部门 Distribution & Receiving Dept.

颁发部门Distributed by：QA

分发部门Distributed to：

| 质量保证部 QA | ☒ | 质量控制部 QC | ☒ | 验证部 VA | ☐ | 注册法规部 RA | ☐ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仓储管理部 WM | ☐ | 采购部 PC | ☐ | 工程设备部 EM | ☐ | 环境、健康与安全部 EHS | ☐ |
| 上游生产部 USP | ☐ | 下游生产部 DSP | ☐ | 灌装和成品部 FF | ☐ | 生产支持部 SU | ☐ |
| 生产调度部 MS | ☐ | 生产科学技术部 MSAT | ☐ | 人力资源部 HR | ☐ | 信息技术部 IT | ☐ |

目录

Table of Content

1	目的Purpose	3

2	范围Scope	3

3	定义与缩写Definitions and Abbreviations	3

4	程序Procedures	3

4.1	实验原理Experimental Principles	3

4.2	实验材料Experiments Material	3

4.3	操作步骤Operation Steps	3

4.4	结果计算Result Calculation	5

4.5	可接受标准Acceptable Standard	5

5	职责Responsibilities	5

5.1	质量控制部QC Dept.	5

5.2	质量保证部QA Dept.	5

6	相关文件Relevant Documents	5

6.1	参考文件Reference Documents	5

6.2	关联文件Related Documents	5

7	附件Annexes	6

8	培训需求Training Requirements	6

9	环境、健康及安全要求EHS Requirements	6

10	文档历史Document History	6

目的Purpose

本文件建立QC实验室CB1024-1不溶性微粒（光阻法）标准操作规程，规范检验的过程操作与记录，使操作有章可循。

范围Scope

本文件适用于佛山汉腾生物科技有限公司QC实验室使用本测试方法进行CB1024-1项目样品不溶性微粒（光阻法）检测，包括但不限于半成品及成品样品。

定义与缩写Definitions and Abbreviations

无。

程序Procedures

实验原理Experimental Principles

不溶性微粒检查（光阻法）：当液体中的微粒通过一窄细检测通道时，与液体流向垂直的入射光，由于被微粒阻挡而减弱，因此由传感器输出的信号降低，这种信号变化与微粒的截面积大小相关。

实验材料Experiments Material

实验设备

| 名称 | 厂家/型号 |
| --- | --- |
| 不溶性微粒检测仪 | Beckman Coulter Inc./ HIAC9703+或等同仪器 |
| 洁净工作台 | 苏州安泰空气技术有限公司/HVS-1300-U或等同仪器 |

实验溶液、器具

微粒检查用水（超纯水）、玻璃仪器。

实验样品

CB1024-1样品。

操作步骤Operation Steps

试验环境

试验操作环境应不得引入外来微粒，测定操作均应在洁净工作台进行。玻璃仪器和其他所需的用品均应洁净、无微粒。

空白测试

取5份微粒检查用水于取样杯中，每份至少5mL，静置2分钟或适当时间脱气泡，置于取样器上。依法测定5次，记录数据，取测定数据的平均值作为测定结果，参数示例如下表1。

表1空白测试检测方法参数及检测通道设置

| 项目 | 参数 | 项目 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测次数 | 5 | 计数单位 | 每mL |
| 预走量 | 0.1mL | 取样量 | 5mL |
| 检测方式 | 自动 | 通道 | 10μm、25μm |

可接受标准

25mL中含10μm及10μm以上的不溶性微粒数应在25粒以下，含25μm及25μm以上的不溶性微粒数应在5粒以下。

空白测试应符合可接受标准，否则表明微粒检查用水、玻璃仪器或试验环境不适用于进行微粒检查，应重新处理，检测符合规定后方可进行供试品检查。

样品测试（半成品或其他）

取供试品不少于25mL，置于取样杯中。静置2分钟或适当时间脱气泡，置于取样器上。开启搅拌，使溶液混匀（避免产生气泡），依法测定至少4次，每次取样应不少于5mL。弃第一次测定数据，取后续测定数据的平均值作为测定结果。根据需求调整参数，参数示例如下表2。

表2样品测试检测方法参数及检测通道设置

| 项目 | 参数 | 项目 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测次数 | 4 | 计数单位 | 每mL |
| 预走量 | 0.1mL | 取样量 | 5mL |
| 检测方式 | 自动 | 通道 | 2μm、5μm、10μm、25μm |

样品测试（成品）

在洁净工作台上用水将容器外壁洗净，小心合并至少10个供试品的内容物，使总体积不少于25mL，置于取样杯中。静置2分钟或适当时间脱气泡，置于取样器上。开启搅拌，使溶液混匀（避免产生气泡），依法测定至少4次，每次取样应不少于5mL。弃第一次测定数据，取后续测定数据的平均值作为测定结果。根据需求调整参数，参数示例如下表3。

表3样品测试检测方法参数及检测通道设置

| 项目 | 参数 | 项目 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测次数 | 4 | 计数单位 | 每mL |
| 预走量 | 0.1mL | 取样量 | 5mL |
| 检测方式 | 自动 | 通道 | 2μm、5μm、10μm、25μm |

设备操作详见3-SOP-QC-EQ016《HIAC9703+不溶性微粒检测仪操作、校准、维护保养操作规程》。

结果计算Result Calculation

不溶性微粒（粒/瓶）=每毫升粒子数（粒/mL）×标示体积（mL/瓶）

可接受标准Acceptable Standard

按各样品参考标准判定。

职责Responsibilities

质量控制部QC Dept.

负责严格按此规程执行。

质量保证部QA Dept.

负责监督本规程的执行。

相关文件Relevant Documents

参考文件Reference Documents

| 编号Code | 名称Name |
| --- | --- |
| 不适用N/A | 《中国药典》2025年版 0903“不溶性微粒检查法” |

关联文件Related Documents

| 编号Code | 名称Name |
| --- | --- |
| 3-SOP-QC-EQ016 | HIAC9703+不溶性微粒检测仪操作、校准、维护保养操作规程 |

附件Annexes

| 编号Code | 名称Name |
| --- | --- |
| 3-CB1024-1-SOP-TI009-R01 | CB1024-1成品不溶性微粒（光阻法）检验记录 |

培训需求Training Requirements

| 部门 Dept. | 人员 Position | 培训需求Training Requirements |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 操作 Operates | 掌握Understand | 了解 Knowledge |
| 质量控制部 | 理化组 | ☐ | ☒ | ☐ |
| 质量保证部 | 现场QA | ☐ | ☐ | ☒ |

环境、健康及安全要求EHS Requirements

不适用 N/A

审阅频率Review Frequency

不适用 N/A

文档历史Document History

| 版本 Ver | 生效日期 Effective date | 变更历史 Change history |
| --- | --- | --- |
| 01 |  | 第一版 First edition |