3-CB1024-1-SOP-TI010-02 Test Instruction of CB1024-1 Bacterial Endotoxin

CB1024-1细菌内毒素检验标准操作规程

批准页Approval Page:

|  | 姓名 Name | 职位 Position | 签名 Signature | 日期 Date |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 起草人 Drafted by | 沈月盈 Shen Yueying | 微生物工程师 Microbiology Engineer |  |  |
| 审核人 Reviewed by | 徐小刚 Xu Xiaogang | QC微生物副经理 QC Microbial Deputy Manager |  |  |
|  | 陈华亚 Chen Huaya | QC负责人 QC Head |  |  |
|  | 赖庆秋 Lai Qingqiu | 质量保证专员 QA Specialist |  |  |
| 批准人 Approved by | 卢志坚 Lu Zhijian | 质量负责人 Quality Head |  |  |

颁发和分发部门 Distribution & Receiving Dept.

颁发部门Distributed by：QA

分发部门Distributed to：

| 质量保证部 QA | ☒ | 质量控制部 QC | ☒ | 验证部 VA | ☐ | 注册法规部 RA | ☐ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仓储管理部 WM | ☐ | 采购部 PC | ☐ | 工程设备部 EM | ☐ | 环境、健康与安全部 EHS | ☐ |
| 上游生产部 USP | ☐ | 下游生产部 DSP | ☐ | 灌装和成品部 FF | ☐ | 生产支持部 SU | ☐ |
| 生产调度部 MS | ☐ | 生产科学技术部 MSAT | ☐ | 人力资源部 HR | ☐ | 信息技术部 IT | ☐ |

目录

Table of Content

1	目的Purpose	3

2	范围Scope	3

3	样品信息Sample Information	3

4	程序Procedures	3

4.1	设备Equipment	3

4.2	试剂或耗材Reagents or Consumables	3

4.3	检测方法Detection Method	4

5	职责Responsibilities	6

5.1	质量控制部QC Dept.	6

5.2	质量保证部QA Dept.	6

6	相关文件Relevant Documents	7

6.1	参考文件Reference Documents	7

6.2	关联文件Related Documents	7

7	附件Annexes	7

8	培训需求Training Requirements	7

9	环境、健康及安全要求EHS Requirements	7

10	审阅频率Review Frequency	7

11	文档历史Document History	8

目的Purpose

本文件建立QC实验室CB1024-1细菌内毒素检测的标准操作规程，规范检测的过程操作与记录，使操作有章可循。

范围Scope

本文件适用于佛山汉腾生物科技有限公司QC实验室使用本测试方法进行CB1024-1细菌内毒素的分析，如：包括但不限于原液中控、原液、注射液中间产品、注射液、制剂Buffer。

样品信息Sample Information

| 样品类型 | 检验方法 |
| --- | --- |
| 原液中控 | 凝胶限度法 |
| 原液 | 凝胶限度法 |
| 注射液中间产品 | 凝胶限度法 |
| 注射液 | 凝胶限度法 |
| 制剂Buffer | 凝胶限度法 |

程序Procedures

设备Equipment

| 设备名称 | 厂家 | 型号 |
| --- | --- | --- |
| 内毒素凝胶限度法测定仪 | 天津市天大天发科技有限公司 | ET-96 |
| 洁净工作台 | 苏州安泰空气技术有限公司 | SW-CJ-1FD |
| 迷你混匀仪 | 杭州米欧仪器有限公司 | MIX-25P |
| 单道移液器 | Brand | 20-200μL |
| 单道移液器 | Brand | 100-1000μL |
| 干式恒温仪 | 杭州佑宁仪器有限公司 | GA105-4 |

试剂或耗材Reagents or Consumables

| 名称 | 厂家/级别 | 规格/灵敏度 |
| --- | --- | --- |
| - 鲎试剂 | - Charles river | - 0.125EU/mL（凝胶限度法） |
| - 细菌内毒素工作标准品 | - Charles river | - 10EU/支 |
| - 细菌内毒素检查用水（BET水） | - 湛江安度斯生物有限公司 | - 100mL/瓶、5mL/瓶 |
| - 无热原吸头 | - 湛江安度斯生物有限公司 | - 250μL |
| - 无热原吸头 | - 湛江安度斯生物有限公司 | - 1000μL |
| - 一次性无热原空安瓿瓶 | - 湛江安度斯生物有限公司 | - 2mL |

备注：以上试剂或耗材均可使用等效的产品进行代替。

检测方法Detection Method

确定最大有效稀释倍数（MVD）

检验方法为凝胶限度法，使用凝胶限度法鲎试剂进行检测。其最大稀释倍数（MVD）按照以下公式计算：

MVD=C×Lλ

式中

其中，C为供试品的浓度，当L以EU/mL表示时，C等于1.0mL/mL。当L以EU/mg表示时，C等于70.0~90.0 mg/mL，取最小浓度70.0 mg/mL带入计算。

L为细菌内毒素限值。

λ为鲎试剂的灵敏度0.125EU/mL。

| 样品类型 | C | L | λ | MVD | N |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原液中控 | 1.0mL/mL | 10EU/mL | 0.125EU/mL | 80 | 80 |  |  |  |  |
| 原液 | 70.0 mg/mL | 0.15 EU/mg |  | 84 | 80 |  |  |  |  |
| 制剂Buffer | 1.0mL/mL | 10EU/mL |  | 80 | 80 | 40 | 8 | 4 | 2 |
| 注射液中间产品 | 70.0 mg/mL | 0.15 EU/mg |  | 84 | 80 |  |  |  |  |
| 注射液 | 70.0 mg/mL | 0.15 EU/mg |  | 84 | 80 |  |  |  |  |

溶液配制

- 供试品组（A组）（原液中控，原液，注射液中间产品，注射液）

取样品0.1mL，加BET水0.9mL，混匀，制得10倍稀释溶液作为供试液S1。S1再取0.5mL，加BET水1.5mL，混匀，制得40倍稀释溶液作为供试液S2。S2再取0.5mL，加BET水0.5mL，混匀，制得80倍（N倍）稀释溶液作为供试液A。

备注：原液中控的阴离子层析收集液在检测前进行85℃加热15min。

- 供试品组（A组）（制剂Buffer）

取样品0.7mL，加BET水0.7mL，混匀，制得2倍稀释溶液作为供试液S1。再取0.9mL S1，加BET水0.9mL，混匀，制得4倍稀释溶液作为供试液S2。再取0.5mL S2，加BET水0.5mL，混匀，制得8倍稀释溶液作为供试液S3，再取0.4m L S2，加BET水1.6mL，混匀，制得20倍稀释溶液作为供试液S4，再取0.5mL S4，加BET水0.5mL，混匀，制得40倍稀释溶液作为供试液S5，再取0.5mL S5，加BET水0.5mL，混匀，制得80倍稀释溶液作为供试液S6。，分别取稀释2倍、4倍、8倍、40倍、80倍的样品溶液作为供试液A。

备注：上述稀释过程可根据实际情况进行调整，确保最终加入到鲎试剂中的稀释倍数符合要求即可。

- 阳性对照组（C组）

用无热原枪头分别吸取细菌内毒素检查用水1mL，加入细菌内毒素工作标准品中使溶解，用漩涡混合器混匀15分钟或参照标准品说明书中要求的混匀时间进行操作；用无热原枪头稀释至内毒素含量为4λ、2λ。取2λ溶液，作为C组检验溶液。

以标示效价为10EU/支的细菌内毒素工作标准品为例，其稀释过程如下：

10EU 1mLBET水 10EU/mL 0.1mL0.9mL 1EU/mL 0.5mL0.5mL 0.5EU/mL 0.2mL0.2mL 0.25EU/mL

横线上方代表上一步稀释的溶液，横线下方代表BET水，稀释过程及稀释液用量可根据样品需求倍数进行调整。样品稀释时，也可在书写时进行名称备注。实际稀释过程以使用的标准品效价为准，稀释过程体现于检验记录中。

- 供试品阳性对照组（B组）

取含0.2mL 4λ (0.5EU/mL)细菌内毒素标准溶液与0.2mL稀释至N/2倍的供试品溶液等比例混合，作为供试品阳性溶液。

- 阴性对照组（D组）

取细菌内毒素检查用水作为D组检验溶液。

注：以上a、b、c、d中所有操作耗材均应保证无热原且对试验无干扰，每一步稀释在漩涡混合器上混匀均不少于30s。

- 鲎试剂溶液制备

取已平衡至室温的鲎试剂，轻弹壁使粉末落入瓶底后开启，开启时防止玻璃屑落入瓶内，每支鲎试剂根据试剂说明加入细菌内毒素检查用水溶解，轻轻转动瓶壁，使内容物充分溶解，避免产生气泡。若是大剂量的规格则按试剂说明要求分装后再行后续操作。

- 加样

分别取上述A、B、C、D组检验溶液0.1mL（或依据试剂说明要求）加入到已溶解的鲎试剂中，每组平行制备2支鲎试剂，若发生样品复试，按4.3步骤进行复试，其中A组增加为4支鲎试剂。

恒温处理

将供试品组、阳性对照组、供试品阳性对照组、阴性对照组的鲎试剂垂直放入内毒素凝胶限度法测定仪中，37℃±1℃保温60±2min后观察结果。

结果观察

- 将各管从恒温设备中轻轻取出，缓缓旋转180度，若管内形成凝胶，并且凝胶不变形、不从管壁滑落为阳性，记录为（+）；未形成凝胶或形成凝胶不坚实，变形并从管壁滑落者为阴性，记录为（-）。保温和拿取试管过程应避免受到振动造成假阴性结果。

- 若阴性对照溶液D的平行管均为阴性，供试品阳性对照溶液B的平行管均为阳性，阳性对照溶液C的平行管均为阳性，试验有效。

- 若溶液A的2个平行管均为阴性，判定供试品符合规定。若溶液A的2个平行管均为阳性，

判定供试品不符合规定。若溶液A的2个平行管中的1管为阳性，另1管为阴性，需进行复试。复试时按4.3重复上述步骤，若所有平行管均为阴性，判定供试品符合规定，否则判定供试品不符合规定。

结果记录

实验操作应填写3-CB1024-1-SOP-TI010-R01《CB1024-1细菌内毒素检查记录》。对于制剂Buffer，根据检测结果，按公式L=N×λc计算（c=1mL/mL），报告该样品的检测区间值，其余样品按质量标准限度值报告。

可接受标准

应符合3-CB1024-1-SPE001《CB1024-1原液中控质量标准》、3-CB1024-1-SPE002 《CB1024-1原液质量标准》、3-CB1024-1-SPE003 《CB1024-1注射液中间产品质量标准》和3-CB1024-1-SPE004《CB1024-1注射液质量标准》、3-CB1024-1-SPE006《CB1024-1制剂Buffer质量标准》。

职责Responsibilities

质量控制部QC Dept.

按本规程的要求执行。

质量保证部QA Dept.

监督本规程的执行。

相关文件Relevant Documents

参考文件Reference Documents

| 编号Code | 名称Name |
| --- | --- |
| 不适用N/A | CFR, Title 21, Current Good Manufacturing Practice Regulations. |
| 不适用N/A | USP-NF 〈85〉 Bacterial Endotoxins Test |
| 不适用N/A | 《中国药典》2025年版 1143 细菌内毒素检查法 |

关联文件Related Documents

| 编号Code | 名称Name |
| --- | --- |
| 3-CB1024-1-SPE001 | CB1024-1原液中控质量标准 |
| 3-CB1024-1-SPE002 | CB1024-1原液质量标准 |
| 3-CB1024-1-SPE003 | CB1024-1注射液中间产品质量标准 |
| 3-CB1024-1-SPE004 | CB1024-1注射液质量标准 |
| 3-CB1024-1-SPE006 | CB1024-1制剂Buffer质量标准 |

附件Annexes

| 编号Code | 名称Name |
| --- | --- |
| 3-CB1024-1-SOP-TI010-R01 | CB1024-1细菌内毒素检验记录 |

培训需求Training Requirements

| 部门 Dept. | 人员 Position | 培训需求Training Requirements |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 操作 Operates | 掌握Understand | 了解 Knowledge |
| 质量控制部 | 微生物组 | ☐ | ☒ | ☐ |
| 质量保证部 | 现场QA | ☐ | ☐ | ☒ |

环境、健康及安全要求EHS Requirements

不适用N/A

审阅频率Review Frequency

本SOP至少要每三年审阅一次。

文档历史Document History

| 版本 Ver | 生效日期 Effective date | 变更历史 Change history |
| --- | --- | --- |
| 01 | 2025.05.23 | 第一版 First edition |
| 02 |  | 根据IA-2025034增加阴离子层析收集液的样品前处理。 |