3-CB1024-1-SOP-TI019-01 Test Instruction - Polysorbate 80 Concentration（HPLC-FLR） for CB1024-1

CB1024-1聚山梨酯80含量（HPLC-FLR）检验标准操作规程

批准页Approval Page:

|  | 姓名 Name | 职位 Position | 签名 Signature | 日期 Date |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 起草人 Drafted by | 赵永皓 Zhao Yonghao | 理化工程师 Physical and Chemical Engineer |  |  |
| 审核人 Reviewed by | 杨铃 Yang Ling | QC理化主管 QC Physcial and Chemical Supervisor |  |  |
|  | 陈华亚 Chen Hua | QC负责人 QC Head |  |  |
|  | 赖庆秋 Lai Qingqiu | 质量保证专员 QA Specialist |  |  |
| 批准人 Approved by | 卢志坚 Lu Zhijian | 质量负责人 Quality Head |  |  |

颁发和分发部门 Distribution & Receiving Dept.

颁发部门Distributed by：QA

分发部门Distributed to：

| 质量保证部 QA | ☒ | 质量控制部 QC | ☒ | 验证部 VA | ☐ | 注册法规部 RA | ☐ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仓储管理部 WM | ☐ | 采购部 PC | ☐ | 工程设备部 EM | ☐ | 环境、健康与安全部 EHS | ☐ |
| 上游生产部 USP | ☐ | 下游生产部 DSP | ☐ | 灌装和成品部 FF | ☐ | 生产支持部 SU | ☐ |
| 生产调度部 MS | ☐ | 生产科学技术部 MSAT | ☐ | 人力资源部 HR | ☐ | 信息技术部 IT | ☐ |

目录

Table of Content

1	目的Purpose	4

2	范围Scope	4

3	定义与缩写Definitions and Abbreviations	4

4	程序Procedures	4

4.1	实验原理Experimental Principles	4

4.2	实验材料Experimental Materials	4

4.3	溶液配制Test Solution Preparation	5

4.4	样品处理Sample Preparation	7

4.5	操作步骤Operating Procedures	7

4.6	数据处理Data Processing	8

4.7	计算Calculate	9

4.8	反应线圈清洗及保存Reaction Coil Cleaning＆Preservation	9

4.9	仪器系统清洗及保存Instrument System Cleaning＆Preservation	9

4.10	系统适用性试验System Suitability Test	10

4.11	可接受标准Acceptable Standard	10

5	职责Responsibilities	11

5.1	质量控制部QC Dept.	11

5.2	质量保证部QA Dept.	11

6	相关文件Relevant Documents	11

6.1	参考文件Reference Documents	11

6.2	关联文件Related Documents	11

7	附件Annexes	11

8	培训需求Training Requirements	11

9	环境、健康及安全要求EHS Requirements	12

10	文档历史Document History	12

目的Purpose

本文件建立QC实验室CB1024-1样品聚山梨酯80含量检测标准操作规程，规范检测的过程操作与记录，使操作有章可循。

范围Scope

本规程适用于佛山汉腾生物科技有限公司QC实验室CB1024-1样品聚山梨酯80含量的检测，包括但不限于中间体、原液及成品。

定义与缩写Definitions and Abbreviations

| 缩写 | 英文全称 | 中文全称 |
| --- | --- | --- |
| HPLC | High Performance Liquid Chromatography | 高效液相色谱 |
| R2 | Coefficient of Determination | 线性回归决定系数 |
| RSD | Relative Standard Deviation | 相对标准偏差 |
| PS80 | Polysorbate 80 | 聚山梨酯80 |
| SST | System Suitability Testing | 系统适用性测试 |

程序Procedures

实验原理Experimental Principles

本法系基于高效液相色谱系统和荧光染色法建立，用于测定聚山梨酯80的含量。其原理是聚山梨酯80在达到临界浓度后可形成具有疏水内核的胶束，（流动相中的）荧光染料苯基萘胺在水溶液中荧光信号较低，在疏水环境（如胶束核心）中荧光信号激增，其荧光强度在一定范围内与聚山梨酯80浓度呈线性关系，通过测定荧光强度值（峰面积）可计算供试品溶液中聚山梨酯80的浓度。

实验材料Experimental Materials

实验设备

| 设备名称 | 厂家 | 型号 |
| --- | --- | --- |
| 高效液相色谱仪 | Waters Corporation | e2695 |
| 分析天平 | Mettler-Toledo GmbH | XSR105 |
| 电子天平 | 赛多利斯科学仪器（北京）有限公司 | SQP |
| 高速冷冻离心机 | Thermo Fisher Scientific Inc. | Sorvall Legend Micro 21R |

实验试剂

| - 名称 | - 厂家/货号 | - 级别 |
| --- | --- | --- |
| - 聚山梨酯80（Ⅱ） | - 南京威尔药业集团股份有限公司 | - 药用辅料 |
| - N-苯基-1-萘胺 | - Sigma（或同等级别其他厂家）/104043 | - 98% |
| - 聚氧乙烯（35）十二烷基醚 | - 阿拉丁（或同等级别其他厂家）/B110920 | - 蛋白组学级 |
| - 30%聚氧乙烯（35）十二烷基醚溶液 | - Millipore（或同等级别其他厂家）/1.01894.0100 | - ACS |
| - 三羟甲基氨基甲烷 | - Sigma（或同等级别其他厂家）/T1503 | - ≥99.9% |
| - 氯化钠 | - 广州化学试剂厂（或同等级别其他厂家） | - AR |
| - 盐酸 | - 广州化学试剂厂（或同等级别其他厂家） | - AR |
| - 乙腈 | - Fisher（或同等级别其他厂家）/A998-4 | - HPLC |
| - 甲醇 | - Fisher（或同等级别其他厂家）/A452-4 | - HPLC |

关键耗材

| - 耗材名称 | - 规格 | - 厂家 | - 货号 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 反应线圈 | 编织型反应管，750μL，未密封 | - Thermo scientific | - 042631 |

实验样品

CB1024-1样品。

溶液配制Test Solution Preparation

溶液配制体积可根据需求等比例调整。

聚山梨酯80标准溶液储备液

称取聚山梨酯80 1.000±0.005g至100mL容量瓶中，加水定容至100mL，混匀，制得10mg/mL(1%)的聚山梨酯80标准溶液储备液，分装后至-80℃保存，有效期6个月。

10%甲醇溶液（洗泵液/洗针液）

取甲醇50mL，加超纯水450mL，混匀，超声脱气10min，室温保存，有效期1个月。

50%甲醇溶液（反应线圈保存液）

取甲醇250mL，加超纯水250mL，混匀，超声脱气10min，室温保存，有效期1个月。

苯基萘胺溶液

称取N-萘基-1-苯胺0.11g±0.004g，置50mL容量瓶中，加乙腈适量使溶解并定容至刻度，摇匀即得。室温避光保存，有效期1个月。

30%聚氧乙烯(35)十二烷基醚溶液

称取聚氧乙烯(35)十二烷基醚3.00g±0.005g，置于10mL容量瓶中，加入适量70~80℃水，搅拌至完全溶解。冷却至室温后，补加水至刻度，混匀即得。室温避光保存，有效期3个月。

聚氧乙烯(35)十二烷基醚溶液

移取4.3.5项下30%聚氧乙烯(35)十二烷基醚溶液1.0mL，置10mL容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀即得。室温避光保存，有效期1个月。

流动相A（三羟甲基氨基甲烷混合溶液）

分别称取氯化钠8.75g±0.004g和三羟甲基氨基甲烷6.05±0.004g于1L烧杯中，加水800mL使溶解，用盐酸调节pH至8.0±0.05，加乙腈50mL，补水至1L，摇匀，经0.2μm有机系滤膜过滤。加入4.3.4项下苯基萘胺溶液和4.3.6项下聚氧乙烯(35)十二烷基醚溶液各0.5mL，摇匀，超声15min。临用新制，室温下使用锡纸避光保存，最好不超过12h。

标准曲线溶液（临用新制）

取4.3.1项下10mg/mL聚山梨酯80标准溶液储备液1mL，加超纯水定容至10mL，制成1.0mg/mL聚山梨酯80标准溶液后，按下表分别制成聚山梨酯80含量为0.05mg/mL、0.10mg/mL、0.20mg/mL、0.40mg/mL、0.50mg/mL的标准曲线溶液。

| 名称 | 聚山梨酯80含量（mg/mL） | 1.0mg/mL聚山梨酯80标准溶液体积（μL） | 超纯水体积（μL） |
| --- | --- | --- | --- |
| 线性溶液1 | 0.05 | 50 | 950 |
| 线性溶液2 | 0.10 | 100 | 900 |
| 线性溶液3 | 0.20 | 200 | 800 |
| 线性溶液4 | 0.40 | 400 | 600 |
| 线性溶液5 | 0.50 | 500 | 500 |

样品处理Sample Preparation

供试品

取供试品混匀后放入离心机中，以13000rpm条件下离心10min，取适量上清于进样瓶中，待进样，进样体积为5μL。若供试品为原液或成品，则平行配制2份供试品溶液，分别进样，取平均值作为报告值。

系统适用性溶液的制备

另取4.3.1项下10mg/mL聚山梨酯80标准溶液储备液1mL，加超纯水定容至10mL，制成1.0mg/mL聚山梨酯80标准溶液后，取1.0mg/mL聚山梨酯80标准溶液200μL，加入超纯水800μL，配制成聚山梨酯80含量为0.2mg/mL的溶液，混匀，以13000rpm条件下离心10min，取适量上清于进样瓶中，作为系统适用性溶液，待进样，进样体积为5μL。

空白溶液

- 取流动相A，以13000rpm条件下离心10min，取适量上清于进样瓶中，作为空白溶液，进样体积为5μL。

阴性对照溶液

- 取不含聚山梨酯80的下游纯化的超滤渗透样品，用对应缓冲液稀释至与供试品相同的蛋白含量，同4.4.1供试品的操作制备，作为阴性对照溶液。

操作步骤Operating Procedures

色谱条件

| 名称 | 参数 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 反应线圈 | 编织线反应管，750μL |  |  |  |  |
| 检测器 | 荧光检测器（FLR） |  |  |  |  |
| 进样器温度 | 8±2℃ |  |  |  |  |
| 柱温 | 35±2℃ |  |  |  |  |
| 进样量 | 5μL |  |  |  |  |
| 检测器条件 | 增益 | 采集频率 | 激发光波长 | 发射光波长 | 压力上限 |
|  | 1 | 2points/s | 350nm | 420nm | 1450psi |
| 流动相A | 三羟甲基氨基甲烷混合溶液 |  |  |  |  |
| 流速 | 1.5mL/min |  |  |  |  |
| 洗脱程序 | 等度洗脱 |  |  |  |  |
| 洗脱时间 | 5min |  |  |  |  |

平衡系统

- 进样前用流动相平衡色谱系统至少20min，直至基线平稳。

创建序列

系统适用性测试要求保证在序列中至少连续5针系统适用性溶液，每测最多6针供试品溶液和序列结束时均需插入1针系统适用性溶液作为控制，用于评价系统的稳定性。每次样品检测单个进样序列不超过 5h，根据需求创建进样序列，进样序列示例见下表：

| 名称 | 进样针数 | 进样体积 |
| --- | --- | --- |
| 空白溶液 | 至少2针 | 5μL |
| 阴性对照溶液 | 1针 | 5μL |
| 系统适用性溶液 | 至少5针 | 5μL |
| 线性溶液1 | 1针 | 5μL |
| 线性溶液2 | 1针 | 5μL |
| 线性溶液3 | 1针 | 5μL |
| 线性溶液4 | 1针 | 5μL |
| 线性溶液5 | 1针 | 5μL |
| 供试品溶液（最多6针） | 1针 | 5μL |
| 系统适用性溶液（控制针） | 1针 | 5μL |
| …… |  |  |
| 系统适用性溶液（控制针） | 1针 | 5μL |
| 空白溶液 | 3针 | 5μL |

进样测试

进样序列，记录色谱图。

数据处理Data Processing

处理方法

对空白溶液、标准曲线、供试品和系统适用性样品使用Empower3软件进行积分处理，每次分析可根据实际情况进行调整，以获得合理积分。若要手动积分或数据重新处理，需按照3-SMP-QC023《色谱系统积分管理规程》填写相应的申请表，申请批准后方可进行手动积分或数据重新处理。

校正

在校正中输入标准曲线聚山梨酯80含量（mg/mL），对象是所有识别峰面积。

计算Calculate

含量计算

如下公式，以标准曲线进样的峰面积为y轴纵坐标，聚山梨酯80含量（mg/mL）为x轴横坐标，建立标准曲线：

y=kx+b

式中：k为斜率；

b为截距；

x为聚山梨酯80含量（mg/mL）；

y为聚山梨酯80峰面积。

先将供试品溶液测得的色谱峰面积扣减掉阴性对照样品测得的色谱峰面积，得到差值，再将扣减得到的差值代入标准曲线中，计算得到供试品溶液中聚山梨酯80含量（mg/mL）。

系统适用性溶液回收率计算

回收率%=测得含量/配制含量*100%

反应线圈清洗及保存Reaction Coil Cleaning＆Preservation

如果反应线圈超过2天不使用，使用超纯水以1.0 mL/min流速，对反应线圈冲洗30min，再用50%甲醇冲洗30min，最终保存在50%甲醇中。

仪器系统清洗及保存Instrument System Cleaning＆Preservation

实验完成后，先用纯化水以1.0mL/min冲洗仪器管路1h，再用甲醇以0.5 mL/min冲洗仪器管路1h，最后仪器管路保存在甲醇中。

系统适用性试验System Suitability Test

系统适用性溶液图谱

- 系统适用性溶液典型图谱

可接受标准

| 名称 | 可接受标准 |
| --- | --- |
| 空白溶液 | 空白溶液与标准曲线最低浓度点相比无明显干扰峰。 |
| 阴性对照溶液 | 阴性对照溶液峰面积低于标准曲线最低浓度点峰面积。 |
| 系统适用性溶液（控制针） | 1、聚山梨酯80含量的回收率应为80.0%~120.0%； 2、样品测试前连续5针系统适用性溶液与控制针共同计算，主峰保留时间RSD应≤2.0%，峰面积RSD应≤10.0%。 |
| 线性 | 相关系数R2应≥0.995。 |

结果判定

若系统适用性结果符合要求，则认为实验有效，样品测试结果有效。

若系统适用性结果不符合要求，则按照3-SMP-QC013《无效实验管理规程》进行处理。

实验记录

实验过程及实验结果记录在3-CB1024-1-SOP-TI019-R01《CB1024-1聚山梨酯80含量（HPLC-FLR）检验记录》。

可接受标准Acceptable Standard

按各样品参考标准判定。

职责Responsibilities

质量控制部QC Dept.

负责严格按此规程执行。

质量保证部QA Dept.

负责监督本规程的执行。

相关文件Relevant Documents

参考文件Reference Documents

| 编号Code | 名称Name |
| --- | --- |
| 不适用N/A | 药品生产质量管理规范（2010年修订） Good Manufacture Practice of Medical Products (Revised in 2010) |
| 不适用N/A | CFR, Title 21, 现行药品生产质量管理规范 CFR, Title 21, Current Good Manufacturing Practice Regulations. |
| 不适用N/A | 欧盟药品法规，GMP指南 Eudralex: The Rules Governing Medicinal Products in the European Union, Volume 4 GMP Guidelines. |
| 1-CB1024-1-SOP-AN008-01 | CB1024-1 HPLC-FLD检测聚山梨酯80含量标准操作规程 |

关联文件Related Documents

| 编号Code | 名称Name |
| --- | --- |
| 3-SMP-QC013 | 无效实验管理规程 |
| 3-SMP-QC023 | 色谱系统积分管理规程 |

附件Annexes

| 编号Code | 名称Name |
| --- | --- |
| 3-CB1024-1-SOP-TI019-R01 | CB1024-1聚山梨酯80含量（HPLC-FLR）检验记录 |

培训需求Training Requirements

| 部门 Dept. | 人员 Position | 培训需求Training Requirements |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 操作 Operates | 掌握Understand | 了解 Knowledge |
| 质量控制部 | 理化组成员 | ☐ | ☒ | ☐ |
| 质量保证部 | 现场QA | ☐ | ☐ | ☒ |

环境、健康及安全要求EHS Requirements

不适用N/A

文档历史Document History

| 版本 Ver | 生效日期 Effective date | 变更历史 Change history |
| --- | --- | --- |
| 01 |  | 第一版 First edition |