目  录

目  录	1

表目录	2

图目录	3

中英文缩写对照表	4

3.2.S.4.2 分析方法	6

3.2.S.4.2.1 颜色	6

3.2.S.4.2.2 澄清度	6

3.2.S.4.2.3 pH值	6

3.2.S.4.2.4 渗透压摩尔浓度	6

3.2.S.4.2.5 等电点	6

3.2.S.4.2.6 肽图	9

3.2.S.4.2.7 蛋白质含量	12

3.2.S.4.2.8 纯度（SEC-HPLC）	13

3.2.S.4.2.9 还原纯度（CE-SDS法）	15

3.2.S.4.2.10 非还原纯度（nrCE-SDS法）	17

3.2.S.4.2.11 电荷异质性	18

3.2.S.4.2.12 宿主细胞蛋白质残留量	20

3.2.S.4.2.13 蛋白A残留量	22

3.2.S.4.2.14 宿主细胞DNA残留量	24

3.2.S.4.2.15 IL-1RAP结合活性	27

3.2.S.4.2.16 ADCC活性	29

3.2.S.4.2.17 细菌内毒素	31

3.2.S.4.2.18 微生物限度	31

表目录

表1 上样溶液制备	7

表2 等电点检测可接受标准	9

表3 肽图检测梯度洗脱条件	11

表4 肽图检测可接受标准	11

表5 典型图谱中各特征峰鉴定结果	12

表6 蛋白质含量检测可接受标准	13

表7 纯度（SEC-HPLC）检测可接受标准	15

表8 纯度（还原CE-SDS）测定可接受标准	16

表9 纯度（非还原CE-SDS）测定可接受标准	18

表10 电荷异质性检测梯度洗脱条件	20

表11 电荷异质性检测可接受标准	20

表12 宿主细胞蛋白质残留测定系统适用性可接受标准	22

表13 蛋白质A残留量测定系统适用性可接受标准	24

表14 宿主细胞DNA残留量测定系统适用性可接受标准	26

表15 IL-1RAP结合活性测定系统适用性可接受标准	29

表16 ADCC活性测定系统适用性可接受标准	31

图目录

图1 系统适用性样品典型谱图*	8

图2 XX参比品典型谱图（全局&放大图谱）	9

图3 肽图系统适应性典型图谱	11

中英文缩写对照表

| 英文缩写 | 英文全称 | 中文全称 |
| --- | --- | --- |
| ELISA | Enzyme-linked immunosorbent assay | 酶联免疫吸附测定法 |
| iCIEF | Imaged Capillary Isoelectric Focusing | 全柱成像毛细管等电聚焦 |
| SST | System Suitability Test | 系统适用性 |
| Marker | —— | 标记物 |
| MC | Methyl Cellulose | 甲基纤维素 |
| pI | Isoelectric point | 等电点 |
| Position | —— | 像素值 |
| RFU | Relative Fluorescence Units | 相对荧光单位 |
| R2 | Coefficient of Determination | 决定系数 |
| RSD | Relative Standard Deviation | 相对标准偏差 |
| UPLC | Ultra High Performance Liquid Chromatography | 超高效液相色谱 |
| DTT | Dithiothreitol | 二硫苏糖醇 |
| FA | Formic Acid | 甲酸 |
| FB | Formulation Buffer | 制剂缓冲液 |
| GuHCl | Guanidine Hydrochloride | 盐酸胍 |
| IAA | 2-Iodoacetic acid | 碘乙酸 |
| Tris-HCl | Tris(hydroxymethyl)aminomethane hydrochloride | 三羟甲基氨基甲烷盐酸盐 |
| RRT | Relative Retention Time | 相对保留时间 |
| RT | Retention Time | 保留时间 |
| Trypsin | N/A | 胰蛋白酶 |
| SEC | Size Exclusion Chromatography | 尺寸排阻色谱法 |
| HPLC | High Performance Liquid Chromatography | 高效液相色谱法 |
| PB | Phosphate Buffer | 磷酸盐缓冲液 |
| SDS | Sodium Dodecyl Sulfate | 十二烷基磺酸钠 |
| TCEP | Tris(2-carbaxyethyl)phosphine hydrochloride | 三2-羰基乙基-磷盐酸盐=盐酸盐 |
| LC | Light Chain | 轻链 |
| HC | Heavy Chain | 重链 |
| NEM | N-Ethylmaleimide | N-乙基马来酰亚胺 |
| CHO | Chinese Hamster Ovary | 中国仓鼠卵巢 |
| HRP | Horseradish Peroxidase | 辣根过氧化物酶 |
| HCP | Host Cell Proteins | 宿主细胞蛋白 |
| TMB | Tetramethylbenzidine | 3,3’,5,5’-四甲基联苯胺 |
| OD450 nm | Optical density at 450nm | 450nm下的光密度值（吸光度） |
| OD650 nm | Optical density at 650nm | 650nm下的光密度值（吸光度） |
| CV | Coefficient of Variation | 变异系数 |
| BSA | Bovine Serum Albumin | 牛血清白蛋白 |
| DNA | Deoxyribonucleic Acid | 脱氧核糖核酸 |
| NTC | No Template Control | 无模板对照 |
| Ct | Cycle threshold | PCR中荧光值达到阈值时候的循环次数 |
| NCS | Negative control Sample | 阴性对照样品 |
| EC50 | Concentration for 50％ of Maximal Effect | 半数有效浓度 |
| IL-1RAP | IL-1 Receptor Accessory Protein | 白细胞介素1受体辅助蛋白 |
| OD630 | Optical Density at 630nm | 630nm下的光密度值（吸光值） |
| PLA | Parallel Line Assay | 平行线测定 |
| ADCC | Antibody-Dependent Cell-mediated Cytotoxicity | 抗体依赖性细胞毒性 |
| RLU | Relative Light Untis | 相对发光单位 |
| FBS | Fetal Bovine Serum | 胎牛血清 |
| PBS | Phosphate Buffer Saline | 磷酸盐缓冲液 |

    - 分析方法

颜色

根据《中国药典》2025年版通则0901“溶液颜色检查法”第一法目视法和USP <630> VISUAL COMPARISON、〈631〉 COLOR AND ACHROMICITY进行测定，颜色应不深于R5（USP）及应不深于棕红色4号标准比色液（ChP）。

澄清度

根据《中国药典》2025年版通则0902 “澄清度检查法”第一法目视法及USP<630> VISUAL COMPARISON进行测定，应不浓于3号浊度标准液。

pH值

根据《中国药典》2025年版通则0631“pH值测定法”及USP<791>pH进行测定，应为5.4~6.4。

渗透压摩尔浓度

根据《中国药典》2025年版通则0632“渗透压摩尔浓度测定法”所载方法“冰点下降法”及USP<785> OSMOLALITY AND OSMOLARITY进行测定，应为130-230 mOsmol/kg。

等电点

原理

蛋白质是两性电解质，其总电荷分布通常由其所在的pH环境决定。当外部pH使蛋白质分子的酸性解离与碱性解离相等时，静电荷为0，则该pH值称为蛋白质的等电点（pI）。全柱成像毛细管等电聚焦电泳（icIEF）是利用两性电解质在电场作用下形成pH梯度，根据蛋白质等电点特异性，将蛋白质加入pH梯度介质中，在电场内经过一定时间聚焦后，蛋白聚焦在等电点相应的pH位置上，形成聚焦条带。根据预先加入的两个已知等电点的pI marker，经软件计算得到蛋白样品的pI值。

设备、材料、试剂

主要设备：Protein Simple Maurice

标准物质：CB1024-1参比品

主要试剂/耗材：Maurice cIEF pI Marker（等电点标记物）4.05、Maurice cIEF pI Marker 9.99、Pharmalyte pH range 3-10（两性电解质pH3-10）、1% Methyl Cellulose Solution（1%甲基纤维素溶液）、0.5% Methyl Cellulose Solution（Maurice cIEF荧光校准标准品）、Maurice cIEF Fluorescence Calibration Standard、Maurice cIEF System Suitability Kit（Maurice cIEF系统适用性试剂盒）、iCE Electrolyte Kit（iCE电解液试剂盒）、精氨酸、Maurice cIEF Cartridges（Maurice cIEF卡盒）、Maurice 96-Well plates（Maurice 96孔板）、Pierceable Film（96孔板封板膜）、500mM精氨酸

操作步骤

样品处理

系统适用性评价样品：取系统适用性样品冻干粉末（System Suitability Peptide）一支，加入40 μL超纯水，混匀，加入160 μL System Suitability Test Mix ，混匀。10,000g离心3分钟分装待用。

供试品溶液：用超纯水将CB1024-1样品的蛋白质含量稀释至0.5 mg/mL后，按表1 与预混液混匀，离心后取80 μL上清液至96孔板中，离心，放入Maurice样品盘，平衡15 min，进行分析。

上样溶液制备

| 预混液 | 序号 | 试剂名 | 各组分用量（单个样品） | 终浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 500mM精氨酸 | 1μL | 5mM |
|  | 2 | 1% MC | 35 μL | 0.35% |
|  | 3 | Pharmalyte 3-10 | 4μL | 4% |
|  | 4 | pI Marker 4.05 | 0.5 μL | 0.5% |
|  | 5 | pI Marker 9.99 | 0.5 μL | 0.5% |
|  | 6 | 超纯水 | 20 μL | N/A |
| 预混液取用体积 |  |  | 61 μL | N/A |
| 0.5 mg/mL供试品 |  |  | 40 μL | 0.2mg/mL |

参比品溶液：取CB1024-1参比品，按与供试品溶液同法制备。

空白溶液：用等体积的buffer溶液代替供试品，按与供试品溶液同法制备。

操作步骤

仪器参数：样品室温度：10℃；分离：预聚焦（第一阶段）：1500 V，1 min，聚焦（第二阶段）：3000 V，9 min；检测：吸光率：0.005 s曝光时间，荧光模式：3 s, 5 s, 10 s,20 s曝光时间；样品负载：55 s；pI Markers：pI Marker 4.05，像素值 300±150，pI Marker 9.99，像素值 1900±150。

系统适用性样品仪器参数：样品室温度：10℃；分离：预聚焦（第一阶段）：1500 V，1 min，聚焦（第二阶段）：3000 V，4.5 min；检测：吸光率：0.005 s曝光时间，荧光模式：3 s, 5 s, 10 s, 20 s曝光时间；样品负载：55 s；pI Markers：pI Marker 3.38，像素值 300±150，pI Marker 10.17，像素值 1800±150。

创建序列：按照系统适用性溶液-参比品溶液（2针）-空白溶液-供试品溶液（最多10针）-参比品溶液创建进样序列。

数据处理：使用Empower 3软件对谱图进行积分。

可接受标准

典型图谱

等电点系统适用性样品典型谱图*

*注：因Maurice与Empower软件兼容的问题，方法设置中position值是图谱中坐标轴显示值的10倍，因此横坐标名称设置为position/10。

XX参比品典型谱图（全局&放大图谱）

可接受标准

等电点检测可接受标准

| 名称 | 接受标准 |
| --- | --- |
| 系统适用性评价样品 | 峰高值应＜60000 RFU（荧光模式，曝光时间10s）； pI Marker 5.85和6.14分离度≥2.1（荧光模式，曝光时间10s）； pI Marker 9.99和10.17分离度≥1.7（荧光模式，曝光时间10s）； pI marker 标示值（3.38，5.85，6.14，9.99，10.17）与对应position/10值进行线性拟合，R2 ≥ 0.99。 |
| 参比品 | 参比品图谱应与典型图谱一致； 所有参比品溶液的主峰pI值RSD≤2.0%； 参比品溶液主峰pI值应在8.00±0.20范围内。 |
| 供试品 | 供试品主峰的pI值应与参比品一致，pI值相差应不大于±0.20。 |

注：在Empower 3软件中需自行定义RFU字段，RFU=Height/1000000。

结果计算

仪器软件自动将两个已知的pI Marker值与其对应的像素值进行线性拟合，并根据样品峰的像素值计算出相应的pI值。

合格标准

图谱应与参比品一致。

肽图

- 原理

蛋白在变性还原条件下，链间的二硫键打开，形成自由巯基，与烷基化试剂反应而封端，然后加入测序级胰蛋白酶消化处理，精氨酸和赖氨酸残基C端的肽键断裂，形成各个肽段，这些肽段在反相色谱柱上的保留能力不同，经梯度洗脱后使用UV（214 nm）检测，得到具有特征的肽谱图。

设备、材料、试剂

主要设备：超高效液相色谱仪。

标准物质：CB1024-1工作参比品。

主要试剂/耗材：甲酸、乙腈、甲醇、8.0 Molar Guanidine HCl（8M盐酸胍溶液）、DTT、IAA、1M Tris-HCl pH7.5、Trypsin、ACQUITY UPLC Peptide BEH C18 Column 300Å，1.7μm，2.1×150mm。

操作步骤

样品处理

供试品制备：取150μg供试品（蛋白浓度≥10mg/mL），加入适量8M GuHCl（终浓度4M）、DTT（终浓度25mM）、100mM Tris-HCl（pH7.5）补齐体积至38μL，混匀，37℃下避光孵育30min。向已变性还原的样品中加入1M IAA溶液2μL，混匀，置于37℃下避光孵育30min。取烷基化后溶液24μL（含约90μg蛋白）加入适量100mM Tris-HCl（终体系：约0.5M GuHCl，100mM Tris-HCl）。滤液与Trypsin溶液按20:1（W/W）比例混匀，置于37℃孵育16h。孵育后加入FA溶液（终浓度约为0.5%）终止酶切，离心取上清待测（样品换算终浓度约为0.47mg/mL）。

系统适用性溶液：取工作参比品适量，按供试品制备步骤进行处理，即得系统适用性溶液。

空白溶液：取等体积的FB替代供试品，按供试品制备步骤进行处理，即得空白溶液。

操作步骤

色谱条件：采用ACQUITY UPLC Peptide BEH C18 Column 300Å色谱柱，UV检测器，样品盘温度设置为8±2℃，柱温设置为50±2℃，检测波长为214 nm，流速为0.2 mL/min，以0.1%FA-水溶液、0.08%FA-乙腈溶液作为流动相A和B，梯度洗脱检测，梯度洗脱条件见表3 。

肽图检测梯度洗脱条件

| 时间（min） | 流动相A（%） | 流动相B（%） | 曲率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 94 | 6 | N/A |
| 3 | 94 | 6 | 6 |
| 75 | 66 | 34 | 6 |
| 75.5 | 10 | 90 | 6 |
| 85 | 10 | 90 | 6 |
| 85.5 | 94 | 6 | 6 |
| 90 | 94 | 6 | 6 |

平衡系统：进样之前用起始流动相平衡系统，直至柱压稳定，基线平稳。

创建序列：按照空白溶液-系统适用性溶液-供试品溶液（最多6针）-系统适用性溶液（控制针）创建进样序列。

数据处理：使用Empower软件对色谱图进行积分。

可接受标准

典型图谱

肽图系统适应性典型图谱

可接受标准

肽图检测可接受标准

| 样品名称 | 可接受标准 |
| --- | --- |
| 空白溶液 | 空白溶液在色谱峰区域应无干扰。 |
| 系统适用性溶液 | 1、系统适用性溶液主要色谱峰应与典型图谱一致； 2、以Peak 3为参照峰，所有系统适用性溶液参照峰RT的RSD应≤2.0%，其余关键肽段色谱峰（Peak 1、Peak 2、Peak 4、Peak 5、Peak 6）RRT的RSD应≤2.0%。 |
| 供试品溶液 | 1、供试品图谱应与系统适用性图谱无明显差别； 2、供试品参照峰Peak 3的RT与所有系统适用性溶液参照峰RT平均值的差值应在±0.5min之内，其余5个关键肽段色谱峰RRT与所有系统适用性溶液相应肽段色谱峰RRT平均值的差值应在±0.05之内。 |

结果计算

典型图谱中各特征峰鉴定结果见表5 。

典型图谱中各特征峰鉴定结果

| 名称 | 理论酶切肽段 | 肽段来源 | 典型图谱 RT（min） | 典型图谱 RRT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Peak 1 | VYACEVTHQGLSSPVTK | LC:194~210 | 29.29 | 0.67 |
| Peak 2 | DVQMTQSPSSLSASVGDR | LC:1~18 | 30.20 | 0.69 |
| Peak 3 | TPEVTCVVVDVSHEDPEVK | HC:260~278 | 43.59 | 1.00 |
| Peak 4 | EVQLLESGGGLVQPGGSLR | HC:1~19 | 46.84 | 1.07 |
| Peak 5 | LLIYDASTLASGVPSR | LC:46~61 | 47.99 | 1.10 |
| Peak 6 | VTITCQASEDIYSNLAWYQQKPGKAPK | LC:19~45 | 50.10 | 1.15 |

以Peak 3为参照峰，计算其余特征峰的RRT，均保留2位小数位数。计算公式如下：

RRT=RTPeak n/ RTReference peak3

RT差值=RT（P3，Sample）-RT（P3，SST）

RRT差值=RRT（P1、2、4、5、6、Sample）-RRT（P1、2、4、5、6、SST）

合格标准

图谱应与参比品一致。

蛋白质含量

- 原理

蛋白质分子中所含有的色氨酸、苯丙氨酸、二硫键等在280nm波长附近有最大吸收峰，其光吸收值与蛋白质浓度成正比。基于朗伯-比尔定律（Lambert-Beer Law），通过建立吸光度-光程的线性方程式而测得斜率k=ΔA/ΔL（A为光吸收值，L为光程），并由朗伯-比尔定律公式A=εLc（ε为消光系数）换算得到待测样品的浓度c。

设备、材料、试剂

材料：一次性比色皿、光纤棒。

主要设备：可变光程紫外-可见分光光度计。

操作步骤

样品处理

空白溶液：取CB1024-1项目各阶段样品对应的FB溶液适量置于离心管中，混匀制成空白溶液。

供试品溶液：取CB1024-1供试品适量至离心管中，混匀，制成供试品溶液。

操作步骤

设置紫外可见分光光度计波长为280 nm，取空白溶液置于紫外可见分光光度计中进行空白校正，后取供试品溶液测定其在波长280nm处吸光度值，另取同一份供试品溶液平行测定。每个样品读数3次。

计算公式

朗伯-比尔定律（Beer-Lambert law）： A=ε×Conc.×L

Slope=ΔA/ΔL

Conc.=Slope/ε×10

其中：

A：吸光度值

L：光程，mm

Conc.：供试品浓度，mg/mL

ε：消光系数，CB1024-1蛋白的理论消光系数为1.563mL/(mg•cm)

Slope：吸光值与光程的线性回归斜率（即ΔA/ΔL）

可接受标准

蛋白质含量检测可接受标准

| 名称 | 可接受标准 |
| --- | --- |
| 供试品溶液 | 1、每次测定供试品，吸光值应与光程成线性，且线性相关系数R2应≥0.999； 2、每个供试品溶液Repeat 3次蛋白含量的RSD应≤3.0%； 3、每个供试品溶液Repeat 3次的7个读数点均在线性预期上（即In Reg均为“Y”）； 4、两个平行样间的蛋白质含量RSD应符合规定。（如供试品溶液蛋白质含量≥1mg/mL，RSD应≤3.0%；如0.1mg/mL<供试品溶液蛋白质含量<1mg/mL，RSD应≤5.0%；如供试品溶液蛋白质含量≤0.1mg/mL，RSD应≤10.0%） |

合格标准

72.0-88.0 mg/mL。

纯度（SEC-HPLC）

- 原理

尺寸排阻色谱法（SEC-HPLC）是基于分析物在溶液中的大小（流体力学半径）的不同进行分离，通常其固定相由严格控制孔径的球形颗粒组成，其流动相为水性缓冲液。由于较大分子不能进入凝胶孔洞而完全被排阻在凝胶颗粒外部，其只能沿多孔凝胶粒子间的空隙通过色谱柱，由于其行程相对其他分子较短，故首先被洗脱出来。由于中等大小分子能进入凝胶中一些孔径适当的孔洞中，但不能进入更小的微孔，在柱中受到一定的滞留，被洗脱时间相对较晚些，小分子可进入凝胶中绝大部分孔洞，在柱中受到更强的滞留，会更晚被洗脱。

设备、材料、试剂

主要设备：高效液相色谱仪

标准物质：CB1024-1工作参比品

主要试剂/耗材：流动相（100mM PB，150mM NaCl，pH7.0±0.2）、20%甲醇溶液、10%甲醇溶液、TOSOH TSK gel G3000 SWXL7.8*300mm色谱柱

操作步骤

样品处理

空白溶液：适量流动相。

系统适用性溶液：用流动相将CB1024-1工作参考品稀释至为1 mg/mL蛋白质，混匀，离心取上清液。

供试品溶液：取供试品，按系统适用性溶液同法制备。

FB溶液：取FB溶液按供试品溶液同法制备，进样体积与供试品溶液一致。

操作步骤

色谱条件：采用TOSOH TSK gel G3000 SWXL色谱柱，使用UV检测器，波长280 nm，进样器温度8℃±2℃，柱温30℃±5℃，流速1.0 mL/min，等度洗脱，运行时间20 min。

平衡系统：进样前先后使用超纯水、流动相平衡至柱压稳定基线平稳。

进样序列：按空白溶液-FB溶液-系统适用性溶液-供试品溶液（最多6针）-系统适用性溶液（控制针）顺序创建序列后，以每个样品50 µg进样检测。

数据处理：使用Empower软件对色谱图进行积分。

可接受标准

纯度（SEC-HPLC）检测可接受标准

| 名称 | 可接受标准 |
| --- | --- |
| 空白溶液 | 最后一针空白溶液在供试品溶液的出峰范围内应无干扰； |
| FB溶液 | FB溶液在供试品溶液的出峰范围应无干扰； |
| 系统适用性溶液（控制针） | 系统适用性溶液（控制针）与样品测试前连续5针的系统适用性溶液共同计算，主峰保留时间RSD及峰面积RSD应≤2.0%，主峰与聚体分离度应≥1.0。 |

结果计算

使用面积归一法，计算：

主峰%=主成分峰面积/总蛋白峰面积⨯100%

聚体%=多聚体峰面积/总蛋白峰面积⨯100%

低分子量杂质%=低分子量组分峰面积/总蛋白峰面积⨯100%

合格标准

主峰≥95.0%，聚体≤3.0%。

还原纯度（CE-SDS法）

- 原理

毛细管电泳是以弹性石英毛细管为分离通道，以高压电场为驱动力，根据供试品组分淌度（单位电场强度下的迁移速度）和（或）分配行为差异而实现分离的一种分析方法。毛细管凝胶电泳基于十二烷基硫酸钠（SDS）与蛋白质的强结合作用，通过SDS使蛋白质变性并均匀包裹负电荷，消除其原有电荷差异，再通过聚丙烯酰胺凝胶的分子筛效应，在高电压电场驱动下实现蛋白质按分子量大小分离。在还原CE-SDS中，通过加入还原剂将蛋白质的二硫键被打开形成单链，在毛细管电泳下得以分离。经紫外检测器记录吸收峰，依据面积归一法得到样品各组分的面积百分比，定量评估样品的纯度。

设备、材料、试剂

主要设备：毛细管电泳仪

标准物质：CB1024-1工作参比品

主要试剂/耗材：SDS-MW Gel Buffer、低pH磷酸SDS样品缓冲液、酸性冲洗溶液、碱性冲洗溶液、TCEP、非涂层毛细管、10kD超滤管

操作步骤

样品处理

供试品溶液：取样品95μg，加入2μL0.5M TCEP，加入低pH磷酸SDS样品缓冲液补足100μL，涡旋混匀，离心后置于70℃金属浴加热5min，加热结束后，混匀，离心后取上清液。

系统适用性溶液：取适量的CB1024-1工作参比品按供试品溶液同法处理。

空白溶液：取适量的FB溶液按供试品溶液同法处理。

操作步骤

托盘配制：在入口缓冲液托盘分别加入适量的超纯水、SDS胶缓冲液、碱性冲洗液、酸性冲洗液，在出口缓冲液托盘分别加入适量的超纯水、SDS胶缓冲液。

仪器参数：自动进样器温度设置10.0℃；毛细管温度设置25.0℃；进样电压设置反向极性5 kV、20 s；分离电压设置反向极性15 kV、35 min；UV检测器设置波长214 nm。

平衡检测方法：依次用碱性冲洗液、酸性冲洗液、超纯水、SDS胶缓冲液冲洗毛细管；15.0 kV下在SDS胶缓冲液中电泳平衡10 min。

供试品检测方法：15.0 kV下在SDS胶缓冲液中电泳35 min。

进样测试：进样前运行平衡方法活化毛细管，按照空白溶液-系统适用性溶液（至少2针）-供试品溶液（最多10针）-系统适用性溶液（控制针）顺序创建进样序列。

数据处理：使用32 Karat软件进行积分处理。

可接受标准

纯度（还原CE-SDS）测定可接受标准

| 名称 | 可接受标准 |
| --- | --- |
| 空白溶液 | 空白溶液在供试品出峰位置无明显干扰峰； |
| 系统适用性 | 1、系统适用性图谱应与典型图谱一致； 2、参与系统适用性计算的第一针和最后一针系统适用性溶液样品重链HC的迁移时间差应≤1.0min。 3、系统适用性溶液（控制针）与样品测试前2针系统适用性溶液共同计算，重链HC迁移时间RSD应≤2.0%，重链HC修正面积百分比RSD应≤2.0%； |

结果计算

按面积归一化法计算。

供试品纯度%=轻链LC的修正峰面积占所有修正峰面积之和的百分比+重链HC的修正峰面积占所有修正峰面积之和的百分比。

合格标准

轻链与重链应≥95.0%。

非还原纯度（nrCE-SDS法）

- 原理

毛细管电泳是以弹性石英毛细管为分离通道，以高压电场为驱动力，根据供试品组分淌度（单位电场强度下的迁移速度）和（或）分配行为差异而实现分离的一种分析方法。毛细管凝胶电泳基于十二烷基硫酸钠（SDS）与蛋白质的强结合作用，通过SDS使蛋白质变性并均匀包裹负电荷，消除其原有电荷差异，再通过聚丙烯酰胺凝胶的分子筛效应，在高电压电场驱动下实现蛋白质按分子量大小分离。在非还原条件下，使用烷基化试剂NEM封闭抗体中游离的半胱氨酸残基，防止游离的半胱氨酸攻击已形成的二硫键产生额外的碎片，在毛细管电泳下得以分离。经紫外检测器记录吸收峰，依据面积归一法得到样品各组分的面积百分比，定量评估样品的纯度。

设备、材料、试剂

主要设备：毛细管电泳仪。

标准物质：CB1024-1工作参比品。

主要试剂/耗材：SDS-MW Gel Buffer、低pH磷酸SDS样品缓冲液、酸性冲洗溶液、碱性冲洗溶液、N-乙基马来酰亚胺（NEM）、非涂层毛细管、10kD超滤管

操作步骤

样品处理

供试品溶液：取样品95μg，置于1.5mL离心管，加入5μL 0.25M NEM，加入低pH磷酸SDS样品缓冲液补足100μL，混匀离心，置于70℃金属浴加热5min，混匀离心，取上清液作为供试品溶液。

系统适用性溶液：取适量的CB1024-1工作参比品按供试品溶液同法处理。

空白溶液：取适量的FB溶液按供试品溶液同法处理。

操作步骤

托盘配制：在入口缓冲液托盘分别加入适量的超纯水、SDS胶缓冲液、碱性冲洗液、酸性冲洗液，在出口缓冲液托盘分别加入适量的超纯水、SDS胶缓冲液。

仪器参数：自动进样器温度设置10.0℃；毛细管温度设置25.0℃；进样电压设置反向极性5 kV、20 s；分离电压设置反向极性15 kV、40 min；UV检测器设置波长214 nm。

平衡检测方法：依次用碱性冲洗液、酸性冲洗液、超纯水、SDS胶缓冲液冲洗毛细管；15.0 kV下在SDS胶缓冲液中电泳平衡10 min。

供试品检测方法：15.0 kV下在SDS胶缓冲液中电泳40 min。

进样测试：进样前运行平衡方法活化毛细管，按照空白溶液-系统适用性溶液（至少2针）-供试品溶液（最多10针）-系统适用性溶液（控制针）顺序创建进样序列。运行序列，记录色谱图。

数据处理：使用32 Karat软件进行积分处理。

可接受标准

纯度（非还原CE-SDS）测定可接受标准

| 名称 | 可接受标准 |
| --- | --- |
| 空白溶液 | 空白溶液在供试品出峰位置无明显干扰峰。 |
| 系统适用性 | 1、系统适用性图谱应与典型图谱一致。 2、参与系统适用性计算的第一针和最后一针系统适用性溶液样品主峰的迁移时间差应≤1.0min。 3、系统适用性溶液（控制针）与样品测试前2针系统适用性溶液共同计算，主峰迁移时间RSD应≤2.0%，主峰修正面积百分比RSD应≤2.0%。 |

结果计算

按面积归一化法计算。计算主峰的修正峰面积占所有修正峰面积之和的百分比。

合格标准

主峰≥95.0%。

电荷异质性

- 原理

单抗C末端赖氨酸的不均一性、甲硫氨酸氧化、天冬氨酸转变为丁二酰亚胺等可能使单抗产生碱性变异体峰，其中C末端赖氨酸的不均一性最为常见且一般具有一定比例；N-糖末端的唾液酸化修饰、氨基酸残基的脱酰胺等可使单抗产生酸性变异体峰，其中N-糖末端的唾液酸化修饰较常见，几乎所有这些翻译后修饰均可改变单抗的表面电荷分布特性。阳离子交换色谱利用被分离组分与固定相之间发生阳离子交换的能力差异来实现分离。在特定的pH条件下，带正电荷的蛋白分子结合在带负电荷的固定相填料上。然后，蛋白样品中表面电荷不同的电荷变异体会随着pH梯度变化有序的分离。

设备、材料、试剂

主要设备：高效液相色谱仪

标准物质：CB1024-1工作参比品

主要试剂/耗材：流动相A（11.6mM哌嗪，1.5mM咪唑，2.4mM Tris，pH 6.0±0.2）、流动相B（11.6mM哌嗪，1.5mM咪唑，2.4mM Tris，pH 9.5±0.2）、20%乙腈、Thermo ProPac Elite WCX 150*4.0，5μm

操作步骤

样品处理

供试品溶液：用流动相A将样品稀释至1 mg/mL，混匀，离心取上清液，平行制备2份，取2份平行样平均值作为结果报告。

系统适用性溶液：用流动相A将CB1024-1工作参比品稀释至1 mg/mL，混匀，离心取上清液。

空白溶液：取适量的FB溶液按供试品溶液同法处理。

操作步骤

色谱条件：采用Thermo/ProPac Elite WCX色谱柱，样品盘温度设置为8±2℃，柱温设置为40±5℃，检测波长为280 nm，流速为0.6 mL/min，以流动相A和B进行梯度洗脱检测，梯度洗脱条件见表10 。

电荷异质性检测梯度洗脱条件

| 时间（min） | 流动相A（%） | 流动相B（%） |
| --- | --- | --- |
| 0 | 60 | 40 |
| 35 | 10 | 90 |
| 36 | 0 | 100 |
| 41 | 0 | 100 |
| 42 | 60 | 40 |
| 50 | 60 | 40 |

平衡系统：进样之前用流动相平衡系统，直至柱压稳定，基线平稳。

创建序列：按照空白溶液-系统适用性溶液-供试品溶液（最多6针）-系统适用性溶液（控制针）创建进样序列。

数据处理：使用Empower软件对色谱图进行积分。

可接受标准

电荷异质性检测可接受标准

| 名称 | 可接受标准 |
| --- | --- |
| 空白溶液 | 最后一针空白溶液在目标峰积分区域应无干扰峰。 |
| 系统适用性溶液 | 1、系统适用性溶液主峰与相邻酸性区峰的分离度应≥1.0； 2、系统适用性溶液（控制针）与样品测试前连续5针系统适用性溶液共同计算，主峰保留时间及峰面积RSD≤2.0%。 |

结果计算

使用面积归一化法，计算：

主峰%=主峰峰面积/总蛋白峰面积⨯100%

酸性峰%=酸性峰峰面积/总蛋白峰面积⨯100%

碱性峰%=碱性峰峰面积/总蛋白峰面积⨯100%

合格标准

主峰≥45.0%；酸性峰≤40.0%；碱性峰≤15.0%。

宿主细胞蛋白质残留量

- 原理

本实验利用一步酶联免疫法对供试品中CHO细胞残留HCP进行定量检测，含有CHO HCP的供试品或标准品在预包被有anti-CHO antibody的酶标板上同时与anti-CHO antibody(goat polyclonal)-HRP反应，清洗后加入TMB显色并终止后酶标仪检测OD值，通过标准曲线计算出供试品的HCP残留量。

设备、材料、试剂

主要设备：多功能微孔板酶标仪、振荡器、混匀仪

主要试剂：CHO细胞宿主蛋白检测试剂盒（含CHOK1 HCP标准品、Anti-CHO HCP-HRP、BSA、200.05%PBST、高吸附96孔预包酶标板、TMB、终止液）

操作步骤

样品处理

标准品制备：取CHOK1 HCP标准品（0.5mg/mL），用1.0% BSA进行逐步稀释，分别配制成浓度为100ng/mL、75ng/mL、40ng/mL、12ng/mL、6ng/mL、3ng/mL、0ng/mL（空白对照）。

质控品制备：用1.0% BSA将100 ng/mL 标准品溶液稀释至20 ng/mL。

样品制备：用1.0% BSA将供试品稀释至标准曲线范围内。

加标样品：将40ng/mL标准品溶液加入到预稀释的原液样品中，使得理论加标浓度为20ng/mL。

检测溶液：使用1.0% BSA将Anti-CHO HCP-HRP（浓度为0.5mg/mL）稀释至工作浓度为2μg/mL。

操作步骤

加样及孵育：取相应数量的高吸附96孔预包酶标板，按布局50μL/孔加入不同浓度的标准品、NC（空白对照）、质控品、未加标样品和加标样品，各设置2个复孔，再每孔加入100μL检测溶液， 500rpm室温振荡孵育。

显色：倒尽孔内液体，用洗涤液洗涤4次后拍干。每孔加入100 µL TMB 底物，室温避光静置孵育。每孔加入100μL终止液终止反应。

检测：测定波长为450 nm，参比波长为650 nm，测定各孔吸光度。

数据处理：使用Spark Control magellan3.0软件对原始数据进行计算和数据分析。

可接受标准

宿主细胞蛋白质残留测定系统适用性可接受标准

| 名称 | 可接受标准 |
| --- | --- |
| 标准品 | 1、标准曲线的决定系数R2应≥0.98。 2、标准品6-100ng/mL各点复孔吸光度差值的CV≤15%。 3、标准品6-75ng/mL在标准曲线的准确度在80%~120%之间。 4、空白对照NC（0ng/mL）复孔吸光度差值＜0.3。 |
| 质控品 | 1、质控品复孔吸光度差值的CV≤15%。 2、质控品在标准曲线范围的准确度在70%~130%之间。 |
| 样品 | 样品复孔吸光度差值的CV≤15%或复孔浓度CV≤20%（当样品的平均单一浓度＜6ng/mL时，不报告CV值）。 |
| 加标样品 | 加标样品回收率在70%~130%之间。 |

结果计算

以各标准品浓度对数为横坐标（X），以OD450nm-650nm-平均为纵坐标（Y），使用四参数Marquard分析类型进行标准曲线拟合，方程如下，计算标准曲线的决定系数（R2）。根据样品OD450nm-650nm-平均，由拟合的标准曲线计算得到各个样品相应的HCP残留量。

四参数回归方程如下：

y = D+   A-D  1+XC^B

上述式中：A为下渐近线；B为斜率因子；C为50%效应浓度（EC50）；D为上渐近线

加标样品回收率（%）= 加标样品平均单一浓度ng/mL-未加标样品平均单一浓度（ng/mL）理论加标浓度ng/mL×100%

准确度（%）= 标准品或者质控品的平均单一浓度ng/mL理论浓度ng/mL×100%

HCP残留浓度（ng/mL）= 稀释后样品的平均单一浓度（ng/mL）× 样品终稀释倍数

宿主细胞蛋白质残留量（ppm）= HCP残留浓度（ng/mL） 蛋白含量（mg/mL）

合格标准

应不高于总蛋白的0.01%（100 ppm）。

蛋白A残留量

- 原理

运用Mix-N-Go protein A检测（双夹心酶联免疫法)对CB1024-1样品中蛋白A残留进行定量检测。含有蛋白A的样品首先在试剂盒提供的Mix-N-Go样品稀释液中稀释，然后加入Mix-N-Go变性缓冲液并混合以将蛋白A与产物抗体分离。然后，样品在涂有多克隆anti-protein A 捕获抗体的孔板条中反应。用过氧化物酶（HRP）标记的第二种抗蛋白A抗体同时反应形成固相抗体-蛋白A-HRP标记抗体的三明治复合物。在洗涤步骤去除任何未结合的反应物后，然后与四甲基联苯胶（TMB）底物反应。通过标准曲线进行样品中蛋白A含量的测定。

设备、材料、试剂

主要设备：多功能微孔板酶标仪、振荡器

主要试剂/耗材：Mix-N-Go Protein A ELISA Kit、Mix-N-Go Protein A ELISA Kit组分（含Anti-Protein A: HRP、Polyclonal Anti-Protein A coated Microtiter Strips、Protein A Standards、Mix-N-Go Denaturing Buffer、Mix-N-Go Sample Diluent、Stop Solution、TMB Substrate、Wash Concentrate（20X）、Sample Treatment Plate）

操作步骤

样品处理

标准品：试剂盒中标准品涡旋混匀后可直接使用，包括0ng/mL（ST1-1）、0.16ng/mL（ST1-2）、0.31ng/mL（ST1-3）、0.63ng/mL（ST1-4）、1.25ng/mL（ST1-5）、2.5ng/mL（ST1-6）、5ng/mL（ST1-7）和10ng/mL（ST1-8）。

质控品：取100μL的10 ng/mL Protein A标准品与300μL的Mix-N-Go Sample Diluent混匀，配制成2.5ng/mL浓度的质控品。

原液预稀释：取适量的样品用Mix-N-Go Sample Diluent按预估值进行逐步稀释（稀释至0.2~2mg/mL），每步稀释倍数应不大于10倍。

加标样品：将2.5ng/mL质控品加入到预稀释的原液样品中，使得理论加标浓度为1.25ng/mL。

操作步骤

变性：分别取100μL Protein A Standards（ST1-1~ ST1-8）、质控品、不同稀释倍数的原液样品和加标样品加至Sample Treatment Plate中，再分别加入50μL Mix-N-Go Denaturing Buffer，用移液枪吹打混匀后室温静置孵育5-10min。

加样及孵育：取相应数量的Polyclonal Anti-Protein A coated Microtiter Strips，先每孔加入100μL Anti-Protein A: HRP，再加入变性后的Protein A Standards、质控品、原液样品和加标样品各25μL/孔，各设置2个复孔，500rpm室温避光振荡孵育。

显色：倒尽孔内液体，用Wash Concentrate （1×）洗涤4次后拍干。每孔加入100μL TMB Substrate，室温避光静置孵育。

终止：每孔加入100μL Stop Solution。

检测：设置测定波长为450nm，参比波长为650nm，测定各孔吸光度。

数据处理：使用Spark Control magellan3.0软件对原始数据进行计算和数据分析。

可接受标准

蛋白质A残留量测定系统适用性可接受标准

| 名称 | 可接受标准 |
| --- | --- |
| 标准品 | 1、标准曲线的决定系数R2应≥0.98。 2、Protein A Standards 0.31-10ng/mL各点复孔吸光度差值的CV≤15%。 3、Protein A Standards 0.31-10ng/mL各点在标准曲线范围的准确度在80%～120%之间。 4、Protein A Standard 10ng/mL复孔吸光度差值-平均＞1.0。 5、Protein A Standard 0ng/mL复孔吸光度差值-平均＜0.15。 |
| 质控品 | 1、质控品复孔吸光度差值的CV≤15%。 2、质控品在标准曲线范围的准确度在70%～130%之间。 |
| 样品 | 样品复孔吸光度差值的CV≤15%或复孔浓度CV≤20%（当样品的平均单一浓度＜0.31ng/mL时，不报告CV值）。 |
| 加标样品 | 加标样品回收率在70%~130%之间。 |

结果计算

以各标准品浓度对数值为横坐标（X），以OD450nm-650nm-平均为纵坐标（Y），使用四参数Marquard分析类型进行标准曲线拟合，计算标准曲线的决定系数（R2）。根据样品复孔吸光度差值-平均，由拟合的标准曲线计算得到各个样品相应的蛋白A残留量。

四参数回归方程：y =D+A-D1+XC^B

A为下渐近线、B为斜率因子、C为50%效应浓度（EC50）、D为上渐近线

加标样品回收率（%）= 加标样品平均单一浓度ng/mL-未加标样品平均单一浓度（ng/mL）理论加标浓度ng/mL×100%

准确度（%）=标准品或者质控品的平均单一浓度ng/mL理论浓度ng/mL×100%

蛋白A残留量（ng/mL）= 稀释后样品的平均单一浓度（ng/mL）×样品终稀释倍数

蛋白A残留量（ppm）= 蛋白A残留量（ng/mL） 蛋白含量（mg/mL）

蛋白A残留量占总蛋白（%）=蛋白A残留量（ng/mL）蛋白含量（mg/mL）×106×100%

合格标准

应不高于总蛋白的0.001%（10 ppm）。

宿主细胞DNA残留量

- 原理

采用磁珠法提取样品中CHO宿主细胞DNA，带负电的磷酸基团借由解离的盐离子（如Na+）与羧基形成离子桥，使DNA被特异性吸附到羧基磁珠表面。当PEG与盐类被去除之后，加入水性分子，会快速充分水化DNA，解除其三者之间的离子相互作用，使得吸附到磁珠的DNA被纯化出来。然后采用 qPCR（Taqman 探针）法检测样品中残留DNA；通过特异性荧光探针在PCR反应过程中连续检测产物扩增情况的方法，由于产物的荧光强度达到一定阈值的循环数（Ct值）与起始DNA模板量对数呈线性关系，可以用已知浓度的DNA标准品拟合标准曲线，再定量测定样品中的宿主细胞DNA残留量。

设备、材料、试剂

主要设备：荧光定量PCR仪

主要试剂：CHO残留DNA检测试剂盒（CHO DNA定量参考品、CHO qPCR MIX、DNA稀释液）、宿主细胞残留DNA样本前处理试剂盒（蛋白酶K缓冲液、结合液、洗涤液A、洗脱液、稀释液、磁珠、蛋白酶K、糖原、酵母tRNA）、无水乙醇、异丙醇、氯化钠、盐酸、1×PBS 缓冲液

操作步骤

样品处理

蛋白酶K混合液：将蛋白酶K缓冲液与蛋白酶K按照10：1体积比混匀。

工作结合液：将结合液、酵母tRNA、糖原按照1000：1：45体积比混匀。

标准曲线的制备：用DNA稀释液将CHO DNA定量参考品梯度稀释至3000 pg/μL、300 pg/μL、30 pg/μL、3 pg/μL、0.3 pg/μL、0.03 pg/μL、0.003 pg/μL。

未加标样品：每管分别加入100 μL的待测样品及10 μL的DNA稀释液，混匀，瞬时离心。

加标样品：每管分别加入100 μL的待测样品及10 μL的3 pg/μL标准液（按需选择浓度标准液），混匀，瞬时离心。

阴性对照：取100μL的DNA稀释液。

操作步骤

样品消化：取阴性对照样品、未加标样品、加标样品各100μL，分别加入10μL 5M NaCl溶液，再分别加入110μL的蛋白酶K消化液振荡混匀后，55℃水浴1h。

结合与洗脱：取出消化后的样品离心，加入209.2μL的工作结合液，混匀，快速离心后分别加入200μL异丙醇，10μL 37℃预热的磁珠。混匀振荡5min，快速离心后置于磁性分离架上，待磁珠分离后移去上清，分别用700μL洗涤液A和洗涤液B洗涤磁珠，打开管盖在室温下干燥30s-3min，除去残留的乙醇。加入100μL 70℃预热的洗脱液，混匀，70℃水浴孵育7min后离心，置于磁性分离架上将管内液体转移至新的离心管中，所得即为样品纯化液。

qPCR 反应液的制备和加样：取待测6个浓度梯度的标准溶液、无模板对照（NTC）、阴性对照、未加标样品、加标样品10 μL分别与20 μL CHO qPCR MIX混合，加到八连管中，快速离心后放入qPCR仪。

反应：启动荧光定量PCR仪，设置方法参数：95℃预变性10 min；95℃ 15 s，60℃ 1 min，40个循环。保存方法，运行qPCR程序。

结果分析：qPCR程序运行完毕后，添加绝对定量，目的基因选择FAM，自动阈值，以标准品各浓度梯度的理论值对数为横坐标，对应的循环数（Ct值）为纵坐标，拟合标准曲线，根据拟合出的标准曲线，对无模板对照（NTC），阴性对照（NCS），未加标样品，加标样品等进行分析，对样品中的残留DNA进行定量计算，并对决定系数R2，标准曲线斜率和回收率等参数进行评价。

可接受标准

宿主细胞DNA残留量测定系统适用性可接受标准

| 参数 | 可接受标准 |
| --- | --- |
| 标准曲线的决定系数R2 | R2应≥0.98 |
| 标准曲线斜率 | 在-3.1~-3.8之间 |
| 阴性对照（NCS） | 浓度平均值≤0.003pg/μL 或不可检测到DNA，显示为“无Ct” |
| 无模板对照（NTC） | Ct平均值≥35或者不可检测到DNA，显示为“无Ct” |
| 样品复孔Ct的CV% | ≤15% |
| 加标样品回收率 | 50%~150% |

结果计算

残留DNA浓度（pg/μL）=未加标样品浓度平均值（pg/μL）×样品终稀释倍数×转换因子（转换因子=1.1）

DNA残留量（pg/mg）= 残留DNA浓度pg/μL×1000样品蛋白浓度（mg/mL）

备注：1000为单位pg/μL与pg/mL的转换系数

加标样品回收率（%）=加标样品浓度平均值（pg/μL）-未加标样品浓度平均值（pg/μL）加标理论浓度（pg/μL）×100%

合格标准

应不高于6 pg/mg。

IL-1RAP结合活性

- 原理

IL-1RAP（IL-1 Receptor Accessory Protein）是IL-1受体复合物的核心辅助蛋白，参与多种炎症和免疫信号的传递，CB1024-1样品为IL-1RAP抗体，主要通过靶向IL-1RAP分子来干预IL-1信号通路，从而发挥治疗作用。

通过酶联免疫吸附实验进行IL-1RAP蛋白的检测，将IL-1RAP蛋白包被在酶标板，加入CB1024-1样品与IL-1RAP蛋白结合，再加入Anti-human Fc antibody-HRP进行检测，最后加入底物TMB，酶催化底物产生颜色反应后，检测吸光度值，采用四参数回归计算法进行处理（PLA软件分析），以工作参比品浓度对数值为横坐标，以吸光度值为纵坐标绘制四参数曲线，使用PLA 3.0软件进行限制性模型分析，得出工作参比品与供试品的半数有效浓度（EC50），从而计算供试品的结合活性。

设备、材料、试剂

主要设备：多功能微孔板酶标仪、振荡器

标准物质：CB1024-1工作参比品

主要试剂/耗材：BlockerTM Casein in PBS、无水碳酸钠、碳酸氢钠、PBS粉末、吐温-20、HRP-conjugated Goat anti-human IgG、TMB Substrate Reagent Set、Recombinant Human IL-1RAcP Protein(His Tag)、硫酸、酶标板、稀释板

操作步骤

试液配制

包被液：称取无水碳酸钠约0.795 g，碳酸氢钠约1.465 g，量取纯化水500 mL搅拌溶解。

PBST溶液：量取纯化用水2000mL加入一袋PBS粉末，再吸取1mL的吐温-20加入，搅拌至完全溶解。

终止液：量取浓硫酸5mL，缓缓滴加到40mL超纯水中，搅拌混匀。

Recombinant Human IL-1RAcP Protein(His Tag)储存溶液（0.25mg/mL）：取一瓶Recombinant Human IL-1 RAcP Protein(His Tag)（100μg），用400μL超纯水溶解，混匀。

操作步骤

包被：用包被液将Recombinant Human IL-1RAcP Protein(His Tag)储存溶液稀释成浓度为0.5μg/mL，混匀，以100μL /孔加至酶标板中，2~8℃包被过夜（＞14 h）。

洗板：倒掉孔内液体，每孔用300μL的PBST溶液洗涤4次，倒置拍干孔内残余液体。

封闭：每孔加入100μL BlockerTM Casein in PBS，37℃封闭1h。

样品处理：用PBST溶液将工作参比品/供试品梯度稀释至12500ng/mL、1562.5ng/mL、195.313ng/mL、24.4141ng/mL、3.0518ng/mL、0.3815ng/mL、0.0477ng/mL、0.006ng/mL。

样品孵育：倒掉孔内液体，每孔用300μL的PBST溶液洗涤4次，倒置拍干。每孔加入100μL稀释好的工作参比品溶液和供试品溶液，各设置两个复孔，300rpm、25℃±2℃避光孵育1h。

二抗孵育：倒掉孔内液体，每孔用300μL的PBST溶液洗涤4次，倒置拍干。用PBST溶液将HRP-conjugated Goat anti-human IgG稀释至工作浓度400ng/mL。每孔加入100μL，封紧后，25℃±2℃，300rpm避光孵育1h。

显色：倒掉孔内液体，每孔用300μL的PBST溶液洗涤4次，倒置拍干。每孔加入100μL 1×TMB显色液，25℃±2℃避光静置孵育10min。

读板：每孔加入100μL终止液，混匀，在检测波长为450nm，校准波长为630nm，测定各孔吸光值。

可接受标准

IL-1RAP结合活性测定系统适用性可接受标准

| 名称 | 可接受标准 |
| --- | --- |
| 曲线 | S型曲线完整，有明显的上平台和下平台。 |
|  | 回归项非常显著（P＜0.01） |
|  | 曲线相似度：当α=0.01时，F检验的值须小于F分布临界值（F*）：7.59。 |
| 参比品 | 参比品与供试品的四参数拟合曲线的决定系数R2≥0.98。 |
|  | 参比品与供试品前6个浓度复孔OD450nm-630nm的CV≤20%。 |

结果计算

以工作参比品浓度对数为横坐标，以OD450nm-630nm-平均为纵坐标绘制四参数曲线，通过曲线得出工作参比品和供试品的半数有效浓度（EC50），从而计算供试品的结合活性。

四参数回归方程如下：y = D+   A-D   1+XC^B

A为下渐近线、B为斜率因子、C为50%效应浓度（EC50）、D为上渐近线

供试品结合活性（%）=相对比活×工作参比品结合活性

合格标准

应为70%~130%。

ADCC活性

- 原理

通过报告基因细胞技术构建的ADCC Reporter Jurkat细胞，整合了NFAT-RE-Luc响应元件和全长人CD16a受体基因，可以用于评估ADCC活性。将CB1024-1样品与效应细胞（ADCC-Jurkat-1B7细胞）和靶细胞（NCI-H460细胞）共孵育，通过结合靶细胞表面抗原和报告基因细胞的CD16a受体，触发荧光素酶表达系统的激活。然后添加荧光素酶检测试剂，利用酶标仪检测化学发光强度（RLU）来定量评估ADCC效应。最后使用PLA软件进行限制性模型分析，采用四参数回归计算法进行处理，以工作浓度值对数为横坐标，以相对发光单位RLU为纵坐标绘制四参数曲线，通过四参数曲线得出参比品与供试品的半数有效浓度（EC50），从而得到供试品的ADCC活性。

设备、材料、试剂

主要设备：多功能微孔板酶标仪、CO2培养箱、细胞活力分析仪

标准物质：CB1024-1工作参比品

主要试剂/耗材：ADCC-Jurkat-1B7细胞、NCI-H460细胞、Fire-Lumi™荧光素酶检测试剂盒、RPMI 1640培养基、NCI-H460 [H460]细胞专用培养基、FBS、PBS、0.25% Trypsin-EDTA（1×）、Puromycin、96孔白色细胞培养板

操作步骤

试液配制

1640完全培养基：按RPMI 1640：FBS：Puromycin＝450mL:50 mL:100μL体积比颠倒混匀。

分析培养基：按RPMI 1640：FBS＝24:1体积比颠倒混匀。

荧光素酶检测试剂：将Fire-Lumi™荧光素酶检测试剂盒复温，待缓冲液完全溶解后，向一瓶荧光素酶检测底物中加入一瓶荧光素酶检测缓冲液，颠倒混匀。

操作步骤

样品处理：用分析培养基将参比品/供试品稀释至6000ng/mL、2000ng/mL、666.667ng/mL、222.222ng/mL、74.074ng/mL、24.691ng/mL、8.230ng/mL、2.743ng/mL和0.914ng/mL，对应的工作浓度为1200ng/mL、400ng/mL 、133.333ng/mL、44.444ng/mL、14.815 ng/mL、4.938ng/mL、1.646ng/mL、0.549ng/mL和0.183ng/mL。

NCI-H460细胞处理：取生长至对数生长期的NCI-H460细胞进行消化，用适量NCI-H460培养基终止消化，离心重悬计数。用分析培养基将NCI-H460细胞调整至1.25×106个/mL，按布局40μL/孔加至96孔白色细胞培养板中。

ADCC-Jurkat-1B7细胞处理：取出ADCC-Jurkat-1B7细胞离心，用分析培养基洗涤1次，重悬计数。用分析培养基将ADCC-Jurkat-1B7细胞调整至1.25×106个/mL，按布局40μL/孔加至96孔白色细胞培养板中。

样品与细胞共孵育：将稀释好的参比品和供试品按20μL/孔加入上述96孔白色细胞培养板，每个浓度做2个复孔。在37℃，5% CO2条件下孵育5h。

加荧光素酶检测试剂：将荧光素酶检测试剂，按100μL/孔加至孵育结束后的培养板，避光孵育。

检测：用酶标仪读取化学发光值，20min内读板。

可接受标准

ADCC活性测定系统适用性可接受标准

| 名称 | 可接受标准 |
| --- | --- |
| 曲线 | S型曲线完整，有明显的上平台和下平台。 |
|  | S型曲线拟合的决定系数R2≥0.98。 |
|  | 回归项非常显著（P＜0.01）。 |
|  | 曲线相似度：当α=0.01时，F检验的值须小于F分布临界值（F*）：6.55。 |
| 参比品 | 参比品与供试品的四参数曲线各RLU复孔CV≤20%。 |
|  | D值/A值≥10。 |

结果计算

使用Spark Control magellan软件对原始数据进行计算和数据分析。以工作参比品浓度对数为横坐标，以RLU值为纵坐标绘制四参数曲线，并使用PLA软件进行平行性分析。得出参比品与供试品的半数有效浓度（EC50），从而计算供试品的ADCC活性。

y = D+   A-D   1+XC^B

上述式中：A为下渐近线；B为斜率因子；C为50%效应浓度（EC50）；D为上渐进线。

供试品ADCC活性（%）=相对比活×参比品ADCC活性

合格标准

应为70%~130%。

细菌内毒素

根据《中国药典》2025年版通则1143“细菌内毒素检查法”所载方法1“凝胶法”中的“凝胶限度试验”及USP<85> BACTERIAL ENDOTOXINS TEST进行测定，应≤0.15 EU/mg。

微生物限度

根据《中国药典》2025年版通则1105“非无菌产品微生物限度检查：微生物计数法”所载方法“薄膜过滤法”及USP<61> MICROBIOLOGICAL EXAMINATION OF NONSTERILE PRODUCTS: MICROBIAL ENUMERATION TESTS进行测定，需氧菌总数≤1 CFU/10 mL。