3-CB0012-SOP-TI002-01 Test Instruction - Reduced Purity（rCE-SDS） for CB0012

CB0012还原纯度（rCE-SDS）检验标准操作规程

批准页Approval Page:

|  | 姓名 Name | 职位 Position | 签名 Signature | 日期 Date |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 起草人 Drafted by | 梁冠豪 Liang Guanhao | QC理化工程师 QC Physical and Chemical Engineer |  |  |
| 审核人 Reviewed by | 杨铃 Yang Ling | QC理化主管 QC Physical and Chemical Supervisor |  |  |
|  | 陈华亚 Chen Huaya | QC负责人 QC Head |  |  |
|  | 赖庆秋 Lai Qingqiu | 质量保证专员 QA Specialist |  |  |
| 批准人 Approved by | 卢志坚 Lu Zhijian | 质量负责人 Quality Head |  |  |

颁发和分发部门 Distribution & Receiving Dept.

颁发部门Distributed by：QA

分发部门Distributed to：

| 质量保证部 QA | ☒ | 质量控制部 QC | ☒ | 验证部 VA | ☐ | 注册法规部 RA | ☐ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仓储管理部 WM | ☐ | 采购部 PC | ☐ | 工程设备部 EM | ☐ | 环境、健康与安全部 EHS | ☐ |
| 上游生产部 USP | ☐ | 下游生产部 DSP | ☐ | 灌装和成品部 FF | ☐ | 生产支持部 SU | ☐ |
| 生产调度部 MS | ☐ | 生产科学技术部 MSAT | ☐ | 人力资源部 HR | ☐ | 信息技术部 IT | ☐ |

客户批准Approved by Client

| 批准人 Approved by | 职位 Position | 签名 Signature | 日期 Date |
| --- | --- | --- | --- |

目录

Table of Content

1	目的Purpose	6

2	范围Scope	6

3	定义与缩写Definitions and Abbreviations	6

4	程序Procedures	6

4.1	实验原理Experimental Principles	6

4.2	实验材料 Experiments Material	6

4.3	参比品Standard Substance	8

4.4	实验样品Test Sample	8

4.5	FB溶液Formulation Buffer	8

4.6	溶液配制Solution Preparation	8

4.7	样品处理Sample Treatment	8

4.8	操作步骤Operation steps	9

4.9	系统适用性评估System Suitability Assessment	13

4.10	可接受标准Acceptable Standard	14

4.11	实验记录Test Record	14

4.12	注意事项Notes	14

5	职责Responsibilities	14

5.1	质量控制部QC Dept.	14

5.2	质量保证部QA Dept.	14

6	相关文件Relevant Documents	14

6.1	参考文件Reference Documents	14

6.2	关联文件Related Documents	14

7	附件Annexes	15

8	培训需求Training Requirements	15

9	环境、健康及安全要求EHS Requirements	15

10	文档历史Document History	15

目的Purpose

本文件建立QC实验室CB0012项目样品还原纯度（rCE-SDS）检验的标准操作规程，规范检验的过程操作与记录，使操作有章可循。

范围Scope

本文件适用于佛山汉腾生物科技有限公司QC实验室使用本测试方法进行CB0012项目样品还原纯度（rCE-SDS）检验分析，包括但不限于原液，成品，中间产品以及稳定性样品。

定义与缩写Definitions and Abbreviations

| 缩写 | 英文全称 | 中文全称 |
| --- | --- | --- |
| CAP | Corrected Area Percent | 修正峰面积百分比 |
| FB | Formulation Buffer | 制剂缓冲液 |
| SDS | Sodium Dodecyl Sulfate | 十二烷基磺酸钠 |
| 2-ME | 2-Mercaptoethanol | β-巯基乙醇 |
| LC | Light Chain | 轻链 |
| HC | Heavy Chain | 重链 |

程序Procedures

实验原理Experimental Principles

根据2025年版《中国药典》通则“3127中单抗分子大小变异体测定法（CE-SDS法）”规定，采用十二烷基硫酸钠毛细管电泳（CE-SDS）紫外检测方法，在非还原条件下，根据分子量大小，按毛细管电泳法（通则0542）测定产品的纯度。

毛细管电泳是以弹性石英毛细管为分离通道，以高压电场为驱动力，根据供试品组分淌度（单位电场强度下的迁移速度）和（或）分配行为差异而实现分离的一种分析方法。毛细管凝胶电泳基于十二烷基硫酸钠（SDS)与蛋白质的强结合作用，通过SDS使蛋白质变性并均匀包裹负电荷，消除其原有电荷差异，再通过聚丙烯酰胺凝胶的分子筛效应，在高电压电场驱动下实现蛋白质按分子量大小分离。在还原CE-SDS中，通过加入还原剂将蛋白质的二硫键被打开形成单链，在毛细管电泳下得以分离。经紫外检测器记录吸收峰，依据面积归一法得到样品各组分的面积百分比，定量评估样品的纯度。

实验材料 Experiments Material

仪器设备

| 名称 | 厂家 | 型号 |
| --- | --- | --- |
| 毛细管电泳仪 | Sciex | PA800 Plus或等效设备 |
| 恒温混匀仪 | 杭州佑宁仪器有限公司 | HH-100或等效设备 |
| 干式恒温器 | 杭州佑宁仪器有限公司 | GA150-4或等效设备 |
| 分析天平 | Mettler-Toledo GmbH | XSR105或等效设备 |
| 电子天平 | 赛多利斯科学仪器（北京）有限公司 | SQP或等效设备 |
| 高速冷冻离心机 | Thermo Fisher Scientific Inc. | Sorvall Legend Micro 21R或等效设备 |
| 紫外可见分光光度计 | Mettler-Toledo GmbH | UV5 Nano或等效设备 |

试剂信息

| 名称 | 厂家 | 级别 | 货号 |
| --- | --- | --- | --- |
| SDS-MW Gel Buffer | Sciex或等效试剂 | N/A | A30341 |
| 酸性冲洗溶液（0.1 M HCl） | Sciex或等效试剂 | N/A | 390953 |
| 碱性冲洗溶液（0.1 M NaOH） | Sciex或等效试剂 | N/A | 390953 |
| β-巯基乙醇（2-ME） | Sigma或等效试剂 | ≥99.0% | E3876-25G |
| 低pH磷酸SDS样品缓冲液（40mM PB,1%SDS, pH6.5） | Sciex或等效试剂 | N/A | A30341 |
| 盐酸 | 广州试剂厂或等效试剂 | AR | BD27 |
| 氢氧化钠 | 广州试剂厂或等效试剂 | AR | CB11-AR |

耗材

| 名称 | 厂家 | 规格 | 货号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 非涂层毛细管 | Sciex或等效耗材 | 50 μm*67 cm | 338451 |
| 毛细管通用瓶 | Sciex或等效耗材 | N/A | A62251 |
| 毛细管通用瓶盖 | Sciex或等效耗材 | N/A | A62250 |
| 200μL进样内衬管 | Sciex或等效耗材 | N/A | 144709 |
| 10KDa超滤管 | Millipore或等效耗材 | 10KDa | UFC501096 |

备注：所有的试剂、耗材和仪器，均可用经考察合格的等效产品来替换。

参比品Standard Substance

- CB0012参比品。

实验样品Test Sample

CB0012原液，成品，中间产品以及稳定性样品等。

FB溶液Formulation Buffer

取CB0012供试品对应的空白组分溶液作为FB溶液。

溶液配制Solution Preparation

根据需要，等比例配制不同的用量。

碱性冲洗溶液（0.1M NaOH）

称取0.4g氢氧化钠，加入适量超纯水，溶解，继续加入超纯水定容至100mL，混匀，经0.2μm水系滤膜过滤后，室温保存，有效期为6个月，或直接使用市售碱性冲洗溶液（0.1 M NaOH）。

酸性冲洗溶液（0.1M HCl）

移取833μL盐酸，加入超纯水至100mL，混匀，经0.2μm水系滤膜过滤后，室温保存，有效期为6个月，或直接使用市售酸性冲洗溶液（0.1 M HCl）。

样品处理Sample Treatment

供试品溶液

浓缩

- 若供试品蛋白浓度≥2mg/mL，且供试品盐浓度＜50mM，或用低pH磷酸SDS样品缓冲液稀释至约1mg/mL时，盐浓度已＜50mM，则可直接以4.7.1.3进行后续操作，否则需进行以下浓缩操作：

- 取约300~400μg供试品于10kD超滤管中，加水补足体积至500μL，室温下13000xg离心10min，取出，弃去下层离心管内的溶液。

- 更换新的外离心管，倒扣滤芯，室温下3000xg离心2min，回收滤芯中的溶液。

检测溶液浓度

- 用紫外分光光度计测量浓缩后样品的A280，并根据下式计算样品蛋白浓度，计算公式如下：

- C=A280/(r*ε)

- 注：C：样品浓度，mg/mL

- A280：280nm波长下的吸光值

- ε：消光系数，CB0012蛋白的理论消光系数为1.662mL/(mg•cm)

- r：光程系数0.1030

供试品溶液制备

- 取样品（如样品需要浓缩，则取浓缩后样品）95μg，置于1.5mL离心管，加入5μLβ-巯基乙醇，加入低pH磷酸SDS样品缓冲液补足100μL，涡旋混匀，7000rpm离心20s，置于70℃金属浴加热10min，加热结束后，混匀，以13000xg离心10min，取80μL上清液转至样品管中，放入供试品盘，上机检测。

系统适用性溶液

- 取适量的CB0012参比品，按照供试品溶液同法处理，为系统适用性溶液。

空白溶液

取供试品溶液对应FB溶液按照供试品溶液同法处理，为空白对照。

操作步骤Operation steps

托盘配制

Inlet buffer tray和Outlet buffer tray缓冲液配制

| Inlet buffer tray |  |  |  | Outlet buffer tray |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位置 | 溶液 | 体积 |  | 位置 | 溶液 | 体积 |
| A1 | 超纯水 | 1.5mL |  | A1 | 超纯水 | 1.5mL |
| B1 | SDS-MW Gel Buffer | 1.2mL |  | B1 | 超纯水 | 0.8mL |
| C1 | SDS-MW Gel Buffer | 1.1mL |  | C1 | SDS-MW Gel Buffer | 1.1mL |
| D1 | 碱性冲洗液 | 1.5mL |  | D1 | 超纯水 | 0.8mL |
| E1 | 酸性冲洗液 | 1.5mL |  | E1 | 超纯水 | 0.8mL |
| F1 | 超纯水 | 1.5mL |  | F1 | 超纯水 | 0.8mL |
| A4 | 超纯水 | 1.5mL |  | A4 | 超纯水 | 1.5mL |
| B4 | 超纯水 | 1.5mL |  | B4 | 超纯水 | 1.5mL |

仪器参数

| 电泳系统 | 参数 |
| --- | --- |
| 毛细管 | 非涂层毛细管，50μm内径 |
| 毛细管有效长度 | 20cm，从进样部位至检测器 |
| 检测窗口 | 2# |
| 检测器 | UV检测器 |
| 检测波长 | 214nm |
| 毛细管温度 | 25℃ |
| 自动进样器温度 | 10℃ |
| 极性 | 进口阳极，出口阴极 |
| 进样电压 | 5kV，反向极性20秒 |
| 分离电压 | 15 kV，反向极性，35分钟 |

参数设置

检测方法

Condition方法

供试品检测方法

关机方法

创建序列

进样前先运行Condition方法以活化毛细管，系统适用性测试要求保证在序列中至少2针系统适用性溶液，采用样品测试前2针系统适用性溶液用于计算评估检测序列的系统适用性，每测最多10针供试品溶液和序列结束时均需插入1针系统适用性溶液作为控制，用于评价系统的稳定性。根据需求创建进样序列，进样序列示例见下表。

| 步骤 | 供试品名称 | 进样针数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Condition | 至少1针 | 平衡系统 |
| 2 | 空白溶液 | 至少1针 | SST |
| 3 | 系统适用性溶液 | 至少2针 |  |
| 4 | 供试品（n≤10） | 1针 | 供试品溶液 |
| 5 | 系统适用性溶液 | 1针 | SST（控制针） |
| 6 | ………… |  |  |
| 7 | 系统适用性溶液 | 1针 | SST（控制针） |

进样测试

运行序列，记录色谱图。

数据处理

按3-SMP-QC023《色谱系统积分管理规程》要求，使用32 Karat软件对空白溶液、系统适用性溶液、供试品溶液进行自动积分处理，每次分析可根据实际情况按照3-SMP-QC023《色谱系统积分管理规程》对积分参数进行调整，以获得合理积分。

| 项目 | 参数 | 项目 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| A链 | 迁移时间约22.1min | 积分区间 | 12min~35min |
| B链 | 迁移时间约20.6min | 峰宽 | 0.4 |
| N/A | N/A | 阈值 | 160 |

当自动积分无法满足当前的图谱处理时，如有分裂峰、主峰与肩峰重复积分，基线噪音、负峰、峰上升或下降、峰拖尾严重等导致自动积分没有正确积分时，可按照3-SMP-QC023《色谱系统积分管理规程》填写手动积分申请表并经批准后，对图谱进行手动积分。

当需要对已处理完的图谱重新积分时，可按照3-SMP-QC023《色谱系统积分管理规程》填写数据重新处理申请表并经批准后，对图谱重新积分。

系统适用性要求

典型图谱

A链

B链

- 图1-系统适用性溶液典型图谱

可接受标准

| 名称 | 可接受标准 |
| --- | --- |
| 空白溶液 | 空白溶液在供试品出峰位置无明显干扰峰； |
| 系统适用性 | 1、系统适用性图谱应与典型图谱一致； 2、参与系统适用性计算的第一针和最后一针系统适用性溶液样品A链的迁移时间差应≤1.0min。 3、系统适用性溶液（控制针）与样品测试前2针系统适用性溶液共同计算，A链迁移时间RSD应≤2.0%，A链修正面积百分比RSD应≤2.0%； |

计算

按面积归一化法计算：

计算供试品纯度%=A链的修正峰面积占所有修正峰面积之和的百分比+ B链的修正峰面积占所有修正峰面积之和的百分比

系统适用性评估System Suitability Assessment

若系统适用性结果符合要求，则认为实验有效，样品测试结果有效。

若系统适用性结果不符合要求，则按照3-SMP-QC013《无效实验管理规程》进行处理。

可接受标准Acceptable Standard

按各样品参考标准判定。

实验记录Test Record

实验过程及实验结果记录在3-CB0012-SOP-TI005-R01《CB0012非还原纯度（nrCE-SDS）检验记录》。

注意事项Notes

若供试品中含有较高浓度的PEG6000(如5%)，超滤浓缩样品时，不能一步浓缩，要分多步浓缩（如取100μL供试品，加入400μL超纯水，超滤离心后，再加入100μL供试品和适量超纯水，继续离心，按照此步骤重复，直至蛋白浓度和盐浓度满足实验要求），以免PEG6000浓度过高，会使蛋白沉淀，浓缩回收率低。

职责Responsibilities

质量控制部QC Dept.

负责严格按此规程执行。

质量保证部QA Dept.

负责监督本规程的执行。

相关文件Relevant Documents

参考文件Reference Documents

| 编号Code | 名称Name |
| --- | --- |
| 不适用N/A | 2025版《中国药典》 |
| 1-CB0012SOP-AN005-01 | CB0012蛋白分子大小变异体还原纯度分析（CE-SDS）标准操作规程 |
| 不适用N/A | 药品生产质量管理规范（2010年修订） Good Manufacture Practice of Medical Products (Revised in 2010) |
| 不适用N/A | CFR, Title 21, 现行药品生产质量管理规范 CFR, Title 21, Current Good Manufacturing Practice Regulations. |
| 不适用N/A | 欧盟药品法规，GMP指南 Eudralex: The Rules Governing Medicinal Products in the European Union, Volume 4 GMP Guidelines. |

关联文件Related Documents

| 编号Code | 名称Name |
| --- | --- |
| 3-SMP-QC013 | 无效实验管理规程 |
| 3-SMP-QC023 | 色谱系统积分管理规程 |
| 3-SOP-QC-EQ047 | PA800 Plus毛细管电泳仪使用、清洁、维护保养标准操作规程 |
| 3-SOP-QC-EQ073 | HH-100恒温混匀仪使用、清洁、维护保养标准操作规程 |
| 3-SOP-QC-EQ051 | GA150-4干式恒温器使用、清洁、维护保养标准操作规程 |
| 3-SOP-QC-EQ046 | Sorball Legend Micro 21R高速冷冻离心机使用、清洁、维护保养标准操作规程 |
| 3-SOP-QC-EQ013 | UV5Nano紫外可见分光光度计使用、清洁、维护保养标准操作规程 |
| 3-SOP-QC-EQ071 | XSR105电子天平使用、清洁、维护保养标准操作规程 |
| 3-SOP-QC-EQ091 | SQP SECURA225D-1CN电子天平使用清洁维护保养标准操作规程 |

附件Annexes

| 编号Code | 名称Name |
| --- | --- |
| 3-CB0012-SOP-TI002-R01 | CB0012还原纯度（rCE-SDS）检验记录 |

培训需求Training Requirements

| 部门 Dept. | 人员 Position | 培训需求Training Requirements |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 操作 Operates | 掌握Understand | 了解 Knowledge |
| 质量控制部 | 理化组成员 | ☐ | ☒ | ☐ |
|  | 综合组成员 | ☐ | ☐ | ☒ |

环境、健康及安全要求EHS Requirements

不适用 N/A

文档历史Document History

| 版本 Ver | 生效日期 Effective date | 变更历史 Change history |
| --- | --- | --- |
| 01 |  | 第一版 First edition |