3-CB0012-SOP-TI006-01 Test Instructions – Determination of PEG6000（ELSD-HPLC）for CB0012

CB0012 PEG6000残留量（ELSD-HPLC）检验标准操作规程

批准页Approval Page:

|  | 姓名 Name | 职位 Position | 签名 Signature | 日期 Date |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 起草人 Drafted by | 关复池 Guan Fuchi | 理化工程师 Physical and Chemical Engineer |  |  |
| 审核人 Reviewed by | 杨铃 Yang Ling | QC理化主管 QC Physcial and Chemical Spupervisor |  |  |
|  | 陈华亚 Chen Hua | QC负责人 QC Head |  |  |
|  | 赖庆秋 Lai Qingqiu | 质量保证专员 QA Specialist |  |  |
| 批准人 Approved by | 卢志坚 Lu Zhijian | 质量负责人 Quality Head |  |  |

颁发和分发部门 Distribution & Receiving Dept.

颁发部门Distributed by：QA

分发部门Distributed to：

| 质量保证部 QA | ☒ | 质量控制部 QC | ☒ | 验证部 VA | ☐ | 注册法规部 RA | ☐ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仓储管理部 WM | ☐ | 采购部 PC | ☐ | 工程设备部 EM | ☐ | 环境、健康与安全部 EHS | ☐ |
| 上游生产部 USP | ☐ | 下游生产部 DSP | ☐ | 灌装和成品部 FF | ☐ | 生产支持部 SU | ☐ |
| 生产调度部 MS | ☐ | 生产科学技术部 MSAT | ☐ | 人力资源部 HR | ☐ | 信息技术部 IT | ☐ |

客户批准Approved by Client

| 批准人 Approved by | 职位 Position | 签名 Signature | 日期 Date |
| --- | --- | --- | --- |

目录

Table of Content

1	目的Purpose	5

2	范围Scope	5

3	定义与缩写Definitions and Abbreviations	5

4	程序Procedures	5

4.1	实验原理Experimental Principles	5

4.2	实验材料Experimental Materials	5

4.3	溶液配制Test Solution Preparation	6

4.4	样品处理Sample Preparation	7

4.5	操作步骤Operating Procedures	8

4.6	数据处理Data Processing	10

4.7	计算Calculate	10

4.8	色谱柱清洗及保存Column Cleaning＆Preservation	11

4.9	仪器系统清洗及保存Instrument System Cleaning＆Preservation	11

4.10	系统适用性试验System Suitability Test	11

4.11	可接受标准Acceptable Standard	12

4.12	注意事项Precautions	12

5	职责Responsibilities	12

5.1	质量控制部QC Dept.	12

5.2	质量保证部QA Dept.	12

6	相关文件Relevant Documents	12

6.1	参考文件Reference Documents	13

6.2	关联文件Related Documents	13

7	附件Annexes	13

8	培训需求Training Requirements	14

9	环境、健康及安全要求EHS Requirements	14

10	文档历史Document History	14

目的Purpose

本文件建立QC实验室CB0012样品PEG6000残留量检测标准操作规程，规范检测的过程操作与记录，使操作有章可循。

范围Scope

本规程适用于佛山汉腾生物科技有限公司QC实验室CB0012样品PEG6000残留量的检测，包括但不限于半成品、成品。

定义与缩写Definitions and Abbreviations

| 缩写 | 英文全称 | 中文全称 |
| --- | --- | --- |
| HPLC | High Performance Liquid Chromatography | 高效液相色谱仪 |
| R2 | Coefficient of Determination | 线性回归决定系数 |
| RSD | Relative Standard Deviation | 相对标准偏差 |
| ELSD | EvaporativeLight-scatteringDetector | 蒸发光散射检测器 |
| SST | System Suitability Testing | 系统适用性测试 |
| FB | Formulation Buffer | 制剂缓冲液 |
| PEG6000 | Polyethylene Glycol 6000 | 聚乙二醇6000 |
| TFA | Trifluoroacetic Acid | 三氟乙酸 |
| ACN | Acetonitrile | 乙腈 |

程序Procedures

实验原理Experimental Principles

供试品中含有氯化钠等无机盐、蛋白、PEG6000等物质，需要排除氯化钠等无机盐、蛋白等物质对于PEG6000含量检测的干扰，同时避免蛋白对ELSD检测器的污染。利用冰乙醇可以将蛋白沉淀下来。利用特定色谱柱可以将氯化钠、PEG6000分离开。根据保留时间不同，可使用柱后切换阀将氯化钠等无机盐切换到废液管排出，再将PEG6000切换至检测器。由于PEG6000无强发色基团，PEG6000经色谱柱分离后，在ELSD检测器中雾化、蒸发，形成的气溶胶颗粒对光散射，信号强度的对数与浓度对数成正相关采集数据图谱后，再通过外标法计算PEG6000含量。

实验材料Experimental Materials

实验设备

| 设备名称 | 厂家 | 型号 |
| --- | --- | --- |
| 高效液相色谱仪 | Waters Corporation | e2695 |
| ELSD检测器 | Waters Corporation | 2424 |
| 分析天平 | Mettler-Toledo GmbH | XSR105 |
| 电子天平 | 赛多利斯科学仪器（北京）有限公司 | SQP |
| 高速冷冻离心机 | Thermo Fisher Scientific Inc. | Sorvall Legend Micro 21R |
| 离心浓缩仪 | Labconco Corporation | CentriVap |

实验试剂

| - 名称 | - 厂家/货号 | - 级别 |
| --- | --- | --- |
| - PEG6000 | - 瑞生/F20209990391或等效 | - 药用辅料 |
| - 无水乙醇 | - 西陇科学/32061或等效 | - 分析纯 |
| - 乙腈 | - Fisher/A998-4或等效 | - 色谱级 |
| - 三氟乙酸 | - Thermo/28903或等效 | - 测序级 |

关键耗材

| - 耗材名称 | - 规格 | - 厂家 | - 货号 |
| --- | --- | --- | --- |
| - XBridge Protein BEH C4 Column | - 300Å，3.5μm，2.1mm⨯250mm | - Waters | - 186004501 |

实验样品

CB0012样品。

溶液配制Test Solution Preparation

溶液配制体积可根据需求等比例调整。

10mg/mL PEG6000储备液

称取PEG6000 1.000±0.005g至100mL容量瓶中，加少量超纯水溶解，加超纯水定容至100mL，混匀，制得10mg/mL PEG6000储备液，分装后至-80℃保存，有效期1年。

1mg/mL PEG6000标准溶液

移取10mg/mL PEG6000储备液1mL，加超纯水定容至10mL，混匀，制得1mg/mL PEG6000标准溶液，现配现用。

标准曲线溶液

取4.3.2项下1mg/mL PEG6000标准溶液，按下表分别制成含PEG6000含量为0.01mg/mL、0.02mg/mL、0.05mg/mL、0.1mg/mL、0.2mg/mL、0.5mg/mL、1.0mg/mL的标准曲线溶液。

| 名称 | 1mg/mL PEG6000标准溶液取用体积（μL） | 超纯水取用体积（μL） | 终含量（mg/mL） |
| --- | --- | --- | --- |
| 标曲溶液1 | 10 | 990 | 0.01 |
| 标曲溶液2 | 20 | 980 | 0.02 |
| 标曲溶液3 | 50 | 950 | 0.05 |
| 标曲溶液4 | 100 | 900 | 0.1 |
| 标曲溶液5 | 200 | 800 | 0.2 |
| 标曲溶液6 | 500 | 500 | 0.5 |
| 标曲溶液7 | 1000 | 0 | 1.0 |

系统适用性溶液

按照4.3.2另外配制1mg/mL PEG6000标准溶液，移取200μL，加超纯水至1mL，混匀，得到0.2mg/mL PEG6000的溶液，作为系统适用性溶液。

流动相A（0.1%TFA-水溶液）

移取超纯水1000mL，加入TFA 1mL，混匀，超声脱气10min，有效期7天。

流动相B（0.1%TFA-乙腈溶液）

移取乙腈1000mL，加入TFA 1mL，混匀，超声脱气10min，有效期1个月。

样品处理Sample Preparation

供试品

取供试品150μL，加入冰乙醇（将乙醇在-20℃预冷）1350μL，置于迷你混合仪上混匀。将供试品转移至4℃，放置30min。将离心机温度设置至4℃，13000rpm离心30min，取上清液1200μL至2mL离心管中。将供试品转移至离心浓缩仪，离心浓缩仪温度设置至30℃，蒸干液体（肉眼观察无液滴残留，蒸干时间约3小时以上）。加入120μL超纯水复溶，混匀，转移至样品瓶。若供试品PEG6000含量高于线性最高点（1.0mg/mL），可用超纯水将复溶后的供试品倍数稀释，直至供试品PEG6000含量处于线性范围内。

若供试品为与原液或成品，则平行配制2份供试品溶液，分别进样，取平均值为报告值。

空白样品制备

取流动相A 150μL，按供试品同法制备。

操作步骤Operating Procedures

色谱条件

| 色谱柱 | Waters\ XBridge Protein BEH C4 Column 300Å，3.5μm，2.1mm⨯250mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测器 | 蒸发光散射检测器（ELSD） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 进样器温度 | 8.0℃±2℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 柱温 | 60.0℃±5℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测器条件 | 增益 | 采集频率 |  | 气体压力 |  | 喷雾器模式 |  | Power level |  | 飘移管温度 |
|  | 15 | 2points/s |  | 40psi |  | Heating |  | 90% |  | 95℃ |
| 流动相A | 0.1%TFA-水溶液 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 流动相B | 0.1%TFA-乙腈溶液 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 梯度洗脱 | 时间（min） |  | 流动相A比例（%） |  | 流动相B比例（%） |  | 流速（mL/min） |  | 曲率 |  |
|  | 0 |  | 75 |  | 25 |  | 0.5 |  | 6 |  |
|  | 3 |  | 75 |  | 25 |  | 0.5 |  | 6 |  |
|  | 12 |  | 30 |  | 70 |  | 0.5 |  | 6 |  |
|  | 13 |  | 10 |  | 90 |  | 0.5 |  | 6 |  |
|  | 18 |  | 10 |  | 90 |  | 0.5 |  | 6 |  |
|  | 19 |  | 75 |  | 25 |  | 0.5 |  | 6 |  |
|  | 25 |  | 75 |  | 25 |  | 0.5 |  | 6 |  |

柱后切换阀事件

| 时间（min） | 事件 |
| --- | --- |
| 0 | Column 2 |
| 5 | Column 1 |
| 16 | Column 2 |

其中：Column 2对应流入废液，Column 1对应流入ELSD检测器。

色谱柱安装

色谱柱安装时，应将流速保持在0.1mL/min，设定柱温，待柱温升至60℃后，逐渐提高流速，直至到0.5mL/min。

创建序列

系统适用性测试要求保证在序列中至少连续5针系统适用性溶液，每测最多6针供试品溶液和序列结束时均需插入1针系统适用性溶液作为控制，用于评价系统的稳定性。根据需求创建进样序列，进样序列示例见下表：

| 名称 | 进样针数 | 进样体积 |
| --- | --- | --- |
| 以流动相初始比例平衡30min |  |  |
| 流动相A | 2针 | 50μL |
| 空白溶液 | 至少1针 | 50μL |
| 系统适用性溶液 | 至少5针 | 50μL |
| 标准曲线1 | 1针 | 50μL |
| 标准曲线2 | 1针 | 50μL |
| 标准曲线3 | 1针 | 50μL |
| 标准曲线4 | 1针 | 50μL |
| 标准曲线5 | 1针 | 50μL |
| 标准曲线6 | 1针 | 50μL |
| 标准曲线7 | 1针 | 50μL |
| 供试品溶液（最多6针） | 1针 | 50μL |
| 系统适用性溶液（控制针） | 1针 | 50μL |
| …… |  |  |
| 系统适用性溶液（控制针） | 1针 | 50μL |

进样测试

进样序列，记录色谱图。

数据处理Data Processing

处理方法

按3-SMP-QC023《色谱系统积分管理规程》要求，使用Empower软件对色谱图进行自动积分处理，每次分析可根据实际图谱进行调整，以获得合理积分，积分参数设置参考如下。

| 参数 | 设定值 |
| --- | --- |
| 峰宽 | 60 |
| 阈值 | 10 |
| 最小峰面积 | 13000 |
| 最小峰高 | 0 |
| 积分区间 | 9~15min |
| 主峰保留时间 | 约10.7min |

当自动积分无法满足当前的图谱处理，若要手动积分或数据重新处理，需按照3-SMP-QC023《色谱系统积分管理规程》填写相应的申请表，申请批准后方可进行手动积分或数据重新处理。

校正

在校正中输入标准曲线PEG6000含量（mg/mL），对象是所有识别峰面积。

计算Calculate

含量计算

如下公式，以标准曲线进样的峰面积的对数为y轴纵坐标，PEG6000含量（mg/mL）的对数为x轴横坐标，建立标准曲线：

lg(y)=a*lg(x)+b

式中：a为斜率；

b为截距；

x为PEG6000含量（mg/mL）；

y为PEG6000峰面积。

建立标准曲线后，将供试品PEG6000峰面积代入标准曲线，得出供试品PEG6000残留量（mg/mL），再乘以供试品的稀释倍数，计算供试品中PEG6000原残留量（mg/mL）。

系统适用性溶液回收率计算

回收率%=测得含量/配制含量*100%

色谱柱清洗及保存Column Cleaning＆Preservation

色谱柱短期（不超过2天）可保存在流动相中。如色谱柱超过2天不使用，需要按照下列程序对色谱柱进行清洗，最终保存在90%乙腈中。

| 流动相C | 超纯水 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 流动相D | 乙腈 |  |  |  |  |
| 洗脱梯度 | 时间（min） | 流动相A比例（%） | 流动相B比例（%） | 流速（mL/min） | 曲率 |
|  | 0 | 85 | 15 | 0.5 | 6 |
|  | 5 | 50 | 50 | 0.5 |  |
|  | 10 | 50 | 50 | 0.5 |  |
|  | 15 | 10 | 90 | 0.5 |  |
|  | 30 | 10 | 90 | 0.5 |  |

运行结束后，先保持在0.1 mL/min的较低流速下等待色谱柱柱温冷却到40℃以下（约0.5h），然后停止流速并移走色谱柱。

仪器系统清洗及保存Instrument System Cleaning＆Preservation

实验完成后，先用纯化水以1.0mL/min冲洗仪器管路1h，再用甲醇以0.5 mL/min冲洗仪器管路1h，最后仪器管路保存在甲醇中。

系统适用性试验System Suitability Test

系统适用性溶液图谱

- 系统适用性溶液典型图谱

可接受标准

| 名称 | 可接受标准 |
| --- | --- |
| 空白溶液 | 最后一针空白溶液在主峰的出峰位置应无干扰峰。 |
| 系统适用性溶液（控制针） | 1、PEG6000含量的回收率应为80.0%~120.0%； 2、样品测试前连续5针系统适用性溶液与控制针共同计算，主峰保留时间RSD应≤2.0%，峰面积RSD应≤5.0%，主峰拖尾因子应≤1.5。 |
| 标准曲线 | 决定系数R2应≥0.995。 |

结果判定

若系统适用性结果符合要求，则认为实验有效，样品测试结果有效。

若系统适用性结果不符合要求，则按照3-SMP-QC013《无效实验管理规程》进行处理。

实验记录

实验过程及实验结果记录在3-CB0012-SOP-TI006-R01《CB0012 PEG6000残留量含量（ELSD-HPLC）检验记录》。

可接受标准Acceptable Standard

按各样品参考标准判定。

注意事项Precautions

实验中所有流动相和冲柱的超纯水均需超声处理。

在流动相通入ELSD检测器前，需保证ELSD检测器通气并且漂移管温度在70℃以上。

关闭ELSD检测器或停止通气前需把流速归零并把漂移管温度降至50℃一下。

职责Responsibilities

质量控制部QC Dept.

负责严格按此规程执行。

质量保证部QA Dept.

负责监督本规程的执行。

相关文件Relevant Documents

参考文件Reference Documents

| 编号Code | 名称Name |
| --- | --- |
| 1-CB0012-SOP-AN003-01 | 《CB0012 PEG6000残留量检测标准操作规程》 |
| 不适用N/A | 药品生产质量管理规范（2010年修订） Good Manufacture Practice of Medical Products (Revised in 2010) |
| 不适用N/A | CFR, Title 21, 现行药品生产质量管理规范 CFR, Title 21, Current Good Manufacturing Practice Regulations. |
| 不适用N/A | 欧盟药品法规，GMP指南 Eudralex: The Rules Governing Medicinal Products in the European Union, Volume 4 GMP Guidelines. |

关联文件Related Documents

| 编号Code | 名称Name |
| --- | --- |
| 3-SMP-QC013 | 无效实验管理规程 |
| 3-SMP-QC023 | 色谱系统积分管理规程 |
| 3-SMP-EHS003 | 实验室安全工作管理规程 |
| 3-SOP-QC-EQ036 | Waters Alliance e2695高效液相色谱仪使用、清洁、维护保养标准操作规程 |
| 3-SOP-QC-EQ042 | 1260 Infinity II高效液相色谱仪使用、清洁、维护保养标准操作规程 |
| 3-SOP-QC-EQ071 | XSR105电子分析天平使用、清洁、维护保养标准操作规程 |
| 3-SOP-QC-EQ091 | SQP SECURA225D-1CN电子天平使用清洁维护保养标准操作规程 |
| 3-SOP-QC-EQ046 | Sorvall Legend Micro 21R高速冷冻离心机使用、清洁、维护保养标准操作规程 |
| 3-SOP-QC-EQ048 | Labconco CentriVap真空冷冻离心浓缩仪使用、清洁、维护保养标准操作规程 |

附件Annexes

| 编号Code | 名称Name |
| --- | --- |
| 3-CB0012-SOP-TI006-R01 | CB0012 PEG6000残留量含量（ELSD-HPLC）检验记录 |

培训需求Training Requirements

| 部门 Dept. | 人员 Position | 培训需求Training Requirements |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 操作 Operates | 掌握Understand | 了解 Knowledge |
| 质量控制部 | 理化组 | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | 综合组 | ☐ | ☐ | ☒ |
| 质量保证部 | 现场QA | ☐ | ☐ | ☒ |

环境、健康及安全要求EHS Requirements

实验人员应参照3-SMP-EHS003《实验室安全工作管理规程》执行，确保安全操作。

- 三氟乙酸及乙腈应存放于阴凉、通风、干燥处，远离火源。操作三氟乙酸及乙腈时，应穿戴化学防护手套、护目镜，避免直接接触，操作应在通风橱内进行，确保空气流通，避免蒸气积聚。

文档历史Document History

| 版本 Ver | 生效日期 Effective date | 变更历史 Change history |
| --- | --- | --- |
| 01 |  | 第一版 First edition |