3-CB0012-SOP-TI015-01 Test Instruction – Host Cell Protein Residual of CB0012

CB0012宿主细胞蛋白质残留量检验标准操作规程

批准页Approval Page:

|  | 姓名 Name | 职位 Position | 签名 Signature | 日期 Date |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 起草人 Drafted by | 吴玲 Wu Ling | QC生化工程师 QC Biochemical Engineer |  |  |
| 审核人 Reviewed by | 黄冰 Huang Bing | QC生化高级主管 QC Biochemical Senior Supervisor |  |  |
|  | 陈华亚 Chen Huaya | QC负责人 QC Head |  |  |
|  | 赖庆秋 Lai Qingqiu | 质量保证专员 QA Specialist |  |  |
| 批准人 Approved by | 卢志坚 Lu Zhijian | 质量负责人 Quality Head |  |  |

颁发和分发部门 Distribution & Receiving Dept.

颁发部门Distributed by：QA

分发部门Distributed to：

| 质量保证部 QA | ☒ | 质量控制部 QC | ☒ | 验证部 VA | ☐ | 注册法规部 RA | ☐ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仓储管理部 WM | ☐ | 采购部 PC | ☐ | 工程设备部 EM | ☐ | 环境、健康与安全部 EHS | ☐ |
| 上游生产部 USP | ☐ | 下游生产部 DSP | ☐ | 灌装和成品部 FF | ☐ | 生产支持部 SU | ☐ |
| 生产调度部 MS | ☐ | 生产科学技术部 MSAT | ☐ | 人力资源部 HR | ☐ | 信息技术部 IT | ☐ |

客户批准Approved by Client

| 批准人 Approved by | 职位 Position | 签名 Signature | 日期 Date |
| --- | --- | --- | --- |

目录

Table of Content

1	目的Purpose	4

2	范围Scope	4

3	定义与缩写Definitions and Abbreviations	4

4	程序Procedures	4

4.1	实验原理Experimental Principle	4

4.2	仪器设备Instruments and Equipment	4

4.3	试剂及耗材Reagents and Consumables	5

4.4	实验样品Experimental Sample	5

4.5	操作步骤Operation Sequence	5

4.6	结果分析Interpretation of Result	8

4.7	实验记录Test Record	11

4.8	可接受标准Acceptable Standard	11

5	职责Responsibilities	11

5.1	质量控制部QC Dept.	11

5.2	质量保证部QA Dept.	12

6	相关文件Relevant Documents	12

6.1	参考文件Reference Documents	12

6.2	关联文件Related Documents	12

7	附件Annexes	12

8	培训需求Training Requirements	12

9	环境、健康及安全要求EHS Requirements	12

10	文档历史Document History	13

目的Purpose

本文件建立QC实验室CB0012宿主细胞蛋白质残留量检验标准操作规程，规范检测的过程操作与记录，使操作有章可循。

范围Scope

本文件适用于佛山汉腾生物科技有限公司QC实验室使用本测试方法进行CB0012宿主细胞蛋白质残留量的分析，包括但不限于原液中间体、原液的检测。

定义与缩写Definitions and Abbreviations

| 缩写 | 英文全称 | 中文全称 |
| --- | --- | --- |
| ELISA | Enzyme-Linked Immunosorbent Assay | 酶联免疫吸附实验 |
| CHO | Chinese Hamster Ovary | 中国仓鼠卵巢 |
| HRP | Horseradish Peroxidase | 辣根过氧化物酶 |
| HCP | Host Cell Proteins | 宿主细胞蛋白质 |
| TMB | Tetramethylbenzidine | 3,3’,5,5’-四甲基联苯胺 |
| R2 | Coefficient of Determination | 决定系数 |
| OD450nm | Optical density at 450nm | 450nm下的光密度值（吸光度） |
| OD650nm | Optical density at 650nm | 650nm下的光密度值（吸光度） |
| CV | Coefficient of Variation | 变异系数 |
| BSA | Bovine Serum Albumin | 牛血清白蛋白 |

程序Procedures

实验原理Experimental Principle

- 本实验利用多宁的HCP残留检测试剂盒，一步酶联免疫法对供试品中CHO细胞残留HCP进行定量检测，含有CHO HCP的供试品或标准品在预包被有anti-CHO antibody的酶标板上同时与anti-CHO antibody(goat polyclonal)-HRP反应，清洗后加入TMB显色并终止后酶标仪检测OD值，通过标准曲线计算出供试品的HCP残留量。

仪器设备Instruments and Equipment

| 设备名称 | 厂家 | 型号 |
| --- | --- | --- |
| 多功能微孔板酶标仪 | Tecan Austria GmbH | SPARK |
| 微孔板恒温振荡器 | 杭州佑宁仪器有限公司 | WZ80-2 |
| 微孔板振荡器 | 杭州米欧仪器有限公司 | MIX-1500 |
| 迷你混匀仪 | 杭州米欧仪器有限公司 | MIX-25P |
| 分析天平 | METTLER TOLEDO | XSR105 |
| 多通道移液器 | Eppendorf AG/ BRAND | 10-100μL、30-300μL |
| 单道移液器 | Eppendorf AG/ BRAND | 10-100μL、20-200μL、100-1000μL |

备注：以上仪器可以用等效的设备代替。

试剂及耗材Reagents and Consumables

| 名称 |  | 厂家 | 货号 |
| --- | --- | --- | --- |
| CHO细胞宿主蛋白检测试剂盒（预包被） | 200.05% PBST | 多宁生物 | DNRG030102 |
|  | BSA |  |  |
|  | CHOK1 HCP标准品 |  |  |
|  | Anti-CHO HCP-HRP |  |  |
|  | TMB |  |  |
|  | 终止液 |  |  |
|  | 高吸附96孔预包酶标板 |  |  |
|  | 微孔板封口膜 |  |  |

实验样品Experimental Sample

包括但不限于原液中间体、原液。

操作步骤Operation Sequence

实验前准备

CHO细胞宿主蛋白检测试剂盒提前取出，平衡至室温。注意：高吸附96孔预包酶标板按当次实验需求量取出平衡至室温（24℃±4℃），平衡至少30 min。

10.05% PBST配制

取285mL超纯水加入15mL 200.05% PBST中，上下颠倒混匀，现配现用（可根据当前实验需求量等比例配制）。

1.0% BSA（样品稀释液）

称取试剂盒中1g BSA溶于100mL 10.05% PBST中，充分混匀至完全溶解，2~8℃储存，有效期7天（可根据当前实验需求量等比例配制）。

标准品溶液制备

取CHOK1 HCP标准品（0.5mg/mL）按如下表格进行梯度稀释，共稀释6个浓度，分别为100ng/mL、75ng/mL、40ng/mL、12ng/mL、6ng/mL、3ng/mL、NC（空白对照）为0ng/mL。每个稀释步骤应先加入1.0% BSA，再相应的加入上一步稀释步骤的标准品溶液。如下表示例，可根据实验需求进行相应比例地体积调整。

| 标记管号 | 标准品体积/取用管号 | 1.0% BSA体积（μL） | 浓度（ng/mL） |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | 10μL CHOK1 HCP标准品 | 490 | 10000 |
| S2 | 50μL S1 | 450 | 1000 |
| ST1_1 | 50μL S2 | 450 | 100 |
| ST1_2 | 300μL ST1_1 | 100 | 75 |
| ST1_3 | 200μL ST1_2 | 175 | 40 |
| ST1_4 | 150μL ST1_3 | 350 | 12 |
| ST1_5 | 200μL ST1_4 | 200 | 6 |
| ST1_6 | 200μL ST1_5 | 200 | 3 |
| NC | N/A | 200 | 0 |

质控品制备

- 用1.0% BSA将100ng/mL（管号ST1_1）稀释至20ng/mL作为质控品，涡旋混匀。以下示例：

| 取用标准品浓度（ng/mL） | 取用标准品体积（μL） | 1.0% BSA体积（μL） | 质控品浓度（ng/mL） | 标记管号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 50 | 200 | 20 | QC1_1 |

中间体样品稀释

将样品（不少于50μL）稀释至适宜的稀释倍数使检测值在3ng/mL-100ng/mL的标曲范围内（每步稀释倍数应不大于10倍），每个稀释步骤应先加入1.0% BSA，再相应的加入不同稀释倍数的样品，可根据样品特性减少或增加样品的稀释倍数，建议稀释3个稀释倍数进行检测。如下表示例，可根据实验需求进行相应地稀释倍数和体积的调整。

| 稀释过程 | 终稀释倍数 | 标记管号 |
| --- | --- | --- |
| 450μL 1.0% BSA +50μL待测样品 | 10 | SM1_1 |
| 450μL 1.0% BSA +50μL SM1_1 | 100 | SM1_2 |
| 200μL 1.0% BSA +200μL SM1_2 | 200 | SM1_3 |

原液样品预稀释

- 将样品（不少于50μL）稀释至适宜的稀释倍数（每步稀释倍数应不大于10倍），每个稀释步骤应先加入1.0% BSA，再相应的加入不同稀释倍数的样品，原液建议预稀释20倍（可根据实际情况进行调整）。如下表示例，可根据实验需求进行相应地稀释倍数和体积的调整。

| 稀释过程 | 预稀释倍数 | 标记管号 |
| --- | --- | --- |
| 450μL 1.0% BSA +50μL待测样品 | 10 | S3 |
| 200μL 1.0% BSA +200μL S3 | 20 | S4 |

未加标样品和加标样品制备

- 原液样品需制备未加标和加标样品。将40ng/mL标准品溶液加入到4.5.7预稀释的原液样品中，使得理论加标浓度为20ng/mL。如下表示例进行制备：

| - 取用管号 | - 样品类型 | - 取用的样品体积（μL） | - 1.0% BSA（μL） | - 用于加标的标准品浓度(ng/mL) | - 取用标准品体积(μL) | - 总体积(μL) | - 理论加标浓度(ng/mL) | - 标记管号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - S4 | - 未加标样品 | - 120 | - 120 | - N/A | - 0 | - 240 | - N/A | - SM1_4 |
|  | - 加标样品 | - 120 | - 0 | - 40 | - 120 | - 240 | - 20 | - ERC1_4 |

检测溶液配制

用1.0% BSA稀释Anti-CHO HCP-HRP（浓度为0.5mg/mL）至工作浓度为2μg/mL，应先加入1.0% BSA，再相应体积的Anti-CHO HCP-HRP混匀。按照下表配制检测溶液，以整板示例，总体积为12mL（具体可以根据当次需求量按比例稀释）。

| Anti-CHO HCP-HRP体积（μL） | 1.0% BSA（μL） | Total（μL） |
| --- | --- | --- |
| 48 | 11952 | 12000 |

加样及孵育

取相应数量的高吸附96孔预包酶标板，按布局50μL/孔加入不同浓度的标准品、NC（空白对照）、质控品、不同稀释倍数的中间体样品或者未加标样品和加标样品，各设置2个复孔，再每孔加入100μL检测溶液，封板膜将各微孔贴紧后，500rpm室温（24℃±4℃）振荡孵育2h。

洗板

倒尽孔中液体，加入10.05% PBST 300μL/孔，甩干孔中液体，重复洗涤4次，每一次洗涤后，在吸水纸上轻拍干孔内液体。

显色

每孔加入100μL TMB，用封板膜将各微孔贴紧后，室温（24℃±4℃）避光静置孵育15min，在孵育期间禁止摇动。

终止

每孔加入100μL终止液。

检测

在酶标仪上设置390rpm振荡10s，设置测定波长为450nm，参比波长为650nm，测定各孔吸光度。如下图所示：

结果分析Interpretation of Result

数据处理

使用Spark Control magellan3.0软件对原始数据进行计算和数据分析（酶标仪数据保留4位小数）。以各标准品浓度对数为横坐标（X），以OD450nm-650nm-平均为纵坐标（Y），使用四参数Marquard分析类型进行标准曲线拟合，方程如下，计算标准曲线的决定系数（R2）。根据样品OD450nm-650nm-平均，由拟合的标准曲线计算得到各个样品相应的HCP残留量。

四参数回归方程如下：

y = D+   A-D  1+XC^B

上述式中：

A为下渐近线

B为斜率因子

C为50%效应浓度（EC50）

D为上渐近线

系统适用性可接受标准

标准曲线的决定系数R2应≥0.98。

标准品3-100ng/mL各点复孔吸光度差值的CV≤15%。

标准品3-100ng/mL在标准曲线的准确度在80%~120%之间。

空白对照NC（0ng/mL）复孔吸光度差值＜0.3。

质控品复孔吸光度差值的CV≤15%。

质控品在标准曲线范围的准确度在70%~130%之间。

样品复孔吸光度差值的CV≤15%或复孔浓度CV≤20%（当样品的平均单一浓度＜3ng/mL时，不报告CV值）。

对于原液，加标样品回收率在70%~130%之间。

计算

决定系数（R2）

R2=r×r

加标样品回收率

- 加标样品回收率（%）= 加标样品平均单一浓度ng/mL-未加标样品平均单一浓度（ng/mL）理论加标浓度ng/mL×100%

准确度

- 准确度（%）= 标准品或者质控品的平均单一浓度ng/mL理论浓度ng/mL×100%

HCP残留浓度（ng/mL）

HCP残留浓度（ng/mL）= 稀释后样品的平均单一浓度（ng/mL）× 样品终稀释倍数

宿主细胞蛋白质残留量（ppm）

- 宿主细胞蛋白质残留量（ppm）= HCP残留浓度（ng/mL） 蛋白含量（mg/mL）

备注：对于中间体，公式中HCP残留浓度（ng/mL）使用满足要求的不同稀释倍数测试的样品HCP残留浓度的平均值（ng/mL）。如果为原液，则直接使用满足要求的某一稀释倍数的样品HCP残留浓度（ng/mL）。

最大残留量比值

- 最大残留量比值（%）=  某一稀释倍数的HCP残留浓度（ng/mL） 最大残留量（ng/mL）×100%

- 备注：公式中最大残留量指的是使用不同稀释倍数测试时，不同稀释倍数样品计算得到的样品HCP残留浓度（ng/mL）中的最大值。

结果报告

满足系统适用性可接受标准时，可按照以下情况对当次检验结果进行数据报告或处理。

中间体

- 当三个稀释倍数中有某个稀释倍数的样品的平均单一浓度在标曲范围内（3ng/mL-100ng/mL），需进行上述稀释倍数的样品的HCP残留浓度（ng/mL）计算并使用得到的HCP残留浓度（ng/mL）进行最大残留量比值计算。不同稀释倍数HCP残留浓度（ng/mL）的最大残留量比值在75%~100%之间。如果两个及以上比值均满足要求，则取所有符合结果有效性的稀释倍数样品计算得到的HCP残留浓度（ng/mL）的平均值代入4.6.3.5中进行后续计算，并报告最终结果；如果只有一个比值满足要求，可根据需要重新调整稀释倍数进行检测或者将该稀释倍数样品计算得到的HCP残留浓度（ng/mL）代入4.6.3.5中进行后续计算，并报告最终结果。计算过程中均保留小数点后4位，比值保留整数。

- 若不同稀释倍数的样品的平均单一浓度均＞100ng/mL，则需调整稀释倍数重测。

- 对于中间体样品，定量限为3ng/mL，若不同稀释倍数样品的平均单一浓度均＜3ng/mL，则需调整稀释倍数重测；若无法调整稀释倍数时，将定量限（3ng/mL）和最小的稀释倍数代入4.6.3.4，再代入4.6.3.5中，最终报告结果为“＜该计算结果”。

原液

- 当稀释后样品的平均单一浓度在标曲范围内（3ng/mL-100ng/mL），将该稀释倍数样品计算得到的HCP残留浓度（ng/mL）代入4.6.3.5中进行后续计算，并报告最终结果。

- 若稀释后样品的平均单一浓度＞100ng/mL，则需调整稀释倍数重测。

- 对于原液样品，定量限为3ng/mL，若某一稀释倍数样品的平均单一浓度＜3ng/mL，则需调整稀释倍数重测；若无法调整稀释倍数时，将定量限（3ng/mL）和该稀释倍数代入4.6.3.4，再代入4.6.3.5中，最终报告结果为“＜该计算结果”。

报告结果为ppm，结果保留位数具体按照质量标准执行，如无质量标准要求，结果保留整数或小数点后一位有效数字。

注意事项

      - 不同批号试剂盒间的试剂不得混用。

      - 加样和加TMB时应加至孔底部。

      - 样品稀释时应确保样品充分混匀，不得出现聚集沉淀。

      - 实验用试剂应在使用前恢复至室温。

实验记录Test Record

实验过程及实验结果记录在3-CB0012-TI015-R01《CB0012宿主细胞蛋白质残留量检验记录》。

可接受标准Acceptable Standard

按照样品项下的质量标准执行。

职责Responsibilities

质量控制部QC Dept.

按本规程的要求执行。

质量保证部QA Dept.

监督本规程的执行。

相关文件Relevant Documents

参考文件Reference Documents

| 编号Code | 名称Name |
| --- | --- |
| 不适用N/A | 药品生产质量管理规范（2010年修订） |
| 不适用N/A | CFR, Title 21, 现行药品生产质量管理规范 |
| 不适用N/A | CHO细胞宿主蛋白检测试剂盒（预包被）说明书 |
| CB0012-BAD-AP-002-01 | CB0012 CHO宿主细胞蛋白残留检测方案 |

关联文件Related Documents

| 编号Code | 名称Name |
| --- | --- |
| 3-SOP-QC-EQ001 | SPARK多功能微孔板酶标仪使用、清洁、维护保养标准操作规程 |
| 3-SOP-QC-EQ003 | WZ80-2微孔板恒温振荡器使用、清洁、维护保养标准操作规程 |
| 3-SOP-QC-EQ023 | MIX-1500微孔板振荡器使用、清洁、维护保养标准操作规程 |
| 3-SOP-QC-EQ021 | MIX-25P迷你混匀仪使用、清洁、维护保养标准操作规程 |
| 3-SOP-QC-EQ071 | XSR105电子分析天平使用、清洁、维护保养标准操作规程 |

附件Annexes

| 编号Code | 名称Name |
| --- | --- |
| 3-CB0012-SOP-TI015-R01 | CB0012宿主细胞蛋白质残留量检验记录 |

培训需求Training Requirements

| 部门 Dept. | 人员 Position | 培训需求Training Requirements |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 操作 Operates | 掌握Understand | 了解 Knowledge |
| 质量控制部 | 生化组成员 | ☐ | ☒ | ☐ |
| 质量保证部 | 现场QA | ☐ | ☐ | ☒ |

环境、健康及安全要求EHS Requirements

- 试剂操作时需佩戴一次性手套、实验室外套；TMB 泄漏时，可用10% SDS溶液进行中和；

- 实验过程产生废液需按照3-SMP-EHS007《废弃物管理规程》进行相应处理。

文档历史Document History

| 版本 Ver | 生效日期 Effective date | 变更历史 Change history |
| --- | --- | --- |
| 01 |  | 第一版 First edition |