3-CB0012-SOP-TI003-01 Test Instruction - Protein Content (UV) for CB0012

CB0012蛋白含量（UV）检验标准操作规程

批准页Approval Page:

|  | 姓名 Name | 职位 Position | 签名 Signature | 日期 Date |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 起草人 Drafted by | 李兆桓 Li Zhaohuan | QC理化工程师 QC Physical and Chemical Engineer |  |  |
| 审核人 Reviewed by | 杨铃 Yang Ling | QC理化主管 QC Physical and Chemical Supervisor |  |  |
|  | 陈华亚 Chen Huaya | QC负责人 QC Head |  |  |
|  | 赖庆秋 Lai Qingqiu | 质量保证专员 QA Specialist |  |  |
| 批准人 Approved by | 卢志坚 Lu Zhijian | 质量负责人 Quality Head |  |  |

颁发和分发部门 Distribution & Receiving Dept.

颁发部门Distributed by：QA

分发部门Distributed to：

| 质量保证部 QA | ☒ | 质量控制部 QC | ☒ | 验证部 VA | ☐ | 注册法规部 RA | ☐ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仓储管理部 WM | ☐ | 采购部 PC | ☐ | 工程设备部 EM | ☐ | 环境、健康与安全部 EHS | ☐ |
| 上游生产部 USP | ☐ | 下游生产部 DSP | ☐ | 灌装和成品部 FF | ☐ | 生产支持部 SU | ☐ |
| 生产调度部 MS | ☐ | 生产科学技术部 MSAT | ☐ | 人力资源部 HR | ☐ | 信息技术部 IT | ☐ |

客户批准Approved by Client

| 批准人 Approved by | 职位 Position | 签名 Signature | 日期 Date |
| --- | --- | --- | --- |

目录

Table of Content

1	目的Purpose	4

2	范围Scope	4

3	定义与缩写Definitions and Abbreviations	4

4	程序Procedures	4

4.1	实验原理Experimental Principles	4

4.2	实验材料Experiments Material	4

4.3	样品处理Sample Preparation	5

4.4	操作步骤Operation Steps	5

4.5	计算Calculate	6

4.6	系统适用性试验System Suitability Test	7

4.7	可接受标准Acceptable Standard	7

5	职责Responsibilities	7

5.1	质量控制部QC Dept.	7

5.2	质量保证部QA Dept.	7

6	相关文件Relevant Documents	7

6.1	参考文件Reference Documents	7

6.2	关联文件Related Documents	7

7	附件Annexes	8

8	培训需求Training Requirements	8

9	环境、健康及安全要求EHS Requirements	8

10	文档历史Document History	8

目的Purpose

建立QC实验室CB0012蛋白含量（UV）标准操作规程，规范检验操作。

范围Scope

适用于佛山汉腾QC实验室使用本测试方法进行CB0012项目样品蛋白含量（UV）检测，包括但不限于IPC、DS以及DP样品。

定义与缩写Definitions and Abbreviations

| 缩写 | 英文全称 | 中文全称 |
| --- | --- | --- |
| UV | Ultraviolet and visible spectrophotometry | 紫外-可见分光光度法 |
| RSD | Relative Standard Deviation | 相对标准偏差 |
| FB | Formulation Buffer | 制剂缓冲液 |
| A280 | Absorbance at 280nm | 280nm波长下的吸光值 |

程序Procedures

实验原理Experimental Principles

紫外-可见分光光度法（UV）是通过测定被测物质在特定波长处或一定波长范围内的吸光度或发光强度，对该物质进行定性和定量分析的方法。

实验材料Experiments Material

实验设备

| 名称 | 厂家/型号 |
| --- | --- |
| 紫外可见分光光度计 | Mettler-Toledo GmbH / UV5 Nano或等同仪器 |
| 微型高速离心机 | 杭州佑宁仪器有限公司 / MC-15K或等同仪器 |

系统适用性样品

CB0012工作参比品。

供试品

CB0012样品。

FB溶液

以CB0012各阶段样品对应的空白组分溶液为FB溶液。

样品处理Sample Preparation

空白溶液

取适量FB溶液适量至离心机中，以转速3000rpm离心30秒，制成空白溶液。

系统适用性溶液

用FB溶液将系统适用性样品的蛋白含量稀释至约0.3mg/mL（体积应不小于1000μL）。

若系统适用性样品的蛋白含量≤0.3mg/mL，则无需稀释，取系统适用性样品适量（体积应不小于1000μL）。

以转速3000rpm离心30秒，制成系统适用性溶液。

供试品溶液

用FB溶液将供试品的蛋白含量稀释至约0.3mg/mL，平行配制2份（体积应不小于1000μL）。

若供试品的蛋白含量≤0.3mg/mL，则无需稀释，取供试品适量（体积应不小于1000μL）；若供试品的蛋白含量小于0.18mg/mL，则该检测方法不适用该供试品的检测。

以转速3000rpm离心30秒，制成供试品溶液。

稀释步骤

取一支离心管并进行标记，移取适量的FB溶液于离心管中，体积为V2，继续往离心管中加入适量的供试品，供试品体积为V1。充分吹打后涡旋混匀，即得稀释后的溶液。

每步稀释时所加入的供试品或稀释的供试品的体积应≥50μL，若稀释倍数大于20倍，则需多次稀释。

操作步骤Operation Steps

参数设定

| 参数 | 参数设定值 |
| --- | --- |
| 波长 | 280nm |
| 测定方式 | 吸光度 |
| 比色皿 | 1cm |

空白校正

移取200µL空白溶液至清洗好的比色血中重复润洗3次。润洗完成后再加入200µL空白溶液至于比色皿中，在波长280nm处进行空白校正。

空白测定

空白校正后，读取空白溶液在波长280nm处吸光度值，读数3次，3次读数的吸光度值A280均在0.0000±0.0050 AU之间方可进行供试品的测试，否则需清洗比色皿后重新进行空白校正和空白测定。

系统适用性溶液测定

移取200µL系统适用性溶液润洗比色皿3次后，再移取200µL系统适用性溶液于比色皿中，测定该溶液在波长280nm处吸光度值，读数3次。根据结果判定系统适用性是否符合要求。

供试品溶液测定

移取200µL供试品溶液润洗比色皿3次后，再移取200µL供试品溶液于比色皿中，测定该溶液在波长280nm处吸光度值，读数3次。（一个供试品需测定两份供试品溶液作为平行样）

如需测定多个供试品时，重复上述步骤进行测试。

    - 结果记录

将记录填写在3-CB0012-SOP-TI003-R01《CB0012蛋白含量（UV）检验记录》中。

计算Calculate

公式1：Conc.=A280*N/ε

公式2：N=(V1+V2)/V1

Conc.：供试品蛋白含量（mg/mL）

A280：为280nm波长下的吸光度值

N：稀释倍数

ε：波长280nm、溶液厚度为1cm的消光系数：1.662mL/(mg.cm)

V1：稀释过程中移取供试品体积（μL）

V2：稀释过程中移取空白溶液体积（μL）

系统适用性试验System Suitability Test

可接受标准

| 名称 | 可接受标准 |
| --- | --- |
| 空白溶液 | 3次读数的吸光度值A280均在0.0000±0.0050 AU之间。 |
| 系统适用性溶液 | - 蛋白含量回收率应在90-110%范围内； - 3次读数的蛋白含量RSD应≤3.0%。 |
| 供试品溶液 | - 3次读数的蛋白含量RSD应≤3.0%； 2、两个平行样之间的蛋白含量RSD应≤3.0%。 |

结果判定

若系统适用性结果符合要求，则认为实验有效，样品测试结果有效。

若系统适用性结果不符合要求，则按照3-SMP-QC013《无效实验管理规程》进行处理。

可接受标准Acceptable Standard

按各样品参考标准判定。

职责Responsibilities

质量控制部QC Dept.

负责严格按此规程执行。

质量保证部QA Dept.

负责监督本规程的执行。

相关文件Relevant Documents

参考文件Reference Documents

| 编号Code | 名称Name |
| --- | --- |
| 1-CB0012-SOP-AN002-01 | CB0012 蛋白含量检测（紫外分光光度计法）标准操作规程 |

关联文件Related Documents

| 编号Code | 名称Name |
| --- | --- |
| 3-SMP-QC013 | 无效实验管理规程 |
| 3-SOP-QC-EQ018 | UV5Nano紫外可见分光光度计操作、维护保养操作规程 |

附件Annexes

| 编号Code | 名称Name |
| --- | --- |
| 3-CB0012-SOP-TI003-R01 | CB0012蛋白含量（UV）检验记录 |

培训需求Training Requirements

| 部门 Dept. | 人员 Position | 培训需求Training Requirements |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 操作 Operates | 掌握Understand | 了解 Knowledge |
| 质量控制部 | 理化组 | ☐ | ☒ | ☐ |
| 质量保证部 | 现场QA | ☐ | ☐ | ☒ |

环境、健康及安全要求EHS Requirements

不适用 N/A

文档历史Document History

| 版本 Ver | 生效日期 Effective date | 变更历史 Change history |
| --- | --- | --- |
| 01 |  | 第一版 First edition |