3-CB0012-SOP-TI004-01 Test Instruction - Purity (SEC-HPLC) for CB0012

CB0012纯度（SEC-HPLC）检验标准操作规程

批准页Approval Page:

|  | 姓名 Name | 职位 Position | 签名 Signature | 日期 Date |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 起草人 Drafted by | 李兆桓 Li Zhaohuan | QC理化工程师 QC Physical and Chemical Engineer |  |  |
| 审核人 Reviewed by | 杨铃 Yang Ling | QC理化主管 QC Physical and Chemical Supervisor |  |  |
|  | 陈华亚 Chen Huaya | QC负责人 QC Head |  |  |
|  | 赖庆秋 Lai Qingqiu | 质量保证专员 QA Specialist |  |  |
| 批准人 Approved by | 卢志坚 Lu Zhijian | 质量负责人 Quality Head |  |  |

颁发和分发部门 Distribution & Receiving Dept.

颁发部门Distributed by：QA

分发部门Distributed to：

| 质量保证部 QA | ☒ | 质量控制部 QC | ☒ | 验证部 VA | ☐ | 注册法规部 RA | ☐ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仓储管理部 WM | ☐ | 采购部 PC | ☐ | 工程设备部 EM | ☐ | 环境、健康与安全部 EHS | ☐ |
| 上游生产部 USP | ☐ | 下游生产部 DSP | ☐ | 灌装和成品部 FF | ☐ | 生产支持部 SU | ☐ |
| 生产调度部 MS | ☐ | 生产科学技术部 MSAT | ☐ | 人力资源部 HR | ☐ | 信息技术部 IT | ☐ |

客户批准Approved by Client

| 批准人 Approved by | 职位 Position | 签名 Signature | 日期 Date |
| --- | --- | --- | --- |

目录

Table of Content

1	目的Purpose	5

2	范围Scope	5

3	定义与缩写Definitions and Abbreviations	5

4	程序Procedures	5

4.1	实验原理Experimental Principles	5

4.2	实验材料Experiments Material	5

4.3	试液配制Solution Preparation	6

4.4	样品处理Sample Preparation	7

4.5	操作步骤Operation Steps	8

4.6	数据处理Data Processing	9

4.7	计算Calculate	9

4.8	系统适用性试验System Suitability Test	9

4.9	色谱柱及系统清洗Column and System Cleaning	10

4.10	可接受标准Acceptable Standard	10

5	职责Responsibilities	11

5.1	质量控制部QC Dept.	11

5.2	质量保证部QA Dept.	11

6	相关文件Relevant Documents	11

6.1	参考文件Reference Documents	11

6.2	关联文件Related Documents	11

7	附件Annexes	11

8	培训需求Training Requirements	11

9	环境、健康及安全要求EHS Requirements	11

10	文档历史Document History	12

目的Purpose

建立QC实验室CB0012纯度（SEC-HPLC）标准操作规程，规范检验操作。

范围Scope

适用于佛山汉腾QC实验室使用本测试方法进行CB0012项目样品纯度（SEC-HPLC）检测，包括但不限于IPC、DS以及DP样品。

定义与缩写Definitions and Abbreviations

| 缩写 | 英文全称 | 中文全称 |
| --- | --- | --- |
| SEC | Size Exclusion Chromatography | 尺寸排阻色谱 |
| HPLC | High Performance Liquid Chromatography | 高效液相色谱 |
| UV | Ultraviolet Detector | 紫外检测器 |
| RSD | Relative Standard Deviation | 相对标准偏差 |
| SST | System Suitability Testing | 系统适用性试验 |
| FB | Formulation Buffer | 制剂缓冲液 |
| PB | Phosphate Buffer | 磷酸盐缓冲液 |

程序Procedures

实验原理Experimental Principles

尺寸排阻色谱法（SEC-HPLC）是基于分析物在溶液中的大小（流体力学半径）的不同进行分离，通常其固定相由严格控制孔径的球形颗粒组成，其流动相为水性缓冲液。由于较大分子不能进入凝胶孔洞而完全被排阻在凝胶颗粒外部，其只能沿多孔凝胶粒子间的空隙通过色谱柱，由于其行程相对其他分子较短，故首先被洗脱出来。由于中等大小分子能进入凝胶中一些孔径适当的孔洞中，但不能进入更小的微孔，在柱中受到一定的滞留，被洗脱时间相对较晚些，小分子可进入凝胶中绝大部分孔洞，在柱中受到更强的滞留，会更晚被洗脱。

实验材料Experiments Material

实验设备

| 名称 | 厂家/型号 |
| --- | --- |
| 高效液相色谱仪 | Waters e2695 / Agilent 1260 InfinityⅡ或等同仪器 |
| 高速冷冻离心机 | Thermo / Sorvall Legend Micro 21R或等同仪器 |

关键耗材

| 耗材名称 | 厂家 | 规格 | 货号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 色谱柱 | TOSOH | TSKgel G3000SWXL 7.8*300mm | 0008541 |

实验试剂/试液/耗材

| 名称 | 厂家/货号 | 级别 |
| --- | --- | --- |
| 十二水合磷酸氢二钠 | 广州化学试剂厂或等效 | AR |
| 二水合磷酸二氢钠 | 广州化学试剂厂或等效 | AR |
| 氯化钠 | 广州化学试剂厂或等效 | AR |
| 氯化钾 | 广州化学试剂厂或等效 | AR |
| 甲醇 | Fisher / A452-4或等效 | HPLC |
| 乙腈 | Fisher / A998-4或等效 | HPLC |
| 磷酸 | 广州化学试剂厂或等效 | AR |
| 氢氧化钠 | 广州化学试剂厂或等效 | AR |

参比品

CB0012工作参比品。

实验样品

CB0012样品。

FB溶液

以CB0012各阶段样品对应的空白组分溶液为FB溶液。

试液配制Solution Preparation

以下溶液可等比例配制。

流动相（100mM PB，150mM NaCl，pH7.0±0.2）

称取十二水合磷酸氢二钠25.07g±0.1g，二水合磷酸二氢钠4.68g±0.1g，氯化钠8.77g±0.1g，置于1000mL烧杯中，加超纯水800mL溶解，用磷酸或氢氧化钠调pH至7.0±0.2，混匀后转移至1000mL量筒中，补超纯水至1000mL，经0.2μm水系微孔滤膜过滤，转移至溶剂瓶中混匀，超声脱气10min。室温保存，有效期7天。

色谱柱保存液（20%甲醇溶液）

量取200mL甲醇，置于1000mL烧杯中，加超纯水800mL，转移至溶剂瓶中混匀，超声脱气10min。室温保存，有效期1个月。

10%甲醇（洗泵液和洗针液）

取甲醇50mL，补加超纯水至500mL，混匀，超声脱气10min。室温保存，有效期1个月。

样品处理Sample Preparation

空白溶液

取适量流动相至进样瓶中，待进样，进样体积为50μL。

FB溶液

取供试品对应的空白组分溶液溶液适量，照供试品同法配制，进样体积与供试品一致。

系统适用性溶液

若CB0012工作参比品蛋白含量＞1mg/mL，取CB0012工作参比品适量，用流动相将其蛋白含量稀释至1mg/mL，以13000rpm离心5min，取适量上清液至样品瓶中，待进样，进样体积为50μL；

若CB0012工作参比品蛋白含量≤1mg/mL，取CB0012工作参比品适量，以13000rpm离心5min，取适量上清液至样品瓶中，待进样，根据蛋白含量计算进样体积，使进样量为50μg。

供试品溶液

若供试品蛋白含量＞1mg/mL，取供试品适量，用流动相将其蛋白含量稀释至1mg/mL，以13000rpm离心5min，取适量上清液至样品瓶中，待进样，进样体积为50μL；

若供试品蛋白含量≤1mg/mL，取供试品适量，以13000rpm离心5min，取适量上清液至样品瓶中，待进样，根据蛋白含量计算进样体积，使进样量为50μg。

若供试品为与原液或成品，则平行配制2份供试品溶液，分别进样，取平均值为报告值。

操作步骤Operation Steps

色谱条件

| 色谱柱 | TOSOH TSKgel G3000SWXL 7.8*300mm |
| --- | --- |
| 检测器 | UV检测器 |
| 检测波长 | 280nm |
| 进样量 | 50μg |
| 进样器温度 | 8℃±2℃ |
| 柱温 | 30℃±5℃ |
| 流动相 | 100mM PB，150mM NaCl，pH7.0±0.2 |
| 流速 | 1.0mL/min |
| 洗脱方式 | 等度洗脱 |
| 运行时间 | 20min |

平衡系统

- 进样前先用超纯水以1.0mL/min流速，冲洗色谱柱至少30min，再换上流动相，以1.0mL/min流速平衡色谱柱30min，直至柱压稳定基线平稳。

进样序列

系统适用性测试要求保证在序列中至少连续5针系统适用性溶液，每测最多6针供试品溶液和序列结束时均需插入1针系统适用性溶液作为控制，用于评价系统的稳定性。根据需求创建进样序列，进样序列示例如下。

| 名称 | 进样针数 | 进样体积/进样质量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空白溶液 | 至少2针 | 50μL | 平衡系统 |
| FB溶液 | 1针 | 进样体积与供试品一致 | 空白对照 |
| 系统适用性溶液 | 至少5针 | 50μg | 系统适用性 |
| 供试品（最多6针） | 1针 | 50μg | 样品 |
| 系统适用性溶液（控制针） | 1针 | 50μg | 系统适用性（控制针） |
| …… |  |  |  |
| 系统适用性溶液（控制针） | 1针 | 50μg | 系统适用性（控制针） |

进样测试

运行序列，记录色谱图，将结果填写在3-CB0012-SOP-TI004-R01《CB0012纯度（SEC-HPLC）检验记录》中。

数据处理Data Processing

按3-SMP-QC023《色谱系统积分管理规程》要求，使用Empower软件对所得色谱图进行自动积分处理，自动积分方法参照下表，可根据实际图谱对积分参数调整，以获得合理积分。

| 项目 | 参数 | 项目 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| Main Peak | 约7.9min | 积分类型 | Traditional |
| 聚体峰 | 约5-7min | 阈值 | 5 |
| 积分区间 | 4min~11min | 峰宽 | 60 |

当自动积分无法满足当前的图谱处理时，如有分裂峰、主峰与肩峰重复积分，基线噪音、负峰、峰上升或下降、峰拖尾严重等导致自动积分没有正确积分时，可按照3-SMP-QC023《色谱系统积分管理规程》填写手动积分申请表并经批准后，对图谱进行手动积分。

当需要对已处理完的图谱重新积分时，可按照3-SMP-QC023《色谱系统积分管理规程》填写数据重新处理申请表并经批准后，对图谱重新积分。

计算Calculate

使用面积归一法，计算主峰的含量。

系统适用性试验System Suitability Test

典型图谱

图1.系统适用性溶液典型图谱

聚体峰

聚体峰

主峰

主峰

图2.系统适用性溶液局部放大图

可接受标准

| 名称 | 可接受标准 |
| --- | --- |
| 空白溶液 | 最后一针空白溶液在供试品溶液的出峰范围内应无干扰； |
| FB溶液 | FB溶液在供试品溶液的出峰范围内应无干扰； |
| 系统适用性溶液（控制针） | 系统适用性溶液（控制针）与样品测试前连续5针的系统适用性溶液共同计算，主峰保留时间RSD及峰面积RSD均应≤2.0%，主峰与聚体峰分离度应≥1.0。 |

结果判定

若系统适用性结果符合要求，则认为实验有效，样品测试结果有效。

若系统适用性结果不符合要求，则按照3-SMP-QC013《无效实验管理规程》进行处理。

色谱柱及系统清洗Column and System Cleaning

实验结束后，用超纯水以0.5mL/min流速冲洗色谱柱30min，如果色谱柱超过两天不使用，则用超纯水冲洗完后，用色谱柱保存液冲洗色谱柱，以0.5mL/min流速冲洗30min，色谱柱最终室温保存在色谱柱保存液中。

将色谱柱从系统移除后，用超纯水以1.0mL/min流速冲洗系统及管路30min，如果液相设备超过两天不使用，则用超纯水冲洗完后，用100%甲醇冲洗系统及管路，以1.0mL/min流速冲洗30min，系统及管路最终保存在100%甲醇中。

可接受标准Acceptable Standard

按各样品参考标准判定。

职责Responsibilities

质量控制部QC Dept.

负责严格按此规程执行。

质量保证部QA Dept.

负责监督本规程的执行。

相关文件Relevant Documents

参考文件Reference Documents

| 编号Code | 名称Name |
| --- | --- |
| 1-CB0012-SOP-AN001-01 | CB0012 蛋白纯度检测（分子排阻色谱法）标准操作规程 |

关联文件Related Documents

| 编号Code | 名称Name |
| --- | --- |
| 3-SMP-QC013 | 无效实验管理规程 |
| 3-SMP-QC023 | 色谱系统积分管理规程 |
| 3-SOP-QC-EQ036 | Waters Alliance e2695高效液相色谱仪使用清洁维护保养标准操作规程 |

附件Annexes

| 编号Code | 名称Name |
| --- | --- |
| 3-CB0012-SOP-TI004-R01 | CB0012纯度（SEC-HPLC）检验记录 |

培训需求Training Requirements

| 部门 Dept. | 人员 Position | 培训需求Training Requirements |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 操作 Operates | 掌握Understand | 了解 Knowledge |
| 质量控制部 | 理化组 | ☐ | ☒ | ☐ |
| 质量保证部 | 现场QA | ☐ | ☐ | ☒ |

环境、健康及安全要求EHS Requirements

不适用 N/A

文档历史Document History

| 版本 Ver | 生效日期 Effective date | 变更历史 Change history |
| --- | --- | --- |
| 01 |  | 第一版 First edition |