3-CB0012-SOP-TI013-01 Test Instruction - Host Cell DNA Residual of CB0012

CB0012宿主细胞DNA残留量检验标准操作规程

批准页Approval Page:

|  | 姓名 Name | 职位 Position | 签名 Signature | 日期 Date |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 起草人 Drafted by | 吴玲 Wu Ling | QC生化工程师 QC Biochemical Engineer |  |  |
| 审核人 Reviewed by | 黄冰 Huang Bing | QC生化高级主管 QC Biochemical Senior Supervisor |  |  |
|  | 陈华亚 Chen Huaya | QC负责人 QC Head |  |  |
|  | 赖庆秋 Lai Qingqiu | 质量保证专员 QA Specialist |  |  |
| 批准人 Approved by | 卢志坚 Lu Zhijian | 质量负责人 Quality Head |  |  |

颁发和分发部门 Distribution & Receiving Dept.

颁发部门Distributed by：QA

分发部门Distributed to：

| 质量保证部 QA | ☒ | 质量控制部 QC | ☒ | 验证部 VA | ☐ | 注册法规部 RA | ☐ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仓储管理部 WM | ☐ | 采购部 PC | ☐ | 工程设备部 EM | ☐ | 环境、健康与安全部 EHS | ☐ |
| 上游生产部 USP | ☐ | 下游生产部 DSP | ☐ | 灌装和成品部 FF | ☐ | 生产支持部 SU | ☐ |
| 生产调度部 MS | ☐ | 生产科学技术部 MSAT | ☐ | 人力资源部 HR | ☐ | 信息技术部 IT | ☐ |

客户批准Approved by Client

| 批准人 Approved by | 职位 Position | 签名 Signature | 日期 Date |
| --- | --- | --- | --- |

目录

Table of Content

1	目的Purpose	4

2	范围Scope	4

3	定义与缩写Definitions and Abbreviations	4

4	程序Procedures	4

4.1	实验原理Experimental Principle	4

4.2	仪器设备Equipment	4

4.3	试剂及耗材Reagents and Consumables	5

4.4	实验样品Test Sample	6

4.5	溶液配制Solution Preparation	6

4.6	操作步骤Operation Steps	7

4.7	反应Reaction	13

4.8	结果分析Result Analysis	13

4.9	实验记录Test Record	14

5	职责Responsibilities	15

5.1	质量控制部QC Dept.	15

5.2	质量保证部QA Dept.	15

6	相关文件Relevant Documents	15

6.1	参考文件Reference Documents	15

6.2	关联文件Related Documents	15

7	附件Annexes	16

8	培训需求Training Requirements	16

9	环境、健康及安全要求EHS Requirements	16

10	文档历史Document History	16

目的Purpose

本文件建立QC实验室CB0012项目CHO宿主细胞DNA残留量检验标准操作规程，规范检测的过程操作与记录，使操作有章可循。

范围Scope

本文件适用于佛山汉腾生物科技有限公司QC实验室使用本测试方法进行CB0012项目样品CHO宿主细胞DNA残留的分析，包括但不限于原液中间体、原液的检测。

定义与缩写Definitions and Abbreviations

| 缩写 | 英文全称 | 中文全称 |
| --- | --- | --- |
| CHO | Chinese Hamster Ovary | 中国仓鼠卵巢 |
| DNA | Deoxyribonucleic Acid | 脱氧核糖核酸 |
| NTC | No Template Control | 无模板对照 |
| R2 | Coefficient of Determination | 决定系数 |
| Ct | Cycle threshold | PCR中荧光值达到阈值时候的循环次数 |
| NCS | Negative Control Sample | 阴性对照样品 |
| CV | Coefficient of Variation | 变异系数 |

程序Procedures

实验原理Experimental Principle

采用磁珠法提取样品中CHO宿主细胞DNA，带负电的磷酸基团借由解离的盐离子（如Na+）与羧基形成离子桥，使DNA被特异性吸附到羧基磁珠表面。当PEG与盐类被去除之后，加入水性分子，会快速充分水化DNA，解除其三者之间的离子相互作用，使得吸附到磁珠的DNA被纯化出来。然后采用 qPCR（Taqman 探针）法检测样品中残留DNA；通过特异性荧光探针在PCR反应过程中连续检测产物扩增情况的方法，由于产物的荧光强度达到一定阈值的循环数（Ct值）与起始DNA模板量对数呈线性关系，可以用已知浓度的DNA标准品拟合标准曲线，再定量测定样品中的宿主细胞DNA残留量。

仪器设备Equipment

| 设备名称 | 厂家 | 型号 |
| --- | --- | --- |
| 荧光定量PCR仪 | Analytik Jena GmbH | qTOWER3 |
| 生物安全柜 | 苏州安泰空气技术有限公司 | BSC-1004 II A2 |
| 电热恒温水浴锅 | 上海一恒科学仪器有限公司 | DK-8D |
| 迷你离心机 | 杭州佑宁仪器有限公司 | Mini-6K |
| 微型高速离心机 | 杭州佑宁仪器有限公司 | MC-15K |
| 迷你混匀仪 | 杭州米欧仪器有限公司 | MIX-25P |
| 高速冷冻离心机 | Thermo Fisher Scientific Inc. | Sorvall Legend Micro 21R |
| 单道移液器 | Eppendorf AG | 0.1-2.5μL、0.5-10μL、2-20μL、10-100μL、20-200μL、100-1000μL |

备注：以上设备可使用等效的设备替代。

试剂及耗材Reagents and Consumables

| 名称 | 厂家 | 货号 |
| --- | --- | --- |
| CHO残留DNA检测试剂盒 | 湖州申科生物技术有限公司 | SK030201C100 |
| 宿主细胞残留DNA样本前处理试剂盒 | 湖州申科生物技术有限公司 | SK030203D100 |
| 无水乙醇 | 广州化学试剂厂或同等级别 | N/A |
| 异丙醇 | 广州化学试剂厂或同等级别 | N/A |
| 氯化钠（NaCl） | 广州化学试剂厂或同等级别 | N/A |
| 氢氧化钠（NaOH） | 广州化学试剂厂或同等级别 | N/A |
| 盐酸（HCl） | 广州化学试剂厂或同等级别 | N/A |
| 1×PBS 缓冲液 | Hyclone | SH30256.01 |
| qPCR 八连管 | LABTIDE | P01-0803E |
| qPCR 八连管盖 | LABTIDE | P01-0803B |
| 1.5mL 低吸附离心管 | 上海生工 | F601620-9001 |
| 10μL 低吸附滤芯吸头 | Eppendorf | 30078500 |
| 100μL 低吸附滤芯吸头 | Eppendorf | 30078659 |
| 200μL 低吸附滤芯吸头 | Eppendorf | 30078667 |
| 1000μL加长低吸附滤芯吸头 | Eppendorf | 30078683 |
| 0.22μm过滤膜 | JET BIOFIL | FPE-204-030 |

备注：以上试剂或耗材，除CHO残留DNA检测试剂盒及宿主细胞残留DNA样本前处理试剂盒不可更换，其他可使用等效的产品进行代替。

试剂盒组分

| 试剂盒 | 组分 | 规格 | 存储 |
| --- | --- | --- | --- |
| CHO残留DNA检测试剂盒 | CHO DNA定量参考品 | 50μL×1管 | -18℃以下 |
|  | CHO qPCR MIX | 1mL×2管 | -18℃以下,避光 |
|  | DNA稀释液 | 1.5mL×2管 | -18℃以下 |
| 宿主细胞残留DNA样本前处理试剂盒（Ⅰ） | 蛋白酶K缓冲液 | 10mL×1瓶 | 室温 |
|  | 结合液 | 20mL×1瓶 |  |
|  | 洗涤液A | 30mL×1瓶 |  |
|  | 洗脱液 | 10mL×1瓶 |  |
|  | 稀释液 | 10mL×1瓶 |  |
| 宿主细胞残留DNA样本前处理试剂盒（Ⅱ） | 磁珠 | 1mL×2管 | 2~8℃ |
| 宿主细胞残留DNA样本前处理试剂盒（Ⅲ） | 蛋白酶K | 500μL×2管 | -18℃以下 |
|  | 糖原 | 500μL×2管 | -18℃以下 |
|  | 酵母tRNA | 50μL×1管 | -18℃以下 |

实验样品Test Sample

取原液中间体或原液样品作为供试品。

溶液配制Solution Preparation

根据需要，可等比例配制不同的用量。

5M NaCl溶液

称取约1.461g NaCl于50mL离心管中，加入5mL的超纯水，颠倒混匀，用0.22μm过滤膜过滤备用。适量分装，室温保存，有效期3个月。

1M NaOH溶液

称取0.4g NaOH，溶解到10mL超纯水中，混匀，用0.22μm滤膜过滤，室温保存，有效期为3个月。

1 M HCl溶液

量取1mL浓盐酸，加入11mL超纯水中，混匀，用0.22μm滤膜过滤，室温保存，有效期为3个月。

洗涤液A

在新开启的前处理试剂盒中，在洗涤液A 中加入40mL的无水乙醇，混匀，室温保存，有效期1年，每次使用后，将瓶盖扭紧，防止乙醇挥发。

洗涤液B

在50mL离心管中加入35mL的无水乙醇以及15mL的无菌水，配制成70%乙醇溶液，标记为洗涤液B，室温保存，有效期14天，每次使用后，将瓶盖扭紧，防止乙醇挥发。

操作步骤Operation Steps

实验前准备

水浴锅预热3个温度：37℃、55℃、70℃。

单个样品所需的蛋白酶K消化液的准备

100μL蛋白酶K缓冲液+10μL蛋白酶K；按照所需处理样品+1的数量，计算和配制本次实验所需的蛋白酶K消化液总体积。

注意：使用前若发现蛋白酶K缓冲液出现结晶或沉淀，应在37℃水浴，待完全溶解后，震荡混匀。

单个样品的工作结合液的准备

200μL结合液+0.2μL酵母tRNA+9μL糖原；按照所需处理样品+1的数量，计算和配制本次实验所需的工作结合液总体积。

注意：使用前若发现结合液出现结晶或沉淀，应在37℃水浴，待完全溶解后，震荡混匀。

定量参考品的稀释和标准曲线的制备

用试剂盒中的DNA稀释液将CHO DNA定量参考品（浓度标注于管壁标签上）进行梯度稀释，稀释浓度依次为3000pg/μL、300pg/μL、30pg/μL、3pg/μL、0.3pg/μL、0.03pg/μL、0.003pg/μL。具体操作如下。

将试剂盒中的CHO DNA定量参考品和DNA稀释液置于冰盒上融化，待完全融化后，轻微振荡混匀，快速离心5s。

取7支干净的1.5mL离心管，分别标记为ST0，ST1，ST2，ST3，ST4，ST5，ST6。

在ST0管用DNA稀释液将CHO DNA定量参考品稀释至3ng/μL，瞬时振荡混匀后快速离心5s，重复3次以确保定量参考品与DNA稀释液充分的混匀。

在ST1-ST6管中分别加入90μL DNA稀释液。

按下表依次进行6次稀释操作，稀释步骤同4.6.2.3。

| 稀释管号 | 稀释过程 | 浓度（pg/μL） |
| --- | --- | --- |
| ST1 | 10μL ST0+ 90μL DNA稀释液 | 300 |
| ST2 | 10μL ST1+ 90μL DNA稀释液 | 30 |
| ST3 | 10μL ST2+ 90μL DNA稀释液 | 3 |
| ST4 | 10μL ST3+90μL DNA稀释液 | 0.3 |
| ST5 | 10μL ST4+ 90μL DNA稀释液 | 0.03 |
| ST6 | 10μL ST5+ 90μL DNA稀释液 | 0.003 |

备注：可根据实验需求，等比调整稀释体积；已融化使用的DNA稀释液应保存于2~8℃。参考品的稀释和标准曲线的制备好后应于2~8℃暂存。

待测样品pH值确定并调节

一般情况下纯化过程中间样品的pH值均为中性，若样品的pH＜5或pH＞9，会影响样品的纯化效果，因此在样品处理前先测试一下样品的pH值，并可用1M的HCl溶液或1M的 NaOH溶液调整样品的pH值至中性后（pH6.0~8.0）再进行纯化操作（备注：可以用pH试纸测定）。

中间体样品稀释

对于待测样品是原液中间体，可用1×PBS缓冲液（不含镁和钙）对样品进行适宜倍数的稀释（一般可考虑将高DNA含量样品稀释100倍或10000倍），每一步稀释倍数应不大于10倍进行稀释。具体步骤如下：

将待测样品置于冰盒上融化，待完全融化后，轻微振荡混匀，快速离心5s。

取n支干净的1.5mL离心管。

根据实验设计的稀释倍数，每管先加入适量的1×PBS缓冲液，再取相应的待测样品量，混匀。

原液样品制备

对于待测样品是原液，可不进行稀释，直接混匀备用。

未加标样品的制备

取n支干净的1.5mL离心管，分别标记为SM1…n。

每管分别加入100μL待测样品（4.6.4或者4.6.5步骤处理后的样品）。

再每管分别加入10μL的DNA稀释液 ，轻微混匀，瞬时离心。

加标样品的制备

取n支干净的1.5mL离心管，分别标记为ERC1…n（编号顺序与待测样品一致）。

每管分别加入100μL待测样品（4.6.4或者4.6.5步骤处理后的样品）。

再每管分别加入10μL的ST3或依据需求选择其他ST2-ST6，混匀，瞬时离心。

阴性对照样品的制备

取100μL的DNA稀释液加入干净的离心管中，作为阴性对照样品1。

如果使用1×PBS缓冲液对样品进行稀释，则还需取100μL 1×PBS缓冲液加入干净的离心管中，作为阴性对照样品2。

- 未加标样品、加标样品及阴性对照样品的制备示例

| 样品类型 | 原样品或稀释后的样品体积（μL） | DNA稀释液（μL） | 1×PBS缓冲液（μL） | 用于加标的DNA参考品管号 | 用于加标的DNA参考品体积（μL） | 加标理论浓度（pg/μL） | 标记管号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 阴性对照 | 0 | 100 | 0 | N/A | 0 | 0 | NCS |
|  | 0 | 0 | 100 | N/A | 0 | 0 | NCS2 |
| 未加标样品 | 100 | 10 | 0 | N/A | 0 | 0 | SM1 |
| 加标样品 | 100 | 0 | 0 | ST3 | 10 | 0.2727 | ERC1 |

样品消化

- 取上述制备好的阴性对照样品、未加标样品、加标样品各100μL于新的1.5mL离心管中，标记的管号与样品制备一致，再分别加入10μL 5M NaCl溶液于各管中，再分别加入110μL的蛋白酶K消化液振荡混匀后，55℃水浴1h。

结合

从水浴中取出样品，快速离心30s，加入209.2μL的工作结合液，振荡混匀。

快速离心10s后在样品混合物中分别加入200μL异丙醇，10μL磁珠（注意：磁珠在使用前充分混匀后取出所需量于新的1.5mL离心管后于37℃水浴10min，然后每次使用前应充分振荡混匀5s，样品量较多（＞5个）时，每次加入前应再次充分振荡混匀5s，以保证加入磁珠的量一致）。

将装有全部混合物的离心管置于迷你混匀仪上振荡5min，快速离心10s后静置于磁性分离架上。

待溶液澄清后，磁珠完全分离后（约3-5min），用枪头小心移去上清（去除上清时枪头避免搅动磁珠，避免磁珠同上清一起被去除）。

洗涤

从磁性分离架上取下含有磁珠的离心管，加入700μL洗涤液A，振荡10s使磁珠和洗涤液A混匀；快速离心10s后，将离心管重置于磁性分离架上。待溶液澄清，磁珠完全分离后，用枪头移去上清液，完成第1次磁珠洗涤。

从磁性分离架上取下含有磁珠的离心管，加入700μL洗涤液B，振荡40s使磁珠和洗涤液B混匀；快速离心10s后，将离心管重置于磁性分离架上。待溶液澄清，磁珠完全分离后，用枪头移去上清液，完成第2次磁珠洗涤。

将离心管再次快速离心10s，置于磁性分离架上，待磁珠完全分离后，用10μL枪头小心地将残余液体吸除干净。

从磁性分离架上取下离心管，打开管盖在室温下干燥30s-3min，除去残留的乙醇（注意：干燥时间依具体情况而定，室温较高或空气干燥的环境下可以选择较短干燥时间（30s-1min），而室温较低或空气湿润的环境下，干燥时间可以稍长（1-3min））。

洗脱

沿离心管壁加入100μL 70℃预热的洗脱液（取出所需的量提前预热），用迷你混匀仪轻微振荡5s使磁珠和洗脱液混匀，70℃水浴7min，水浴过程中可再次振荡混匀2~3次（注意：振荡后需将残留于管壁上的磁珠和洗脱液轻甩至管底，振荡至管盖上的磁珠和洗脱液需快速离心后重新振荡混匀）。

孵育完成后，将离心管高速离心1min，然后静置于磁性分离架上，待磁珠分离后，用枪头小心转移溶液到干净离心管中。

将上一步获得的离心管快速离心10s，然后静置于磁性分离架上，待磁珠分离后，用枪头再次转移溶液到干净的离心管中，所得即为样品纯化液。

注意：收集洗脱液时应将离心管内溶液转移完全，离心管内不得残留液体，否则影响样品检测准确性。

如果洗脱后纯化液中仍有磁珠残留，可按4.6.12.3步骤重复离心一次，吸取上清。

注意要点

DNA洗涤和洗脱操作时，每次振荡混匀后，都应该短时间快速离心，以保证没有磁珠或液体附着于离心管盖或管壁上。

在每一步操作时，用左手顺时针方向环握EP管，大拇指轻轻地打开管盖，勿将液体溅出。

在磁性分离架上分离磁珠时，中途可以适当旋转离心管，使磁珠吸附更加集中。

在去除乙醇干燥时，观察磁珠状态，勿让磁珠太干，以免洗脱时不完全溶解。

请尽量在完成样本纯化处理当天进行后续的DNA检测，以保证检测结果的准确性。

qPCR 反应液的制备和加样

根据所要检测的标准曲线及待测样品数量，计算所需反应孔数，做3个重复孔/样；反应孔数=（6个浓度梯度的标准曲线+1个无模板对照NTC+1个或2个阴性对照+未加标样品+加标样品）×3。

根据反应孔数计算本次所需的CHO qPCR MIX总量

- CHO qPCR MIX=（反应孔数+4）×20μL（含有4孔的损失量）

将所需各试剂置于冰上融化，轻微振荡混匀，如下表所示加样（加样完成后每孔总体积为30μL），

| 标准曲线 | 20μL CHO qPCR MIX+10μL ST1/ST2/ST3/ST4/ST5/ST6 |
| --- | --- |
| 无模板对照（NTC） | 20μL CHO qPCR MIX+10μL DNA稀释液 |
| 阴性对照（NCS） | 20μL CHO qPCR MIX+10μL NCS纯化液 |
| 未加标样品 | 20μL CHO qPCR MIX+10μL未加标样品（SM1…n）纯化液 |
| 加标样品 | 20μL CHO qPCR MIX+10μL加标样品(ERC1…n)纯化液 |

取出所需数量的八连管，参照下表示例进行布局加样（该示例表示的是检测6个浓度梯度的CHO DNA标准曲线ST1~ST6、1个无模板对照NTC、1个阴性对照NCS、6个待测样品SM1~SM6和每个样品的加标样品ERC1~ERC6，实际检测时可根据样品多少，参照此示例进行布局加样）。

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B |  | ST1 | ST1 | ST1 | SM1 | SM1 | SM1 | ERC1 | ERC1 | ERC1 |  | NTC |
| C |  | ST2 | ST2 | ST2 | SM2 | SM2 | SM2 | ERC2 | ERC2 | ERC2 |  | NTC |
| D |  | ST3 | ST3 | ST3 | SM3 | SM3 | SM3 | ERC3 | ERC3 | ERC3 |  | NTC |
| E |  | ST4 | ST4 | ST4 | SM4 | SM4 | SM4 | ERC4 | ERC4 | ERC4 |  | NCS |
| F |  | ST5 | ST5 | ST5 | SM5 | SM5 | SM5 | ERC5 | ERC5 | ERC5 |  | NCS |
| G |  | ST6 | ST6 | ST6 | SM6 | SM6 | SM6 | ERC6 | ERC6 | ERC6 |  | NCS |
| H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

将八连管盖盖好，快速离心10s后放入qPCR仪。

反应Reaction

qPCR程序参数设置（方法创建）

按照3-SOP-QC-EQ002《qTOWER3实时荧光定量PCR仪使用、清洁、维护保养标准操作规程》进行运行程序设置两步法反应程序：95℃预变性10min；95℃ 15s，60℃ 1min，40个循环，并保存方法。

如下图所示：

qPCR程序运行并保存数据于指定的文件夹位置。

结果分析Result Analysis

qPCR程序运行完毕后，添加绝对定量，目的基因选择FAM，自动阈值，以标准品各浓度梯度的理论值对数为横坐标，对应的循环数（Ct值）为纵坐标，拟合标准曲线，根据拟合出的标准曲线，对无模板对照（NTC），阴性对照（NCS），未加标样品，加标样品等进行分析，对样品中的残留DNA进行定量计算，并对决定系数R2，标准曲线斜率和回收率等参数进行评价。

系统适应性要求

| 参数 | 可接受标准 |
| --- | --- |
| 标准曲线的决定系数R2 | R2应≥0.98 |
| 标准曲线斜率 | 在-3.1~-3.8之间 |
| 阴性对照（NCS） | 浓度平均值≤0.003pg/μL 或不可检测到DNA，显示为“无Ct” |
| 无模板对照（NTC） | Ct平均值≥35或者不可检测到DNA，显示为“无Ct” |
| 复孔Ct的CV% | ≤15% |
| 加标样品回收率 | 50%~150% |

计算

残留DNA浓度（pg/μL）

残留DNA浓度（pg/μL）= 未加标样品浓度平均值（pg/μL）×样品终稀释倍数×转换因子

备注：转换因子是指样品制备过程中，100μL起始样品中加入10μL DNA稀释液，样品进行稀释而产生的，该转换因子为1.1。

DNA残留量（pg/mg）

DNA残留量（pg/mg）= 残留DNA浓度pg/μL×1000样品蛋白浓度（mg/mL）

- 备注：1000为单位pg/μL与pg/mL的转换系数。

加标样品回收率（%）

加标样品回收率（%）=加标样品浓度平均值（pg/μL）-未加标样品浓度平均值（pg/μL）加标理论浓度（pg/μL）×100%

结果报告

检测结果满足系统适用性可接受标准时，可对当次检验结果进行数据报告和处理。

该方法的定量限初步定为0.003pg/μL，若样品的检测浓度平均值＜0.003pg/μL，则将0.003pg/μL代入计算，结果的报告值为“<计算结果”，单位为pg/mg，结果保留2位小数或按质量标准进行换算，结果数值与质量标准保留位数一致。

实验记录Test Record

实验过程及实验结果记录在3-CB0012-SOP-TI013-R01《CB0012宿主细胞DNA残留量检验记录》。

职责Responsibilities

质量控制部QC Dept.

按本规程的要求执行。

质量保证部QA Dept.

监督本规程的执行。

相关文件Relevant Documents

参考文件Reference Documents

| 编号Code | 名称Name |
| --- | --- |
| 不适用N/A | 药品生产质量管理规范（2010年修订） Good Manufacture Practice of Medical Products (Revised in 2010) |
| 不适用N/A | CFR, Title 21, 现行药品生产质量管理规范 CFR, Title 21, Current Good Manufacturing Practice Regulations. |
| 不适用N/A | 欧盟药品法规，GMP指南 Eudralex: The Rules Governing Medicinal Products in the European Union, Volume 4 GMP Guidelines. |
| 不适用N/A | 宿主细胞残留DNA 样本前处理试剂盒（磁珠法）说明书 B/1版 |
| 不适用N/A | CHO残留DNA 检测试剂盒（PCR-荧光探针法）说明书B/1版 |
| CB0012-BAD-AP-001-01 | CB0012 CHO宿主细胞核酸残留检测方案 |

关联文件Related Documents

| 编号Code | 名称Name |
| --- | --- |
| 3-SOP-QC-EQ002 | qTOWER3实时荧光定量PCR仪使用、清洁、维护保养标准操作规程 |
| 3-SOP-QC-EQ067 | BSC-1004ⅡA2生物安全柜使用、清洁、维护保养标准操作规程 |
| 3-SOP-QC-EQ069 | DK-8D电热恒温水浴锅使用、清洁、维护保养标准操作规程 |
| 3-SOP-QC-EQ066 | Mini-6K迷你离心机使用、清洁、维护保养标准操作规程 |
| 3-SOP-QC-EQ009 | MC-15K微型高速离心机使用、清洁、维护保养标准操作规程 |
| 3-SOP-QC-EQ021 | MIX-25P迷你混匀仪使用、清洁、维护保养标准操作规程 |
| 3-SOP-QC-EQ046 | Sorvall Legend Micro 21R高速冷冻离心机使用、清洁、维护保养标准操作规程 |

附件Annexes

| 编号Code | 名称Name |
| --- | --- |
| 3-CB0012-SOP-TI013-R01 | CB0012宿主细胞DNA残留量检验记录 |

培训需求Training Requirements

| 部门 Dept. | 人员 Position | 培训需求Training Requirements |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 操作 Operates | 掌握Understand | 了解 Knowledge |
| 质量控制部 | 生化组成员 | ☐ | ☒ | ☐ |
| 质量保证部 | 现场QA | ☐ | ☐ | ☒ |

环境、健康及安全要求EHS Requirements

- 乙醇、异丙醇需远离火源，存放于防爆柜；废弃试剂按化学废弃物分类处理，含 DNA 样品的废液需经灭活后丢弃。

文档历史Document History

| 版本 Ver | 生效日期 Effective date | 变更历史 Change history |
| --- | --- | --- |
| 01 |  | 第一版 First edition |