3-CB0012-SOP-TI014-01 Test Instruction - Protein A Residual of CB0012

CB0012蛋白A残留量检验标准操作规程

批准页Approval Page:

|  | 姓名 Name | 职位 Position | 签名 Signature | 日期 Date |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 起草人 Drafted by | 吴玲 Wu Ling | QC生化工程师 QC Biochemical Engineer |  |  |
| 审核人 Reviewed by | 黄冰 Huang Bing | QC生化高级主管 QC Biochemical Senior Supervisor |  |  |
|  | 陈华亚 Chen Huaya | QC负责人 QC Head |  |  |
|  | 赖庆秋 Lai Qingqiu | 质量保证专员 QA Specialist |  |  |
| 批准人 Approved by | 卢志坚 Lu Zhijian | 质量负责人 Quality Head |  |  |

颁发和分发部门 Distribution & Receiving Dept.

颁发部门Distributed by：QA

分发部门Distributed to：

| 质量保证部 QA | ☒ | 质量控制部 QC | ☒ | 验证部 VA | ☐ | 注册法规部 RA | ☐ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仓储管理部 WM | ☐ | 采购部 PC | ☐ | 工程设备部 EM | ☐ | 环境、健康与安全部 EHS | ☐ |
| 上游生产部 USP | ☐ | 下游生产部 DSP | ☐ | 灌装和成品部 FF | ☐ | 生产支持部 SU | ☐ |
| 生产调度部 MS | ☐ | 生产科学技术部 MSAT | ☐ | 人力资源部 HR | ☐ | 信息技术部 IT | ☐ |

客户批准Approved by Client

| 批准人 Approved by | 职位 Position | 签名 Signature | 日期 Date |
| --- | --- | --- | --- |

目录

Table of Content

1	目的Purpose	4

2	范围Scope	4

3	定义与缩写Definitions and Abbreviations	4

4	程序Procedures	4

4.1	实验原理Experimental Principle	4

4.2	仪器设备Instruments and Equipment	4

4.3	试剂及耗材Reagents and Consumables	5

4.4	实验样品Experimental Sample	5

4.5	操作步骤Operation Sequence	5

4.6	结果分析Interpretation of Result	8

4.7	实验记录Test Record	11

4.8	可接受标准Acceptable Standard	11

4.9	注意事项Precautions	11

5	职责Responsibilities	11

5.1	质量控制部QC Dept.	11

5.2	质量保证部QA Dept.	11

6	相关文件Relevant Documents	11

6.1	参考文件Reference Documents	11

6.2	关联文件Related Documents	12

7	附件Annexes	12

8	培训需求Training Requirements	12

9	环境、健康及安全要求EHS Requirements	12

10	文档历史Document History	12

目的Purpose

本文件建立QC实验室CB0012项目蛋白A残留量检验标准操作规程，规范检测的过程操作与记录，使操作有章可循。

范围Scope

本文件适用于佛山汉腾生物科技有限公司QC实验室使用本测试方法对CB0012项目样品进行蛋白A残留量的检测。

定义与缩写Definitions and Abbreviations

| 缩写 | 英文全称 | 中文全称 |
| --- | --- | --- |
| ELISA | Enzyme-Linked Immunosorbent Assay | 酶联免疫吸附实验 |
| HRP | Horseradish Peroxidase | 辣根过氧化物酶 |
| TMB | Tetramethylbenzidine | 3’,3’5,5’-四甲基联苯胺 |
| R2 | Coefficient of Determination | 决定系数 |
| OD450nm | Optical density at 450nm | 450nm下的光密度值（吸光度） |
| OD650nm | Optical density at 650nm | 650nm下的光密度值（吸光度） |
| CV | Coefficient of Variation | 变异系数 |

程序Procedures

实验原理Experimental Principle

本实验运用Mix-N-Go protein A检测（双夹心酶联免疫法)对CB0012样品中蛋白A残留进行定量检测。含有蛋白A的样品首先在试剂盒提供的Mix-N-Go样品稀释液中稀释，然后加入Mix-N-Go变性缓冲液并混合以将蛋白A与产物抗体分离。然后，样品在涂有多克隆anti-protein A 捕获抗体的孔板条中反应。用过氧化物酶（HRP）标记的第二种抗蛋白A抗体同时反应形成固相抗体-蛋白A-HRP标记抗体的三明治复合物。在洗涤步骤去除任何未结合的反应物后，然后与四甲基联苯胶（TMB）底物反应。通过标准曲线进行样品中蛋白A含量的测定。

仪器设备Instruments and Equipment

| 设备名称 | 厂家 | 型号 |
| --- | --- | --- |
| 多功能微孔板酶标仪 | Tecan Austria GmbH | SPARK |
| 微孔板恒温振荡器 | 杭州佑宁仪器有限公司 | WZ80-2 |
| 微孔板振荡器 | 杭州米欧仪器有限公司 | MIX-1500 |
| 迷你混匀仪 | 杭州米欧仪器有限公司 | MIX-25P |
| 多通道移液器 | Eppendorf AG/ BRAND | 10-100μL、30-300μL |
| 单道移液器 | Eppendorf AG/ BRAND | 10-100μL、20-200μL、100-1000μL |

注：以上设备可使用等效的设备替代。

试剂及耗材Reagents and Consumables

| 名称 |  | 厂家 | 货号 | 存储及有效期至 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mix-N-Go Protein A ELISA Kit |  | Cygnus Technologies | F610 | 2~8℃避光保存；有效期详见试剂盒标签。 |
| Mix-N-Go Protein A ELISA Kit组分 | Anti-Protein A: HRP |  | F601 |  |
|  | Polyclonal Anti-Protein A coated Microtiter Strips |  | F052 |  |
|  | Protein A Standards |  | F613 |  |
|  | Mix-N-Go Denaturing Buffer |  | F604 |  |
|  | Mix-N-Go Sample Diluent |  | I600 |  |
|  | Stop Solution |  | F006 |  |
|  | TMB Substrate |  | F005 |  |
|  | Wash Concentrate（20X） |  | F004 |  |
|  | Sample Treatment Plate |  | F402 |  |

实验样品Experimental Sample

包括但不限于中间体和原液。

操作步骤Operation Sequence

实验前准备

Mix-N-Go Protein A ELISA Kit提前取出，平衡至室温（24±4℃）。

注意：Polyclonal Anti-Protein A coated Microtiter Strips（货号：F052）按当次实验需求量取出平衡至室温（24±4℃），平衡至少30min。

洗液 Wash Concentrate (1×)配制

量取50mL的Wash Concentrate（20×）（货号：F004），用超纯水定容至1L，稀释20倍成Wash Concentrate (1×)的洗液，2~8℃保存，有效期与试剂盒有效期一致，也可临用新配。

注意：如果Wash Concentrate（20×）使用前发现有结晶析出，需要充分混匀后才能使用。

标准品

试剂盒中标准品（Protein A Standards；货号：F613）涡旋混匀后可直接使用，包括0ng/mL（ST1-1）、0.16ng/mL（ST1-2）、0.31ng/mL（ST1-3）、0.63ng/mL（ST1-4）、1.25ng/mL（ST1-5）、2.5ng/mL（ST1-6）、5ng/mL（ST1-7）和10ng/mL（ST1-8）。

质控品制备

配制浓度为2.5ng/mL的质控品，制备如下表所示（作为示例，实际稀释过程以检测需求为准）。

| - Protein A标准品浓度（ng/mL） | - Protein A标准品体积（μL） | - Mix-N-Go Sample Diluent体积（μL） | - 终体积（μL） | - 稀释浓度（ng/mL） | - 标记 - 管号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 100 | 300 | 400 | 2.5 | QC1_1 |

中间体样品稀释

- 取适量的样品用Mix-N-Go Sample Diluent（货号：I600）按预估值进行稀释，每步稀释倍数应不大于10倍。每个稀释步骤应先加入Mix-N-Go Sample Diluent，再加入相应的不同稀释倍数的样品，建议至少做3个不同稀释倍数，样品的终稀释浓度在0.1~1mg/mL之间，样品蛋白干扰大时可稀释至0.1mg/mL以下。如下表示例进行稀释，可根据样品特性减少或增加样品的稀释倍数。

| 稀释过程 | 终稀释倍数 | 标记管号 |
| --- | --- | --- |
| 50μL待测样品+ 450μL Mix-N-Go Sample Diluent | 10 | SM1_1 |
| 100μL SM1_1 + 400μL Mix-N-Go Sample Diluent | 50 | SM1_2 |
| 200μL SM1_2 + 200μL Mix-N-Go Sample Diluent | 100 | SM1_3 |

原液样品预稀释

- 取适量的样品用Mix-N-Go Sample Diluent（货号：I600）按预估值进行稀释，每步稀释倍数应不大于10倍。每个稀释步骤应先加入Mix-N-Go Sample Diluent，再加入相应的不同稀释倍数的样品，建议预稀释12倍（可根据实际情况进行调整），样品的预稀释浓度在0.2~2mg/mL之间，样品蛋白干扰大时可预稀释至0.2mg/mL以下。如下表示例进行稀释，可根据样品特性减少或增加样品的稀释倍数。

| 稀释过程 | 预稀释倍数 | 标记管号 |
| --- | --- | --- |
| 50μL待测样品+ 450μL Mix-N-Go Sample Diluent | 10 | S4 |
| 400μL S4+ 80μL Mix-N-Go Sample Diluent | 12 | S5 |

未加标样品和加标样品制备

- 原液样品需制备未加标和加标样品，样品的终稀释浓度在0.1~1mg/mL之间，样品蛋白干扰大时可稀释至0.1mg/mL以下。将2.5ng/mL质控品加入到4.5.6预稀释的原液样品中，使得理论加标浓度为1.25ng/mL。如下表示例进行制备：

| - 取用管号 | - 样品类型 | - 取用的样品体积（μL） | - Mix-N-Go Sample Diluent（μL） | - 质控品浓度(ng/mL) | - 取用质控品体积(μL) | - 总体积(μL) | - 理论加标浓度(ng/mL) | - 标记管号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - S5 | - 未加标样品 | - 120 | - 120 | - N/A | - 0 | - 240 | - N/A | - SM1_4 |
|  | - 加标样品 | - 120 | - 0 | - 2.5 | - 120 | - 240 | - 1.25 | - ERC1_4 |

变性

- 分别取100μL Protein A Standards（货号：F613，ST1-1~ ST1-8）、质控品、不同稀释倍数的中间体样品或者未加标样品（SM1_4）和加标样品（ERC1_4）加至Sample Treatment Plate（货号：F402）中，再分别加入50μL Mix-N-Go Denaturing Buffer（货号：F604），用移液枪吹打混匀（约15次左右）后，室温（24℃±4℃）静置孵育5-10min。

加样及孵育

取相应数量的Polyclonal Anti-Protein A coated Microtiter Strips（货号：F052），先每孔加入100μL Anti-Protein A: HRP（货号：F601），再加入变性后的Protein A Standards、质控品、不同稀释倍数的中间体样品或者未加标样品和加标样品各25μL/孔，各设置2个复孔，用封板膜将各微孔贴紧后，500rpm室温（24±4℃）避光振荡孵育1小时。

洗板

倒尽孔内液体，每孔加约300μL的Wash Concentrate (1×)，甩干孔内液体，每一次甩干后在吸水纸上轻拍干孔内外的液体，重复洗涤4次，最后一次轻拍干后，用擦镜纸擦干板底的液体，因为液体的残留会干扰后续的读数（注意：在洗涤过程中，不要使Wash Concentrate (1×)在孔内停留超过数秒；请勿过度用力拍板，过度用力可能会导致结合在板中的复合物解离，从而导致OD值较低或者得到较差的精度；为防止干孔，洗涤完毕后，应在孔干前加入TMB Substrate）。

显色

每孔加入100μL TMB Substrate（货号：F005），室温（24±4℃）避光静置孵育30min，孵育过程禁止震摇，否则可能引起高背景值或较差的精度。

终止

每孔加入100μL Stop Solution（货号：F006）。

检测

在酶标仪上设置390rpm振荡10s，设置测定波长为450nm，参比波长为650nm，测定各孔吸光度。

结果分析Interpretation of Result

数据处理

- 使用Spark Control magellan3.0软件对原始数据进行计算和数据分析（酶标仪数据保留4位小数）。以各标准品浓度对数值为横坐标（X），以OD450nm-650nm-平均为纵坐标（Y），使用四参数Marquard分析类型进行标准曲线拟合，方程如下，计算标准曲线的决定系数（R2）。根据样品复孔吸光度差值-平均，由拟合的标准曲线计算得到各个样品相应的蛋白A残留量。

四参数回归方程如下：

y = D+   A-D   1+XC^B

上述式中：

A为下渐近线

B为斜率因子

C为50%效应浓度（EC50）

D为上渐近线

系统适用性可接受标准

标准曲线的决定系数R2应≥0.98。

Protein A Standards 0.31-10ng/mL各点复孔吸光度差值的CV≤15%。

Protein A Standards 0.31-10ng/mL各点在标准曲线范围的准确度在80%～120%之间。

Protein A Standard 10ng/mL复孔吸光度差值-平均＞1.0。

Protein A Standard 0ng/mL复孔吸光度差值-平均＜0.15。

质控品复孔吸光度差值的CV≤15%。

质控品在标准曲线范围的准确度在70%～130%之间。

样品复孔吸光度差值的CV≤15%或复孔浓度CV≤20%（当样品的平均单一浓度＜0.31ng/mL时，不报告CV值）。

对于原液，加标样品回收率在70%~130%之间。

计算

决定系数（R2）

R2=r×r

加标样品回收率

加标样品回收率（%）= 加标样品平均单一浓度ng/mL-未加标样品平均单一浓度（ng/mL）理论加标浓度ng/mL×100%

准确度

- 准确度（%）= 标准品或者质控品的平均单一浓度ng/mL理论浓度ng/mL×100%

蛋白A残留量（ng/mL）

蛋白A残留量（ng/mL）= 稀释后样品的平均单一浓度（ng/mL）×样品终稀释倍数

备注：样品蛋白A残留量是指原始样品中的蛋白A浓度。

蛋白A残留量（ppm）

蛋白A残留量（ppm）=  蛋白A残留量（ng/mL） 蛋白含量（mg/mL）

备注：对于中间体，公式中蛋白A残留量（ng/mL）使用满足要求的不同稀释倍数测试的样品蛋白A残留量的平均值（ng/mL）。如果为原液，则直接使用满足要求的某一稀释倍数的样品蛋白A残留量（ng/mL）。

最大残留量比值

最大残留量比值（%）=  某一稀释倍数的蛋白 A残留量（ng/mL） 最大残留量（ng/mL）×100%

备注：公式中最大残留量指的是使用不同稀释倍数测试时，不同稀释倍数样品计算得到的蛋白A残留量（ng/mL）中的最大值。

结果报告

满足系统适用性可接受标准时，可按照以下情况对当次检验结果进行数据报告或处理。

中间体

- 当三个稀释倍数中有某个稀释倍数的样品的平均单一浓度在标曲范围内（0.31ng/mL-10ng/mL），需进行上述稀释倍数的样品的蛋白A残留量（ng/mL）计算并使用得到的蛋白A残留量（ng/mL）进行最大残留量比值计算。不同稀释倍数蛋白A残留量（ng/mL）的最大残留量比值在75%~100%之间。如果两个及以上比值均满足要求，则取所有符合结果有效性的稀释倍数样品计算得到的蛋白A残留量（ng/mL）的平均值代入4.6.3.5中进行后续计算，并报告最终结果；如果只有一个比值满足要求，可根据需要重新调整稀释倍数进行检测或者将该稀释倍数样品计算得到的蛋白A残留量（ng/mL）代入4.6.3.5中进行后续计算，并报告最终结果。计算过程中均保留小数点后4位，比值保留整数。

- 若不同稀释倍数的样品的平均单一浓度均＞10ng/mL，则需调整稀释倍数重测。

- 对于中间体样品，定量限为0.31ng/mL，若不同稀释倍数样品的平均单一浓度均＜0.31ng/mL，则需调整稀释倍数重测；若无法调整稀释倍数时，将定量限（0.31ng/mL）和最小的稀释倍数代入4.6.3.4，再代入4.6.3.5中，最终报告结果为“＜该计算结果”。

原液

- 当稀释后样品的平均单一浓度在标曲范围内（0.31ng/mL-10ng/mL），将该稀释倍数样品计算得到的蛋白A残留量（ng/mL）代入4.6.3.5中进行后续计算，并报告最终结果。

- 若稀释后样品的平均单一浓度＞10ng/mL，则需调整稀释倍数重测。

- 对于原液样品，定量限为0.31ng/mL，若某一稀释倍数样品的平均单一浓度＜0.31ng/mL，则需调整稀释倍数重测；若无法调整稀释倍数时，将定量限（0.31ng/mL）和该稀释倍数代入4.6.3.4，再代入4.6.3.5中，最终报告结果为“＜该计算结果”。

报告结果为ppm，结果保留位数具体按照质量标准执行，如无质量标准要求，结果保留整数或小数点后一位有效数字。

实验记录Test Record

实验过程及实验结果记录在3-CB0012-SOP-TI014-R01《CB0012蛋白A残留量检验记录》。

可接受标准Acceptable Standard

按各样品项下质量标准执行。

注意事项Precautions

不同批号试剂盒间的试剂不得混用。

对于纯化过程中的上游的中控样品，通常Protein A含量较高，需要注意High Dose Hook效应。当样品Protein A含量在大于20μg/mL时，样品的吸光度差值-平均可能会低于Protein A Standard 10ng/mL的差值-平均。当样品进行稀释检测后，发现未稀释的样品的吸收值会小于已稀释的样品的吸收值，此时也需注意有可能是High Dose Hook效应导致的。如果可能出现High Dose Hook效应，应至少在对样品进行两次稀释后再进行检测。

在中国仓鼠卵巢（CHO）细胞或小鼠杂交瘤细胞系中表达的大多数小鼠单克隆、人源化单克隆和许多人类抗体不会对检测起到明显的抑制作用，因此可以在高达5mg/mL的产品浓度下对ProteinA进行检测。

职责Responsibilities

质量控制部QC Dept.

按本规程的要求执行。

质量保证部QA Dept.

监督本规程的执行。

相关文件Relevant Documents

参考文件Reference Documents

| 编号Code | 名称Name |
| --- | --- |
| 不适用N/A | 药品生产质量管理规范（2010年修订） Good Manufacture Practice of Medical Products (Revised in 2010) |
| 不适用N/A | CFR, Title 21, 现行药品生产质量管理规范 CFR, Title 21, Current Good Manufacturing Practice Regulations. |
| 不适用N/A | 欧盟药品法规，GMP指南 Eudralex: The Rules Governing Medicinal Products in the European Union, Volume 4 GMP Guidelines. |
| 不适用N/A | Mix-N-Go Protein A Assays Immunoenzymetric Assays for the Measurement of Protein A Catalog # F610,Rev:02 |
| CB0012-BAD-AP-008-01 | CB0012蛋白A残留检测方案 |

关联文件Related Documents

| 编号Code | 名称Name |
| --- | --- |
| 3-SOP-QC-EQ001 | SPARK多功能微孔板酶标仪使用、清洁、维护保养标准操作规程 |
| 3-SOP-QC-EQ003 | WZ80-2微孔板恒温振荡器使用、清洁、维护保养标准操作规程 |
| 3-SOP-QC-EQ023 | MIX-1500微孔板振荡器使用、清洁、维护保养标准操作规程 |
| 3-SOP-QC-EQ021 | MIX-25P迷你混匀仪使用、清洁、维护保养标准操作规程 |

附件Annexes

| 编号Code | 名称Name |
| --- | --- |
| 3-CB0012-SOP-TI014-R01 | CB0012蛋白A残留量检验记录 |

培训需求Training Requirements

| 部门 Dept. | 人员 Position | 培训需求Training Requirements |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 操作 Operates | 掌握Understand | 了解 Knowledge |
| 质量控制部 | 生化组成员 | ☐ | ☒ | ☐ |
| 质量保证部 | 现场QA | ☐ | ☐ | ☒ |

环境、健康及安全要求EHS Requirements

- 试剂操作时需佩戴一次性手套、实验室外套；TMB 泄漏时，可用10% SDS溶液进行中和；

- 实验过程产生废液需按照3-SMP-EHS007《废弃物管理规程》进行相应处理。

文档历史Document History

| 版本 Ver | 生效日期 Effective date | 变更历史 Change history |
| --- | --- | --- |
| 01 |  | 第一版 First edition |