3-CB0012-SOP-TI018-01 Test Instruction – CD3 Binding Activity for CB0012

CB0012 CD3结合活性检验标准操作规程

批准页Approval Page:

|  | 姓名 Name | 职位 Position | 签名 Signature | 日期 Date |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 起草人 Drafted by | 吴玲 Wu Ling | QC生化工程师 QC Biochemical Engineer |  |  |
| 审核人 Reviewed by | 黄冰 Huang Bing | QC生化高级主管 QC Biochemical Senior Supervisor |  |  |
|  | 陈华亚 Chen Huaya | QC负责人 QC Head |  |  |
|  | 赖庆秋 Lai Qingqiu | 质量保证专员 QA Specialist |  |  |
| 批准人 Approved by | 卢志坚 Lu Zhijian | 质量负责人 Quality Head |  |  |

颁发和分发部门 Distribution & Receiving Dept.

颁发部门Distributed by：QA

分发部门Distributed to：

| 质量保证部 QA | ☒ | 质量控制部 QC | ☒ | 验证部 VA | ☐ | 注册法规部 RA | ☐ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仓储管理部 WM | ☐ | 采购部 PC | ☐ | 工程设备部 EM | ☐ | 环境、健康与安全部 EHS | ☐ |
| 上游生产部 USP | ☐ | 下游生产部 DSP | ☐ | 灌装和成品部 FF | ☐ | 生产支持部 SU | ☐ |
| 生产调度部 MS | ☐ | 生产科学技术部 MSAT | ☐ | 人力资源部 HR | ☐ | 信息技术部 IT | ☐ |

客户批准Approved by Client

| 批准人 Approved by | 职位 Position | 签名 Signature | 日期 Date |
| --- | --- | --- | --- |

目录

Table of Content

1	目的Purpose	4

2	范围Scope	4

3	定义与缩写Definitions and Abbreviations	4

4	程序Procedures	4

4.1	实验原理Experimental Principle	4

4.2	仪器设备Instruments	5

4.3	实验试剂与耗材Reagents and Consumables	5

4.4	实验样品Test Sample	6

4.5	试液配制Preparation of Test Liquid	6

4.6	操作步骤Operation Procedure	7

4.7	数据分析Data Analysis	10

4.8	实验记录Test Record	11

4.9	可接受标准Acceptable Standard	11

5	职责Responsibilities	11

5.1	质量控制部QC Dept.	11

5.2	质量保证部QA Dept.	11

6	相关文件Relevant Documents	11

6.1	参考文件Reference Documents	11

6.2	关联文件Related Documents	11

7	附件Annexes	11

8	培训需求Training Requirements	12

9	环境、健康及安全要求EHS Requirements	12

10	文档历史Document History	12

目的Purpose

本文件建立QC实验室CB0012项目CD3结合活性检测的标准操作规程，规范检测的过程操作与记录，使操作有章可循。

范围Scope

本文件适用于佛山汉腾生物科技有限公司QC实验室使用本测试方法进行CB0012项目CD3结合活性的分析。

定义与缩写Definitions and Abbreviations

| 缩写 | 英文全称 | 中文全称 |
| --- | --- | --- |
| CD | Cluster of Differentiation | 分化簇 |
| CV | Coefficient of Variation | 变异系数 |
| EC50 | Concentration for 50% of Maximal Effect | 半数有效浓度 |
| ELISA | Enzyme Linked Immunosorbent Assay | 酶联免疫吸附试验 |
| HRP | Horseradish Peroxidase | 辣根过氧化物酶 |
| OD | Optical Density | 光密度值 |
| PBS | Phosphate Buffer Saline | 磷酸盐缓冲液 |
| PBST | Phosphate Buffer Saline with Tween-20 | 磷酸盐吐温缓冲液 |
| R2 | Coefficient of Determination | 决定系数 |
| TCR | T Cell Receptor | T细胞受体 |
| HLA | Human Leukocyte Antigen | 人类白细胞抗原 |
| TMB | Tetramethylbenzidine | 3,3’,5,5’-四甲基联苯胺 |
| MAGEA1 | Melanoma Associated Antigen Family A1 | 黑色素瘤相关抗原家族A1蛋白 |

程序Procedures

实验原理Experimental Principle

- CB0012是一种双特异性融合蛋白，由改造后的特异性靶向HLA-MAGEA1的T细胞受体（TCR）、靶向Human CD3的单链抗体（anti-CD3 scFv）和IgG抗体Fc段组成。本实验通过ELISA法检测CB0012蛋白分子与CD3靶点的结合活性。

- 在酶标板上包被链霉亲和素蛋白后,结合生物素标记的CD3 epsilon&CD3 delta复合蛋白，随后加入梯度稀释不同浓度的CB0012样品与之结合，再加入HRP标记的Goat anti-Human IgG Fc Cross-Adsorbed二抗进行孵育。最后，加入TMB产生颜色反应后，用2M H2SO4终止反应。用酶标仪在检测波长450nm，参比波长630nm下测定OD值，以参比品浓度对数为横坐标，以OD450nm-630nm的值为纵坐标绘制四参数曲线，通过曲线得出参比品和供试品的半数有效浓度（EC50），从而计算供试品的CD3结合活性。

仪器设备Instruments

| 设备名称 | 厂家 | 型号 |
| --- | --- | --- |
| 多功能微孔板酶标仪 | Tecan Austria GmbH | SPARK |
| 分析天平 | Mettler-Toledo GmbH | XSR105 |
| 医用冷藏箱 | 中科美菱低温科技股份有限公司 | YC-968L |
| 生化培养箱 | 上海一恒科学仪器有限公司 | BPC-150F |
| 迷你混匀仪 | 杭州米欧仪器有限公司 | MIX-25P |
| 微孔板恒温振荡器 | 杭州佑宁仪器有限公司 | WZ80-2 |
| 微孔板振荡器 | 杭州米欧仪器有限公司 | MIX-1500 |
| 单道移液器 | Eppendorf AG | 0.1-2.5μL |
| 单道移液器 | Eppendorf AG | 0.5-10μL |
| 单道移液器 | Eppendorf AG | 2-20μL |
| 单道移液器 | Eppendorf AG | 10-100μL |
| 单道移液器 | Eppendorf AG | 20-200μL |
| 单道移液器 | Eppendorf AG | 100-1000μL |
| 多通道移液器 | Eppendorf AG/ BRAND | 10-100μL |
| 多通道移液器 | Eppendorf AG/ BRAND | 30-300μL |

备注：以上仪器可以用等效的设备代替。

实验试剂与耗材Reagents and Consumables

| 名称 |  | 厂家 | 货号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5% BSA封闭液 |  | 索莱宝 | SW3015 |
| 无水碳酸钠 |  | 广州化学试剂厂/等效试剂 | N/A |
| 碳酸氢钠 |  | 广州化学试剂厂/等效试剂 | N/A |
| PBS粉末 |  | 博士德生物 | AR0030 |
| 吐温-20 |  | 广州化学试剂厂/等效试剂 | N/A |
| TMB Substrate Reagent Set | Substrate Reagent A | BD Biosciences | 555214 |
|  | Substrate Reagent B |  |  |
| 硫酸 |  | 广州化学试剂厂/等效试剂 | N/A |
| Recombinant Streptavidin Protein (MALS verified) |  | Acro | STN-N5116 |
| Biotinylated Human CD3 epsilon&CD3 delta Heterodimer Protein, His, Avitag™&Tag Free (MALS verified) |  | Acro | CDD-H82W6 |
| Goat anti-Human IgG Fc Cross-Adsorbed Secondary Antibody, HRP |  | Invitrogen | 31413 |
| 酶标板 |  | NEST/等效 | 504201 |
| 稀释板 |  | Thermo Scientific/等效 | 249946 |

实验样品Test Sample

包括但不限于CB0012工作参比品、原液、注射液。

试液配制Preparation of Test Liquid

- 备注：用量按实验需求配制。

包被液

称取无水碳酸钠约0.795 g，碳酸氢钠约1.465 g，量取纯化水500 mL搅拌溶解，配制成0.05 mol/L碳酸盐缓冲液，2~8℃保存，有效期3个月。

PBST溶液

量取纯化用水2000mL加入一袋PBS粉末，再用移液枪缓慢吸取1mL的吐温-20加入，搅拌至完全溶解，2~8℃保存，有效期1个月。

2M H2SO4（终止液）

- 量取浓硫酸5mL，缓缓滴加到40mL超纯水中，边滴加边用玻璃棒搅拌，室温保存，有效期6个月。

稀释液（1% BSA）

- 将5% BSA封闭液与PBST溶液按1:4稀释混匀，现配现用。

Recombinant Streptavidin Protein储存溶液（2000μg/mL）

- 取一瓶Recombinant Streptavidin Protein (MALS verified)（1mg），加入500μL无菌水，在室温放置30~60min溶解，期间轻微上下颠倒混匀数次。将溶解后的Recombinant Streptavidin Protein储存溶液分装于1.5mL离心管中，每管分装5μL（可根据实际情况进行分装），-80℃下保存，有效期3个月。

Biotinylated Human CD3 epsilon&CD3 delta Heterodimer Protein储存溶液（200μg/mL）

- 取一瓶Biotinylated Human CD3 epsilon&CD3 delta Heterodimer Protein, His, Avitag™&Tag Free (MALS verified)（200μg），加入1mL无菌水，在室温放置30~60min溶解，期间轻微上下颠倒混匀数次。将溶解后的Biotinylated Human CD3 epsilon&CD3 delta Heterodimer Protein储存溶液分装于1.5mL离心管中，每管分装25μL（可根据实际情况进行分装），-80℃下保存，有效期12个月。如有其它规格蛋白，可按说明书进行复溶。

Goat anti-Human IgG Fc Cross-Adsorbed Secondary Antibody储存溶液

- 取一瓶Goat anti-Human IgG Fc Cross-Adsorbed Secondary Antibody, HRP（不同批次的浓度可能会有差异），按照说明书加入超纯水复溶，轻微上下颠倒混匀数次直至溶液澄清。将溶解后的Goat anti-Human IgG Fc Cross-Adsorbed Secondary Antibody储存溶液分装于1.5mL离心管中，每管分装10μL（可根据实际情况进行分装），-80℃下保存，有效期一年。

操作步骤Operation Procedure

包被

用包被液将Recombinant Streptavidin Protein储存溶液（2000μg/mL）稀释成浓度5μg/mL（如取10μL Recombinant Streptavidin Protein储存溶液充分混匀于3990μL包被液中），上下颠倒混匀10~15次，以100μL /孔加至酶标板中，用封板膜将各微孔贴紧后，2~8℃包被过夜。

洗板

倒掉孔内液体，每孔加入300μL的PBST溶液，静置5s，轻轻震荡弃掉孔中PBST溶液，共洗涤4次，洗涤后在吸水纸上倒置拍干孔内残余液体，拍干后目视检查无明显残余液体。

封闭

每孔加入300μL 5% BSA封闭液，用封板膜将各微孔贴紧后，37℃封闭2h。

洗板

封闭结束后倒掉孔内液体，每孔加入300μL的PBST溶液，静置5s，轻轻震荡弃掉孔中PBST溶液，共洗涤4次，洗涤后在吸水纸上倒置拍干孔内残余液体，拍干后目视检查无明显残余液体。

加入CD3捕获蛋白

用稀释液将恢复室温的Biotinylated Human CD3 epsilon&CD3 delta Heterodimer Protein储存溶液（200μg/mL）稀释至200ng/mL（如取10μL Biotinylated Human CD3 epsilon&CD3 delta Heterodimer Protein储存溶液加至10mL稀释液中，上下颠倒混匀约10~15次），每孔加入100µL, 置于微孔板恒温振荡器中37℃，800rpm，避光孵育1h。

样品处理

用稀释液将参比品/供试品稀释至首孔浓度为10000ng/mL（标记为STn_1，每步稀释不大于10倍，首孔稀释需充分涡旋混匀5~10s），然后进行10倍梯度稀释（梯度稀释时需更换吸头，避免残留导致浓度偏差），共得到8个稀释度，分别为10000ng/mL、1000ng/mL、100ng/mL、10ng/mL、1ng/mL、0.1ng/mL、0.01ng/mL、0.001ng/mL。具体稀释方法如下，可根据实际情况进行调整：

| 样品 | 取用量 | 加稀释液量 | 浓度（ng/mL） |
| --- | --- | --- | --- |
| STn_1 | N/A | N/A | 10000 |
| STn_2 | 30μL STn_1 | 270μL | 1000 |
| STn_3 | 30μL STn_2 | 270μL | 100 |
| STn_4 | 30μL STn_3 | 270μL | 10 |
| STn_5 | 30μL STn_4 | 270μL | 1 |
| STn_6 | 30μL STn_5 | 270μL | 0.1 |
| STn_7 | 30μL STn_6 | 270μL | 0.01 |
| STn_8 | 30μL STn_7 | 270μL | 0.001 |

洗板

CD3捕获蛋白孵育结束后倒掉孔内液体，每孔加入300μL的PBST溶液，静置5s，轻轻震荡弃掉孔中PBST溶液，共洗涤4次，洗涤后在吸水纸上倒置拍干孔内残余液体，拍干后目视检查无明显残余液体。

样品孵育

向酶标板中每孔加入100μL稀释好的参比品溶液和供试品溶液，各设置两个复孔，用封板膜将各微孔贴紧后，放置于微孔板恒温振荡器中37℃，800rpm，避光孵育1h。

洗板

样品孵育结束后倒掉孔内液体，每孔加入300μL的PBST溶液，静置5s，轻轻震荡弃掉孔中PBST溶液，共洗涤4次，洗涤后在吸水纸上倒置拍干孔内残余液体，拍干后目视检查无明显残余液体。

二抗孵育

用稀释液将恢复室温的Goat anti-Human IgG Fc Cross-Adsorbed Secondary Antibody储存溶液稀释至100ng/mL（如Goat anti-Human IgG Fc Cross-Adsorbed Secondary Antibody储存溶液浓度为0.8mg/mL，取1μL Goat anti-Human IgG Fc Cross-Adsorbed Secondary Antibody储存溶液加至8mL稀释液中，上下颠倒混匀约10~15次），每孔加入100µL, 置于微孔板恒温振荡器中37℃，800rpm，避光孵育1h。

洗板

二抗孵育结束后倒掉孔内液体，每孔加入300μL的PBST溶液，静置5s，轻轻震荡弃掉孔中PBST溶液，共洗涤4次，洗涤后在吸水纸上倒置拍干孔内残余液体，拍干后目视检查无明显残余液体。

显色

按照需求量分别提前取适量Substrate Reagent A和Substrate Reagent B恢复室温，使用前等体积混合均匀成1×TMB显色液（现用现配）。每孔加入100μL 1×TMB显色液，室温避光静置孵育10min。

终止

每孔加入50μL终止液，轻敲支撑板混合均匀，终止显色反应。

读板

加入终止液后需在 10min 内完成读板，避免光密度衰减。390rpm振荡10s，检测波长为450nm，校准波长为630nm，测定各孔吸光值。

数据分析Data Analysis

数据处理

以参比品浓度对数为横坐标，以OD450nm-630nm-平均为纵坐标绘制四参数曲线，通过曲线得出参比品和供试品的半数有效浓度（EC50），从而计算供试品的CD3结合活性。结果保留整数或具体按照质量标准执行，酶标仪原始数据保留小数点后4位。

四参数回归方程如下：

y = D+   A-D   1+XC^B

上述式中：

A为下渐近线

B为斜率因子

C为50%效应浓度（EC50）

D为上渐进线

计算公式

供试品的CD3结合活性

供试品CD3结合活性%=参比品EC50供试品EC50×参比品CD3结合活性

决定系数

R2= r×r

系统适用性可接受标准

S型曲线完整，有明显的上平台和下平台；

参比品与供试品的四参数拟合曲线的决定系数R2≥0.98；

参比品与供试品前5个浓度复孔OD450nm-630nm的CV≤15%；

参比品与供试品的B比值范围为0.8~1.25；

参比品与供试品的D比值范围为0.8~1.25。

实验记录Test Record

- 实验操作过程记录在3-CB0012-SOP-TI018-R01《CB0012 CD3结合活性检验记录》。

可接受标准Acceptable Standard

- 按照样品项下的质量标准执行。

职责Responsibilities

质量控制部QC Dept.

按本规程的要求执行。

质量保证部QA Dept.

监督本规程的执行。

相关文件Relevant Documents

参考文件Reference Documents

| 编号Code | 名称Name |
| --- | --- |
| 不适用N/A | 药品生产质量管理规范（2010年修订） |
| 不适用N/A | CFR, Title 21, 现行药品生产质量管理规范 |
| CB0012-BAD-AP-006-01 | CB0012 CD3 ELISA结合活性检测方案 |

关联文件Related Documents

| 编号Code | 名称Name |
| --- | --- |
| 3-SOP-QC-EQ001 | SPARK多功能微孔板酶标仪使用、清洁、维护保养标准操作规程 |
| 3-SOP-QC-EQ003 | WZ80-2微孔板恒温振荡器使用、清洁、维护保养标准操作规程 |
| 3-SOP-QC-EQ023 | MIX-1500微孔板振荡器使用、清洁、维护保养标准操作规程 |
| 3-SOP-QC-EQ021 | MIX-25P迷你混匀仪使用、清洁、维护保养标准操作规程 |
| 3-SOP-QC-EQ071 | XSR105电子分析天平使用、清洁、维护保养标准操作规程 |
| 3-SOP-QC-EQ054 | YC-968L型医用冷藏箱使用、清洁、维护保养标准操作规程 |
| 3-SOP-QC-EQ058 | BPC-150F生化培养箱使用、清洁、维护标准操作规程 |

附件Annexes

| 编号Code | 名称Name |
| --- | --- |
| 3-CB0012-SOP-TI018-R01 | CB0012 CD3结合活性检验记录 |

培训需求Training Requirements

| 部门 Dept. | 人员 Position | 培训需求Training Requirements |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 操作 Operates | 掌握Understand | 了解 Knowledge |
| 质量控制部 | 生化组成员 | ☐ | ☒ | ☐ |
| 质量保证部 | 现场QA | ☐ | ☐ | ☒ |

环境、健康及安全要求EHS Requirements

- 试剂操作时需佩戴一次性手套、实验室外套；TMB 泄漏时，可用10% SDS溶液进行中和；

实验过程产生废液需按照3-SMP-EHS007《废弃物管理规程》进行相应处理；

终止液配制和使用过程需戴上护目镜，并于通风橱中进行配制。

文档历史Document History

| 版本 Ver | 生效日期 Effective date | 变更历史 Change history |
| --- | --- | --- |
| 01 |  | 第一版 First edition |